ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок (послуги з ремонту та технічного обслуговування обладнання у Центрі трансфузіології)

- Місце надання послуг:  м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

- Строк дії пропозиції: 120 днів з дати розкриття.

3.  Обсяги надання послуг: зазначені в Таблиці 1.

3.1. Послуги з технічного обслуговування надаються: 2 рази на рік;

Таблиця 1

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер | Кількість шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Морозильник вертикальний (преміум серія PL, модель К 66 PL | 79312, 79313, 79314, 79315, 79316, 79317, 79318 | 7 |
| 2 | Морозильник горизонтальний (преміум серія PLL, модель К 4055EPLL) | 79320, 79319, 79321 | 3 |
| 3 | Контактний шоковий швидкозаморожувач плазми KPFF 24B | 78807 | 1 |
| 4 | Разморожувач для плазми WPFD 3/6 | 78808, 78809 | 2 |
| 5 | Автоматичний екстрактор компонентів крові GIOTTO | 2232617, 2232717, 2232817, 2232917 | 4 |
| 6 | Рентген-опромінювач крові RADGIL 2 | 059161008 | 1 |

4. Вимоги щодо надання послуг та кваліфікаційні вимоги до учасників:

4.1. Технічне обслуговування за замовленням Замовника повинно розпочатись на протязі не більше ніж 12 годин з часу повідомлення (у зв’язку з специфікою робочого процесу Замовника);

4.2. Для надання послуг з ТО та ремонту обладнання повинні застосовуватися запчастини та інструменти, які мають дозвіл для використання згідно вимог виробника обладнання;

4.3. У разі виникнення у Замовника претензій до якості наданих послуг, Виконавець повинен протягом 3-х робочих днів здійснити повторне ТО за власний рахунок;

4.4. Виконавець, після закінчення надання послуг, зобов’язаний надати Замовнику виконавчу документацію, передбачену нормативними документами Замовника.

5. Перелік та інформація щодо об’ємів запланованих послуг:

5.1. Роботи, що виконуються - послуги з технічного обслуговування 2 рази на рік. У вартість робіт перелік яких наведено у Таблицях 2, 3, 4 та 5 не входять вартості деталей, що потребують заміни у зв’язку з виявленими пошкодженнями та придбаваються окремо.

5.2. Роботи з відновлення працездатності Розморожувачів для плазми WPFD 3/6 (Серійні №№ 78808, 78809) шляхом заміни деталі «Мотопомпа V.10.» у кількості 4шт. та пов’язаних з цими роботами витратними матеріалами.

5.3. У разі виявлення несправностей за результатом проведеної діагностики складається дефектний акт за підписами сторін.

4. Перелік робіт, які виконуються для визначеного обладнання

Таблиця 2 (на одиницю обладнання)

| № | Найменування робіт для морозильного обладнання |
| --- | --- |
| 1 | Діагностика пристрою та зчитування його сервісних технологічних повідомлень |
| 2 | Перевірка та за потреби дозаправка технологічними рідинами |
| 3 | Перевірка та чищення теплообмінника внутрішнього блока |
| 4 | Перевірка та чищення крильчатки конденсаторного блока |
| 5 | Перевірка та чищення теплообмінника конденсаторного блока |
| 6 | Діагностика схем управління електричної частини та кріплень монтажних з’єднань |
| 7 | Перевірка та чищення фільтрів |
| 8 | Перевірка та чищення дренажної системи |
| 9 | Ведення пристрою у робочий режим та тестування на відповідність робочим характеристикам |

Таблиця 3 (на одиницю обладнання)

| № | Найменування робіт для автоматичних екстракторів компонентів крові GIOTTO |
| --- | --- |
| 1 | Діагностика пристрою та зчитування його сервісних технологічних повідомлень |
| 2 | Діагностика схем управління електричної частини та кріплень монтажних з’єднань |
| 3 | Перевірка та чищення оптичних датчиків та запаюючих головок |
| 4 | Ведення пристрою у робочий режим та тестування на відповідність робочим характеристикам |

Таблиця 4 (на одиницю обладнання)

| № | Найменування робіт для розморожувачів для плазми |
| --- | --- |
| 1 | Діагностика пристрою та зчитування його сервісних технологічних повідомлень |
| 2 | Діагностика схем управління електричної частини та кріплень монтажних з’єднань |
| 3 | Перевірка та за потреби дозаправка технологічними рідинами |
| 4 | Перевірка та чищення термостатичної бані |
| 5 | Ведення пристрою у робочий режим та тестування на відповідність робочим характеристикам |

Таблиця 5

| № | Найменування робіт для Рентген-опромінювача крові RADGIL 2 |
| --- | --- |
| 1 | Зчитування сервісних технологічних повідомлень та перевірка актуальності програмного забезпечення пристрою |
| 2 | Діагностика схем управління електричної частини та кріплень монтажних з’єднань |
| 3 | Діагностика всіх механічних систем пристрою |
| 4 | Перевірка та чищення поверхонь що входять в зону опромінення |
| 5 | Перевірка якості зовнішніх підключень пристрою |
| 6 | Перевірка та чищення фільтрів |
| 7 | Інші регламентні роботи згідно вимог виробника |
| 8 | Ведення пристрою у робочий режим та тестування на відповідність робочим характеристикам |

6. Термін надання послуг: з моменту підписання договору до 31.12.2021 року.

Учасник повинний надати документальне погодження на виконання усіх пунктів цих технічних вимог.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Очікувана вартість закупівлі складає 350 000,00грн. (триста п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.

Голова робочої групи:

Медичний директор                                                   _____________ Чернишук С.С.

Члени робочої групи:

В.о.Заст.генерального директора з технічних питань _____________ Оголєв О.О.

Заст.генерального директора з економічних питань  ______________Мирута Н.М.

Головний інженер                                                           ____________Ільченко Н.О.

Інженер з ремонту технічного обладнання 		___________ Крамаренко В.В.

Додаток

до тендерної документації

Форма “Цінова пропозиція” подається Учасником

на фірмовому бланку (при наявності), за підписом уповноваженої особи,

з відбитком печатки (при наявності),

у заповненому вигляді, наведеному нижче.

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

№ _______ від __________ 2021 року

______________ (Учасник) надає свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю ДК 021:2015: 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок (Послуги з ремонту та технічного обслуговування обладнання)

Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги до предмету закупівлі, ми, що уповноважені Учасником на підписання тендерної пропозиції, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на таких умовах та повністю погоджуємося із вимогами тендерної документації та, у разі перемоги, підписати Договір.

1. Повне найменування Учасника  _______________________________________________

2. Адреса (юридична та фактична) _______________________________________________

3. Телефон/факс _______________________________________________________________

4. Керівництво (прізвище, ім’я по-батькові) _______________________________________

5. Код ЄДРПОУ ______________________________________________________________

6. Банківські реквізити ___________________________________________________________

7. Строк дії пропозиції: 120 днів з дати розкриття

8. Цінова пропозиція Учасника ________ грн. (______________грн. ___ коп.), у тому числі ПДВ (20%) - _____________ грн. (________________________ грн. ___коп.)

ДОГОВІР №

про закупівлю послуг за державні кошти

м. Київ                                 	             "____ "  __________________      2021 р.

Національна дитяча спеціалізована лікарня “ОХМАТДИТ”, МОЗ України в особі генерального директора Жовніра Володимира Аполлінарійовича, що діє на підставі Статуту, названий в подальшому “Замовник”, з однієї сторони, і ____________________________________ в особі _____________________________________, що діє на підставі ______________________ назване  в подальшому “Постачальник”, з іншої сторони, разом-Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

- Предмет Договору

1.1. УЧАСНИК зобов'язується протягом 2021 року надавати Замовникові послуги, зазначені в п. 1.2. Договору, а Замовник – прийняти і оплатити такі послуги.

1.2. Найменування послуги: послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок - код ДК 021:2015 – 50730000-1 (послуги з ремонту та технічного обслуговування обладнання у Центрі трансфузіології).

1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Якість послуг

2.1. Учасник повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам Договору, поданій тендерній пропозиції та вимогам діючого законодавства України.

III. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору становить _____________ грн. (_________________________) з ПДВ.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. У Замовника виникають бюджетні зобов’язання за цим Договором у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Учасником акту виконаних (наданих) послуг.

4.2. Замовник здійснює оплату за надані послуги протягом 10 днів з моменту підписання акту про надання послуг.

V. Надання послуг

5.1. Термін надання послуг: до 31 грудня 2021 року.

5.2. Місце  надання послуг: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 28/1.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги;

6.1.2. приймати надані  послуги згідно з актом наданих послуг.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його у строк протягом трьох днів;

6.2.2. контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. зменшувати обсяг закупівлі послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного  оформлення документів, зазначених у пункті 4.3. розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.3. Учасник зобов'язаний:

6.3.1. забезпечити  надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.4. Учасник має право:

6.4.1. своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. у разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково  розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника протягом трьох днів з дня невиконання Замовником свої зобов'язань.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2.  У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції.

7.3. За порушення строків виконання зобов'язання, стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.4. За порушення Учасником умов зобов'язання щодо якості послуг Учасник сплачує на користь останнього штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних послуг.

7.5. Сплата Стороною пені та відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання  зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не  існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом одного дня з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються компетентними органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин  непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2020 року включно.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. В ціну даного Договору, тобто у вартість послуг, включаються витрати на доставку спеціалістів до місця надання послуг.

11.2. Істотні умови цього договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених діючим законодавством, в тому числі ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (із змінами).

11.3. Сторони дійшли до взаємної згоди про те, що відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України «Про публічні закупівлі», істотними (основними) умовами договору є: предмет договору, якість послуг, сума, що визначена у договорі, місце та строки надання послуг, строк дії договору.

11.4. Зміна істотних (основних) умов договору може здійснюватися за згодою сторін у випадках, які передбачені ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», про що укладається відповідна додаткова угода, яка оприлюднюється відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».

11.5. Інші зміни, що не стосуються істотних (основних) умов договору, згідно ЦКУ, ГКУ та ЗУ «Про публічні закупівлі», вносяться шляхом укладання додаткової угоди без оприлюднення таких змін відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».

11.6. Сума, що визначена в цьому договорі, змінюється в разі коригування ціни, яка може змінюватися на підставі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін (інфляція). Коригування здійснюється шляхом множення ціни ненаданих послуг по договору на індекс споживчих цін на момент укладення додаткової угоди про таке коригування та множення на кількість ненаданих послуг. У зв’язку з тим, що зміни у вказаному випадку можуть відбуватися як в бік з збільшення, так і в бік зменшення, то сума визначена в договорі, може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі (кількості наданих послуг).

XII. Додатки до договору

12.1 Невід'ємною частиною цього Договору є: – Специфікація/калькуляція послуг

XIІI. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК					ВИКОНАВЕЦЬ

| Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України |  |
| --- | --- |
| 01135 м. Київ,вул. В.Чорновола,28/1 |  |
| Код за ЄДРПОУ 01994089 |  |
| Банк Держказначейська служба України в м. Києві |  |
| Код банку 820172 |  |
| IBAN UA048201720343130001000016859 |  |
| Є неприбутковою організацією згідно розділу ПКУ |  |
| тел:(бухгалтерія 236-19-09,тендерний відділ 236-91-03) |  |
| ___________________________________________ |  |
| _____________ |  |