**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Технічні вимоги до предмета закупівлі :**

Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015

 «50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» (**Разове технічне обслуговування мийно-дезінфекційних машин AWD655-10 AD, кількості 3 одиниці)**

**Перелік операцій щодо разового технічного обслуговування мийно-дезінфекційної машини**

**AWD655-10 AD, серійний номер W17260435**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перелік операцій** | **W17260435** |
| 1 | Здійснення необхідних заходів з техніки безпеки перед початком проведення робіт | + |
| 2 | Перевірка роторів мийної камери та завантажувальних візків | + |
| 3 | Перевірка стану ущільнювача дверей мийної камери.  | + |
| 4 | Заміна прокладки камери AWD655-10A зі сторони завантаження та зі сторони вивантаження | + |
| 5 | Очистка фільтру грубої очистки всередині камери | + |
| 6 | Перевірка елекричних з'єднань на материнських платах  | + |
| 7 | Розбір та чистка фільтрів подачі води (холодна, гаряча, знесолена) | + |
| 8 | Перевірка роботи та чистка (за необхідністю) електромагнітних клапанів подачі води | + |
| 9 | Перевірка роботи помп подачі миючих засобів та води всередину камери | + |
| 10 | Перевірка роботи флоуметрів миючих засобів. При необхідності - калібрування | + |
| 11 | Перевірка стану трубок постачання миючих засобів у мийну камеру.  | + |
| 12 | Заміна трубок постачання миючих засобів | + |
| 13 | Перевірка роботи автоматичного приводу дверей. За необхідності - регулювання | + |
| 14 | Перевірка електричних з`єднань групи запобіжників та контакторів всередині апарату. При необхідності - перепідключення вводів | + |
| 15 | Заміна температурного датчика | + |
| 16 | Перевірка стану шлангів підведення води.  | + |
| 17 | Заміна HEPA-фільтра та предфільтра. | + |
| 18 | Перевірка контактів нагрівального елементу води всередині камери. При необхідності - перепідключення | + |
| 19 | Перевірка роботи системи керуваня та сенсорів автоматичних дверей. | + |
| 20 | Перевірка функцій безпеки та системи спрацювання тривог | + |
| 21 | Перевірка функціонування обладнання на тестових операторських програмах за допомогою сервісного програмного забезпечення | + |
| 22 | Перевірка зовнішнього стану та працездатності завантажувально-розвантажувальних пристроїв. За необхідності регулювання зазорів | + |
| 23 | Інструктаж медичного персоналу | + |
| 24 | За необхідності, оформлення Дефектного Акту та рекомендацій щодо необхідності планової заміни запчастин | + |

**Перелік операцій щодо разового технічного обслуговування мийно-дезінфекційної машини**

**AWD655-10 AD, серійний номер W17260535**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перелік операцій** | **W17260535** |
| 1 | Здійснення необхідних заходів з техніки безпеки перед початком проведення робіт | + |
| 2 | Перевірка роторів мийної камери та завантажувальних візків | + |
| 3 | Перевірка стану ущільнювача дверей мийної камери.  | + |
| 4 | Заміна прокладки камери AWD655-10A зі сторони завантаження та зі сторони вивантаження | + |
| 5 | Очистка фільтру грубої очистки всередині камери | + |
| 6 | Перевірка елекричних з'єднань на материнських платах  | + |
| 7 | Розбір та чистка фільтрів подачі води (холодна, гаряча, знесолена) | + |
| 8 | Перевірка роботи та чистка (за необхідністю) електромагнітних клапанів подачі води | + |
| 9 | Перевірка роботи помп подачі миючих засобів та води всередину камери | + |
| 10 | Заміна перистальтичної помпи 24VVC | + |
| 11 | Перевірка роботи флоуметрів миючих засобів. При необхідності - калібрування | + |
| 12 | Перевірка стану трубок постачання миючих засобів у мийну камеру.  | + |
| 13 | Заміна трубок постачання миючих засобів | + |
| 14 | Перевірка роботи автоматичного приводу дверей. За необхідності - регулювання | + |
| 15 | Перевірка електричних з`єднань групи запобіжників та контакторів всередині апарату. При необхідності - перепідключення вводів | + |
| 16 | Перевірка стану шлангів підведення води.  | + |
| 17 | Заміна HEPA-фільтра та предфільтра. | + |
| 18 | Перевірка контактів нагрівального елементу води всередині камери. При необхідності - перепідключення | + |
| 19 | Перевірка роботи системи керуваня та сенсорів автоматичних дверей. | + |
| 20 | Перевірка функцій безпеки та системи спрацювання тривог | + |
| 21 | Перевірка функціонування обладнання на тестових операторських програмах за допомогою сервісного програмного забезпечення | + |
| 22 | Перевірка зовнішнього стану та працездатності завантажувально-розвантажувальних пристроїв. За необхідності регулювання зазорів | + |
| 23 | Інструктаж медичного персоналу | + |
| 24 | За необхідності, оформлення Дефектного Акту та рекомендацій щодо необхідності планової заміни запчастин | + |

**Перелік операцій щодо разового технічного обслуговування мийно-дезінфекційної машини**

**AWD655-10 AD, серійний номер W17260635**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перелік операцій** | **W17260635** |
| 1 | Здійснення необхідних заходів з техніки безпеки перед початком проведення робіт | + |
| 2 | Перевірка роторів мийної камери та завантажувальних візків | + |
| 3 | Перевірка стану ущільнювача дверей мийної камери.  | + |
| 4 | Заміна прокладки камери AWD655-10A зі сторони завантаження та зі сторони вивантаження | + |
| 5 | Очистка фільтру грубої очистки всередині камери | + |
| 6 | Перевірка елекричних з'єднань на материнських платах  | + |
| 7 | Розбір та чистка фільтрів подачі води (холодна, гаряча, знесолена) | + |
| 8 | Перевірка роботи та чистка (за необхідністю) електромагнітних клапанів подачі води | + |
| 9 | Перевірка роботи помп подачі миючих засобів та води всередину камери | + |
| 10 | Заміна перистальтичної помпи 24VVC | + |
| 11 | Перевірка роботи флоуметрів миючих засобів. При необхідності - калібрування | + |
| 12 | Перевірка стану трубок постачання миючих засобів у мийну камеру.  | + |
| 13 | Заміна трубок постачання миючих засобів | + |
| 14 | Перевірка роботи автоматичного приводу дверей. За необхідності - регулювання | + |
| 15 | Перевірка електричних з`єднань групи запобіжників та контакторів всередині апарату. При необхідності - перепідключення вводів | + |
| 16 | Перевірка стану шлангів підведення води.  | + |
| 17 | Заміна HEPA-фільтра та предфільтра. | + |
| 18 | Перевірка контактів нагрівального елементу води всередині камери. При необхідності - перепідключення | + |
| 19 | Перевірка роботи системи керуваня та сенсорів автоматичних дверей. | + |
| 20 | Перевірка функцій безпеки та системи спрацювання тривог | + |
| 21 | Перевірка функціонування обладнання на тестових операторських програмах за допомогою сервісного програмного забезпечення | + |
| 22 | Перевірка зовнішнього стану та працездатності завантажувально-розвантажувальних пристроїв. За необхідності регулювання зазорів | + |
| 23 | Інструктаж медичного персоналу | + |
| 24 | За необхідності, оформлення Дефектного Акту та рекомендацій щодо необхідності планової заміни запчастин | + |

**ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N п/п** | **ВИМОГИ** | Відповідність так\ні |
| 1 | Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника |  |
| 2 | Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі тендерної пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання, виданих виробником відповідного обладнання. |  |
| 3 | На підтвердження Учасник повинен **надати копію листа (авторизації) виробника обладнання**, (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), що підлягає ремонту та технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання послуг з ремонту та технічного обслуговування Учасником. |  |
| 4 | Вартість **послуг повинна включати вартість витратних матеріалів** необхідних для проведення технічного обслуговування |  |
| 5 | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи») (гарантійний лист в довільній формі |  |
| 6 | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки (надати у складі тендерної пропозиції (гарантійний лист в довільній формі). |  |
| 7 | Учасник під час аукціону не повиннен штучно та невиправдано занижувати своїх цін. У зв’язку з цим та з метою уникнення закупівлі неякісних товарів/послуг/робіт замовник вимагає, щоб кожен учасник разом з усіма документами своєї тендерної пропозиції подав гарантійний лист від власного імені про те, що під час участі в аукціоні зобов’язується дотримуватись принципів добросовісної конкуренції та не буде штучно та невиправдано занижувати (демпінгувати) своїх цін. |  |

Учасник надає у складі тендерної пропозиції **гарантійний лист про відповідність запропонованих послуг технічним вимогам**

**Термін надання послуг:** з моменту підписання договору до 31.12.2021 року.

Очікувана вартість закупівлі складає **70 000,00 грн. сімдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.**

**Голова робочої групи:**

Медичний директорЧернишук С.С

**Члени робочої групи:**

Заступник генерального директора

з економічних питань Мирута Н.М.

В.о заступника генерального директора

з технічних питань Оголєв О.О.

Головний інженер Бабак В.Г.

Інженер з ремонту технічного обладнання Крамаренко В.В.

**ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N п/п** | **ВИМОГИ** | Відповідність так\ні |
| 1 | Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника |  |
| 2 | Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі тендерної пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання, виданих виробником відповідного обладнання. |  |
| 3 | На підтвердження Учасник повинен **надати копію листа (авторизації) виробника обладнання**, (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), що підлягає ремонту та технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання послуг з ремонту та технічного обслуговування Учасником. |  |
| 4 | Вартість **послуг повинна включати вартість витратних матеріалів** необхідних для проведення технічного обслуговування |  |
| 5 | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи») (гарантійний лист в довільній формі |  |
| 6 | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки (надати у складі тендерної пропозиції (гарантійний лист в довільній формі). |  |
| 7 | Учасник під час аукціону не повиннен штучно та невиправдано занижувати своїх цін. У зв’язку з цим та з метою уникнення закупівлі неякісних товарів/послуг/робіт замовник вимагає, щоб кожен учасник разом з усіма документами своєї тендерної пропозиції подав гарантійний лист від власного імені про те, що під час участі в аукціоні зобов’язується дотримуватись принципів добросовісної конкуренції та не буде штучно та невиправдано занижувати (демпінгувати) своїх цін. |  |

Учасник надає у складі тендерної пропозиції **гарантійний лист про відповідність запропонованих послуг технічним вимогам**

**Термін надання послуг:** з моменту підписання договору до 31.12.2021 року.

Очікувана вартість закупівлі складає **70 000,00 грн. сімдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.**

**Голова робочої групи:**

Медичний директорЧернишук С.С

**Члени робочої групи:**

Заступник генерального директора

з економічних питань Мирута Н.М.

В.о заступника генерального директора

з технічних питань Оголєв О.О.

Головний інженер Бабак В.Г.

Інженер з ремонту технічного обладнання Крамаренко В.В.

**ЦІНОВА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ**

*(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)*

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю послуг:

 згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши вимоги замовника до предмету закупівлі, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору за наступними цінами:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування****послуг** | **Кількість** | **Ціна****за од.****грн.****з ПДВ** | **Загальна вартість грн.,****з ПДВ** |
| Разове технічне обслуговування мийно-дезінфекційної машини AWD655-10 AD, серійний номер W17260435  | 1 |  |  |
| Разове технічне обслуговування мийно-дезінфекційної машини AWD655-10 AD, серійний номер W17260535  | 1 |  |  |
| Разове технічне обслуговування мийно-дезінфекційної машини AWD655-10 AD, серійний номер W17260635 | 1 |  |  |
| ПДВ |  |  |
| Загальна вартість пропозиції, грн., в т.ч. ПДВ |  |  |

Ціна нашої пропозиції складена з урахуванням умов Оголошення про проведення закупівлі Замовника торгів.

Якщо наша пропозиція буде визнана найкращою, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені цією пропозицією.

Якщо наша пропозиція буде визнана найкращою, ми зобов'язуємося укласти договір про закупівлю відповідно до Оголошення про проведення закупівлі Замовника та умов цієї пропозиції не раніше ніж через 3 (три) робочих дні та не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати оприлюднення інформації про визначення переможця.