# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

# медичне обладнання та вироби медичного призначення різні - код ДК 021:2015: 33190000-8 – (пакувальний матеріал для центрального стерилізаційного відділення та індикатори стерилізації)

| №п/п | Код та назва за НК 024:2019 | Найменування предмета закупівлі (або еквівалент) | Медико-технічні вимоги | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44427 - Пакувальна стрічка для стерилізації | Рулон для стерилізації повітряним методом, ширина 100мм довжина 200м (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Плоскі рулони вироблені зі прозорого пластика у вигляді рукава з поліаміду 6 (РА) (30 мікрон). Відповідають вимогам FDA нормі 21CRF177.1500 для нейлонових полімерів. Рекомендована температура сваркі для остаточного закриття 200-220 С імпульсним термозварювальним апаратом. Підходить для стерилізації сухим жаром при температурі 180 з // 30 хв, 160 С / 120 хв призначена для пакування виробів, що підлягають стерилізації повітряним методом (сухе гаряче повітря) при температурах 160°С±3°С і 180°С±3°С. Строк придатності не менше 5 років. Довжина рулону 200м. | шт | 10 |
| 2 | 44427 - Пакувальна стрічка для стерилізації | Рулон для стерилізації паровим та газовим методом, ширина 500мм довжина 100м. (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Плоскі рулони вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. з трьома індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (ЕО), й третій - для формальдегідної стерилізації. Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° C - 54° C і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° C - 134° C й колір змінюється з рожевого на коричневий; для формальдегідної стерилізації температура має складати 55°C - 60° C - 75°C й колір індикатора змінюється з фіолетового на зелений. Індикатори повинні мати площу не менше 100 мм2 і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм) Строк придатності не менше 8 років. Довжина рулону 100м. | шт | 5 |
| 3 | 44427 - Пакувальна стрічка для стерилізації | Рулон для стерилізації зі складкою, паровим та газовим методом, розмір 75мм x25мм x100м (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Рулони зі складкою, вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. з трьома індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (ЕО), й третій - для формальдегідної стерилізації. Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° C - 54° C і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° C - 134° C й колір змінюється з рожевого на коричневий; для формальдегідної стерилізації температура має складати 55°C - 60° C - 75°C й колір індикатора змінюється з фіолетового на зелений. Індикатори повинні мати площу не менше 100 мм2 і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм) Строк придатності не менше 8 років. | шт | 500 |
| 4 | 44427 - Пакувальна стрічка для стерилізації | Рулон для стерилізації зі складкою, паровим та газовим методом, розмір 100мм x 50мм x100м (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Рулони зі складкою, вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. з трьома індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (ЕО), й третій - для формальдегідної стерилізації. Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° C - 54° C і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° C - 134° C й колір змінюється з рожевого на коричневий; для формальдегідної стерилізації температура має складати 55°C - 60° C - 75°C й колір індикатора змінюється з фіолетового на зелений. Індикатори повинні мати площу не менше 100 мм2 і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм) Строк придатності не менше 8 років. | шт | 300 |
| 5 | 44427 - Пакувальна стрічка для стерилізації | Рулон для стерилізації зі складкою, паровим та газовим методом, розмір 150мм x 50мм x 100м (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Рулони зі складкою, вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. з трьома індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (ЕО), й третій - для формальдегідної стерилізації. Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° C - 54° C і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° C - 134° C й колір змінюється з рожевого на коричневий; для формальдегідної стерилізації температура має складати 55°C - 60° C - 75°C й колір індикатора змінюється з фіолетового на зелений. Індикатори повинні мати площу не менше 100 мм2 і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм) Строк придатності не менше 8 років. | шт | 100 |
| 6 | 44427 - Пакувальна стрічка для стерилізації | Рулон для стерилізації зі складкою, паровим та газовим методом, розмір 200мм x55мм x100м (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Рулони зі складкою, вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. з трьома індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (ЕО), й третій - для формальдегідної стерилізації. Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° C - 54° C і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° C - 134° C й колір змінюється з рожевого на коричневий; для формальдегідної стерилізації температура має складати 55°C - 60° C - 75°C й колір індикатора змінюється з фіолетового на зелений. Індикатори повинні мати площу не менше 100 мм2 і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм) Строк придатності не менше 8 років. | шт | 50 |
| 7 | 44427 - Пакувальна стрічка для стерилізації | Рулон для стерилізації зі складкою, паровим та газовим методом, розмір 250мм x65мм x100м (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Рулони зі складкою, вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. з трьома індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (ЕО), й третій - для формальдегідної стерилізації. Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° C - 54° C і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° C - 134° C й колір змінюється з рожевого на коричневий; для формальдегідної стерилізації температура має складати 55°C - 60° C - 75°C й колір індикатора змінюється з фіолетового на зелений. Індикатори повинні мати площу не менше 100 мм2 і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм) Строк придатності не менше 8 років. | шт | 30 |
| 8 | 44427 - Пакувальна стрічка для стерилізації | Рулон для стерилізації зі складкою, паровим та газовим методом, розмір 300мм x80мм x100м (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Рулони зі складкою, вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. з трьома індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (ЕО), й третій - для формальдегідної стерилізації. Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° C - 54° C і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° C - 134° C й колір змінюється з рожевого на коричневий; для формальдегідної стерилізації температура має складати 55°C - 60° C - 75°C й колір індикатора змінюється з фіолетового на зелений. Індикатори повинні мати площу не менше 100 мм2 і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм) Строк придатності не менше 8 років. | шт | 5 |
| 9 | 44427 - Пакувальна стрічка для стерилізації | Рулон для стерилізації зі складкою, паровим та газовим методом, розмір 400мм x60мм x100м (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Рулони зі складкою, вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. з трьома індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (ЕО), й третій - для формальдегідної стерилізації. Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° C - 54° C і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° C - 134° C й колір змінюється з рожевого на коричневий; для формальдегідної стерилізації температура має складати 55°C - 60° C - 75°C й колір індикатора змінюється з фіолетового на зелений. Індикатори повинні мати площу не менше 100 мм2 і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм). Строк придатності не менше 8 років. | шт | 5 |
| 10 | 13735 Разове пакування для стерилізації | Медичний крепований папір 750мм x 750мм, №250 (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Медичний крепований папір може бути зеленого, блакитного та білого кольорів і він виготовляється згідно зі стандартами EN 868. Щільність 68+/-2 г / м ². 250 шт. в упаковці Строк придатності не менше 10 років від дати виготовлення | пак | 50 |
| 11 | 13735 Разове пакування для стерилізації | Медичний крепований папір 1200мм x1200мм, №125 (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Медичний крепований папір може бути зеленого, блакитного та білого кольорів і він виготовляється згідно зі стандартами EN 868. Щільність 68+/-2 г / м ². 125 шт. в упаковці Строк придатності не менше 10 років від дати виготовлення | пак | 20 |
| 12 | 13735 Разове пакування для стерилізації | Самогерметизуючий пакет 60мм x110мм (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Самогерметизуючи пакети вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. з двома індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (ЕО),. Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° C - 54° C і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° C - 134° C й колір змінюється з рожевого на коричневий. Індикатори повинні мати площу не менше 100 мм2 і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм) Строк придатності не менше 8 років. | шт | 5000 |
| 13 | 13735 Разове пакування для стерилізації | Самогерметизуючий пакет 230мм x 365мм (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Самогерметизуючи пакети вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. з двома індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (ЕО),. Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° C - 54° C і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° C - 134° C й колір змінюється з рожевого на коричневий. Індикатори повинні мати площу не менше 100 мм2 і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм) Строк придатності не менше 8 років. | шт | 1000 |
| 14 | 13735 Разове пакування для стерилізації | Самогерметизуючий пакет 300мм x370мм (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Самогерметизуючи пакети вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. з двома індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (ЕО),. Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° C - 54° C і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° C - 134° C й колір змінюється з рожевого на коричневий. Індикатори повинні мати площу не менше 100 мм2 і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм) Строк придатності не менше 8 років. | шт | 50 |
| 15 | 13735 Разове пакування для стерилізації | Самогерметизуючий пакет 330мм x 440мм (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Самогерметизуючи пакети вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. з двома індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (ЕО),. Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° C - 54° C і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° C - 134° C й колір змінюється з рожевого на коричневий. Індикатори повинні мати площу не менше 100 мм2 і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм) Строк придатності не менше 8 років. | шт | 50 |
| 16 | 16754 Папір для реєстрації електрокардіограм | Стрічка діаграмна 112х30 (12) зовн., №10 (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Стрічки діаграмні повинні бути виготовлені з паперу: масою не менше 55 г на 1м2; мати гладкість не менше 400; мати білизну не менше 92; мати розривну силу не менше вздовж: 51 Н/мм²; поперек 29 Н/мм². Повинні мати розмір рулону 112х30х12 (ширина мм х довжина стрічки м х внутрішній діаметр шпулі мм). На стрічку повинна бути нанесена сітка у вигляді міліметрівки рожевого кольору. Стрічка повинна бути запакована в термозбіжну плівку та гофрокартонний ящик для кращого зберігання та транспортування, та мати відповідне маркування згідно Технічного регламенту щодо медичних виробів. ОБОВ'ЯЗКОВО - намотування рулону термочутливого шару назовні. | пак | 30 |
| 17 | 35362 -індикатор хімічний фізичний для контролю стерилізації | Індикатори контролю процесу повітряної стерилізації (код 33198000-4 - лікарняні паперові вироби) | Індикатори призначені для оперативного візуального контролю дотримання критичних змінних процесу повітряної стерилізації – температура та час витримки. Індикатор повинен мати вигляд смужки. На зворотньому боці індикатора липка захисна основа для фіксації індикатора в місці контролю. Індикатор не залишає слідів на матеріалах з якими стикається. Температура стерилізації: 180 ±3°C Час витримки: 60 хв. Клас індикатора:4 пакування: 1000шт | пак | 20 |
| 18 | 35362 -індикатор хімічний фізичний для контролю стерилізації | Багато режимні індикатори контролю процесу парової стерилізації (код 33198000-4 - лікарняні паперові вироби) | Індикатори Призначені для оперативного візуального контролю дотримання критичних змінних процесу парової стерилізації: температура, час, насичений водяний пар, як всередині виробів, що стерилізуються, так і в стерилізаційній камері. Індикатори являються собою прямокутні пластини з нанесеними на них індикаторними мітками. На зворотньому боці індикатора липка захисна основа. Клас індикатора: 4 Режими стерилізації: 121+3°C, 20+2 хв., 126+3°C, 10+1 хв., 134+3°C, 5+1 хв., пакування: 2000шт | пак | 50 |
| 19 | 35362 -індикатор хімічний фізичний для контролю стерилізації | Багатопараметричні індикатори контролю процесу парової стерилізації (код 33198000-4 - лікарняні паперові вироби) | Індикатори Призначені для оперативного візуального контролю дотримання критичних змінних процесу парової стерилізації: температура, час, насичений водяний пар у камері парових стерилізаторів з видаленням повітря з стерилізаційної камери методом продувки паром (гравітаційних). Індикатори являються собою прямокутні смужки з нанесеними на них двох індикаторних міток. На зворотньому боці індикатора липка захисна основа. Клас індикатора: 4 Режими стерилізації: 120±2°C, 45+5 хв. 126±2°C, 30+5хв. 132±2°C, 20+5 хв. пакування:: 1000шт | уп | 10 |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість закупівлі складає 950000,00грн. (дев’ятсот п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.