***Додаток 3***

***до тендерної документації***

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**на закупівлю по предмету**

**медичні матеріали** **- код ДК 021:2015: 33140000-3 (рукавички хірургічні: 47172 - Непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні; 60951 - Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні; 61217 - Рукавички хірургічні з гваюлового латексу, непудровані)**

**Код ДК 021:2015 – 33141420-0 –Хірургічні рукавички**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування предмета закупівлі (або еквівалент)** | **Од. вим.** | **К-ть** | **Код та назва за НК 024:2019** | **Медико-технічні характеристики** |
| **1** | Латексні оглядові рукавички, неопудрені, роз. S, M, L | пар | 235800 | 47172 - непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні, | Виріб: латексні оглядові рукавички, неопудрені Матеріал: Натуральний каучуковий латекс Тип: Нестерильні Дизайн і особливості рукавичок: Прямі пальці, на обидві руки, текстуровані пальці Манжета: з валиком Використання: для одноразового використання Розмір : S, M, L  Ширина долоні (мм): S: 80-89; M: 90-99; L: 100-109  Довжина (мм): S – не менше 240; M – не менше 240; L – не менше 240;  Товщина одинарна стінка (мм): Палець - Мін. 0.08 Долоня  - Мін. 0.08  Міцність на розрив до прискоренного старіння  - мін 6 Н, після прискоренного старіння – мін 6Н        Подовження при розриві до прискоренного старіння (%) – не менше 650%, після прискоренного старіння – не менше 500%.     Вміст білка: < 50 мкг/г Відповідність вироба стандартам: EN 455 Частина 1,2,3. |
| **2** | Рукавички стерильні хірургічні латексні без пудри з антимікробним внутрішнім покриттям, розмір 6,5; 7,0; 7,5 | пар | 200 | 60951 - Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні | Матеріал: натуральний латекс. Форма: анатомічна. Манжета: без валика з клейкою полосою. Зовнішня поверхня: мікротекстурована, хлорована. Внутрішня поверхня: з полімерним покриттям (поліуретан); антимікробне покриття, основане на хлоргексидину глюконаті. Товщина матеріалу одинарна (типові середні значення): палець - 0,220 мм; долонь - 0,200 мм; манжета - 0,200 мм.  Повинні мати міцність : до старіння після старіння Подовження при розриві % 860 890 Міцність на розрив (Н) 16 15 Довжина: не менше 290 мм.  Термін зберігання - 3 роки.  Внутрішнє покриття має антимікробну та противірусну дію. Проникнення вірусу: витримує випробування з використанням бактеріофага PhiX174. Відповідність: Знак СЕ: медичний виріб: клас III; Стандарт EN 455, частини 1, 2, 3, 4; Стандарт EN 556, ISO 11137-1.  Низький рівень алергенності (вміст білку <30 мкг/г (EN 455-3)). |
| **3** | Латексні хірургічні рукавички без пудри стерильні, розмір 6,5;7,0;7,5 | пар | 600 | 61217 - Рукавички хірургічні з гваюлового латексу, непудровані | Матеріал: натуральний латекс. Форма: анатомічна. Манжета: з валиком. Зовнішня поверхня: мікротекстурована. Внутрішня поверхня: з поліакриловим покриттям. Товщина (одинарна) типові середні значення: палець - 0,185 мм; долоня - 0,165 мм; манжета - 0,135 мм. Міцність на розрив: 13 Н до старіння; 13,0 Н після старіння. Подовження при разриві (%): до старіння 755, після старіння 715. Довжина: не менше 280 мм. Проникнення вірусу: витримує випробування з використанням бактеріофага PhiX174. Відповідність: Знак СЕ: медичний виріб: клас IIа; Стандарт EN 455, частини 1, 2, 3, 4; Стандарт EN 556; ISO 13485; ISO 9001. |

*Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*