## Лист1
медичні матеріали для потреб алотрансплантації нирки (від живого донора) та алотрансплантації нирки (від донора-трупа)
№ з/п | Код НК 024:2019 | Код ДК 021:2015 (CPV:2008) | Найменування виробу медичного або еквівалент | Одиниця виміру | Кількість | Медико-технічні характеристики
1 | 40601 - Периферичний судинний катетер | 33141220-8 Канюлі | Канюля внутрішньовенна розмір 22G | шт | 50 | Внутрішньовенна канюля має бути прозорою, з чотирма інтегрованими рентгенконтрастними смужками. Повинна мати: голку з оптимізованою зворотньою трьохгранною заточкою; ін’єкційний порт; гідрофобну заглушку на камері візуалізації; з’єднання луер лок. Не містить ПВХ та латексу. Розмір 22G: 0,9 мм x 25 мм; швидкість потоку 36 мл/хв. Повинна мати кольорове маркування - синя. Одноразового використання. Індивідуальне пакування.
2 | 40601 - Периферичний судинний катетер | 33141220-8 Канюлі | Канюля внутрішньовенна розмір 24G | шт | 50 | Внутрішньовенна канюля має бути прозорою, з чотирма інтегрованими рентгенконтрастними смужками. Повинна мати: голку з оптимізованою зворотньою трьохгранною заточкою; ін’єкційний порт; гідрофобну заглушку на камері візуалізації; з’єднання Луер Лок. Не містить ПВХ та латексу. Розмір 24G (0,7мм*19мм); швидкість потоку 22 мл/хв. Повинна мати кольорове маркування - жовта. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка.
3 | 40601 - Периферичний судинний катетер | 33141220-8 Канюлі | Канюля внутрішньовенна розмір 20G | шт | 50 | Внутрішньовенна канюля має бути прозорою, з чотирма інтегрованими рентгенконтрастними смужками. Повинна мати: голку з оптимізованою зворотньою трьохгранною заточкою; ін’єкційний порт; гідрофобну заглушку на камері візуалізації; з’єднання Луер Лок. Не містить ПВХ та латексу. Розмір 20G (1,1мм*33мм); швидкість потоку 61 мл/хв. Повинна мати кольорове маркування - рожева. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка.
4 | 40601 - Периферичний судинний катетер | 33141220-8 Канюлі | Канюля внутрішньовенна розмір 17G | шт | 50 | Внутрішньовенна канюля має бути прозорою, з чотирма інтегрованими рентгенконтрастними смужками. Повинна мати: голку з оптимізованою зворотньою трьохгранною заточкою; ін’єкційний порт; гідрофобну заглушку на камері візуалізації; з’єднання Луер Лок. Не містить ПВХ та латексу. Розмір 17 (1,5мм*45мм); швидкість потоку 128 мл/хв. Повинна мати кольорове маркування - рожева. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка.
5 | 10729 Центральний венозний катетер | 33141200-2 Катетери | Набір для катетеризації центральних вен, розмір F7 | шт | 20 | Повинен бути: двоканальний рентгенконтрастний поліуретановий катетер з маркуванням в см, з м’яким кінчиком із з’єднанням луер-лок, з маркуванням каналів та з зажимами. Повинен мати: діаметр F7, довжину катетера 15 см, канали: дистальний 16G (60 мл/хв), проксимальний 16G (50 мл/хв); пункційну голку G18 х 70 мм, профльований прозорий павільйон, луер-лок; дилятатор пластиковий, цільнолитий; провідник з нітинолу, стійкий до перегину з маркуванням по довжині, з J-гачкоподібним кінчиком, в диспенсері; нерухомі крильця з отворами, прозору подовжувальну лінію з конектором луер-лок; дві заглушки In-Stopper з силіконовою мембраною зі з’єднанням луер-лок.
6 | 12170 - Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань | 33141624-0 Набори для введення лікарських засобів | Оригінальна лінія Perfusor® N, 150 см, 1,5 х 2,7 | шт | 100 | Лінія подовжувальна для шприцевих насосів повинна бути: прозора, ізз’єднанням луер-лок, матеріал: полівінілхлорід без DEPH ( без ДЕГФ). Технічні характеристики: довжина 150 см, діаметр зовнішній/внутрішній 2,7 / 1,5 мм, об’єм заповнення 2,6 мл. Резистентність до тиску в системі до 2 бар.
7 | 32172 - Клапан інфузійної системи внутрішньовенних вливань | 33141240-4 Приладдя до катетерів | Краник 3-ходовий з поворотним фіксатором | шт | 100 | Застосовується для проведення інфузійної терапіїї з одного або різних джерел одночасно. Повинен мати прозорий твердий корпус. Повинен бути виготовлений з медичного пластику, поворотні лопасті повинні мати стрілки, що вказують напрям потоку. Повинен мати nри порти для з’єднання типу Luer Lock: два female Luer Lock (тип з’єднання порту краника, при якому він може як надіватись так і вкручуватись в конус для з’єднання) та один male Luer Lock (тип з’єднання, при якому в конус для з’єднання краника вкручується порт канюлі) з захистними ковпачками. Повинні бути стерильні, апірогенні, нетоксичні та мати індивідуальне пакування.
8 | 32172 - Клапан інфузійної системи внутрішньовенних вливань | 33141240-4 Приладдя до катетерів | Кран Discofix® C синій, з подовжувальною трубкою 10 см | шт | 100 | Кран трьохходовий для інфузії, виміру тиску, регулювання потоків. Склад: Т-подібний корпус, прямоточні внутрішні канали. Стійкість до дії емульсій. Інтегрований подовжувач 4,1 х 2,5 мм, довжиною 10 см. Виготовлений з матеріалу: поліпропілен, поліетилен, ПВХ. Кут повороту 360, п’ять позицій. Фіксація позиції клацанням. Резистентність до тиску в системі до 2 Бар. З’єднання 2 канали – луер-лок, зовнішня різьба. 1 канал – луер-лок, внутрішня різьба.
9 | 32172 - Клапан інфузійної системи внутрішньовенних вливань | 33141240-4 Приладдя до катетерів | Кран Discofix® C синій, з подовжувальною трубкою 25 см | шт | 50 | Кран трьохходовий для інфузії, виміру тиску регулювання потоків. Склад: Т-подібний корпус, прямоточні внутрішні канали. Стійкість до дії емульсій. Інтегрований подовжувач 4,1 х 2,5 мм, довжиною 25 см. Виготовлений з матеріалу - Поліпропілен, поліетилен, ПВХ.Кут повороту 360, п’ять позицій. Фіксація позиції клацанням. Резистентність до тиску в системі до 2 Бар. З’єднання 2 канали – луер-лок, зовнішня різьба. 1 канал – луер-лок, внутрішня різьба.
10 | 16649 - Основний набір внутрішньовенного введення) | 33141624-0 Набори для введення лікарських засобів | Набір для внутрішньовенного введення Infusomat® Space Line, 250/145 см, Cтандарт | шт | 100 | Інфузійна система повинна бути з вбудованою крапельною камерою з інфузійним (партикулярним) фільтром 15 мкм та вбудованим вентиляційним каналом (з захисним ковпачком). Силіконовий перистальтичний сегмент з фіксаторами для встановлення в інфузійний насос. Роликовий регулятор. Довжина 250 см. Матеріал Трубки ПВХ без DEPH (без ДЕГФ) Ковзаючий зажим, що попереджує випадковий вільний потік рідини, під час видалення лінії з насосу.
11 | 46967 - Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | 33141620-2 Медичні комплекти | Трубка ендотрахеальна з манжетою, розмір 6.0 | шт | 20 | Призначення: для оральної та назальної інтубації. Виготовлені з термопластичного матеріалу: полівінілхлориду медичного призначення. Має 15 мм з'єднувач, контролюючий балон з клапаном тип Луер. Кольорово-розмірна маркіровка коннектора трубки. Наявність впаяної рентгенконтрастної смужки або рентгеноконтрастність трубки. Нумерація робочої поверхні через кожен 1 см. Подвійна маркіровка глибини інтубації. Манжета великого об’єму/низького тиску з екстра-тонкими стінками забезпечує безболісне та безпечне довгострокове використання. Наявність бокового вічка Мерфі. Апірогенність. Індивідуальна упаковка. Стерильна. Одноразового використання.
12 | 34930 - Катетер уретральний для одноразового дренування / промивання | 33141200-2 Катетери | Катетер Фолея латексний двоходовий, розміри Fr 8; Fr 10 | шт | 20 | Склад катетера Фолея:- гнучка трубка, довжиною до 400 мм, виготовлена з нейтрального термопластичного латекса-каучука, вкритого силіконом; з одного боку трубка повинна мати закритий кінець та два бокових отвори, симетричний балон об’ємом 10-30 мл); антизворотній клапан з кришкою, що має кольорове кодування; дренажна воронка для з’єднання катетера з різними типами сечоприймачів. Одноразового використання. Стерильні, нетоксичні. Індивідуальне подвійне пакування. Розміри: Fr 8; Fr 10.
13 | 34930 - Катетер уретральний для одноразового дренування / промивання | 33141200-2 Катетери | Катетер Фолея латексний двоходовий, розміри Fr 12; Fr 14; Fr 16; Fr 18 | шт | 100 | Склад катетера Фолея:- гнучка трубка, довжиною до 400 мм, виготовлена з нейтрального термопластичного латекса-каучука, вкритого силіконом; з одного боку трубка повинна мати закритий кінець та два бокових отвори, симетричний балон об’ємом 10-30 мл); антизворотній клапан з кришкою, що має кольорове кодування; дренажна воронка для з’єднання катетера з різними типами сечоприймачів. Одноразового використання. Стерильні, нетоксичні. Індивідуальне подвійне пакування. Розміри:Fr 12; Fr 14; Fr 16; Fr 18.
14 | 10749 Аспіраційний трахеальний катетер | 33141200-2 Катетери | Катетер аспіраційний з вакуум контролем, розміри 12 Fr; 14 Fr | шт | 50 | Склад катетера аспіраційного з вакуум-контролем та Kapkon конектором: гнучка прозора трубка, довжиною 45 см, виготовлена з прозорого медичного термопластичного полівінілхлориду, має рентгенконтрастну полоску на боковій поверхні. З одного боку вона повинна мати відкритий атравматичний кінчик з двома латеральними отворами; з іншого – канюля з конектором типу Kapkon; наявність клапану; кольорове кодування розміру. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Одноразового застосування. Індивідуальній упаковка. Розмір 14 Fr.
15 | 60539 - Адаптер для флакона / пляшки, негерметичний | 33141220-8 Канюлі | Канюля для багаторазового взяття медикаментів типу Mini-Spike® Chemо | шт | 50 | Канюлі для багаторазового взяття медикаментів з антибактеріальним фільтром для фільтрації повітря та фільтром тонкої очистки розчину флаконів обємом до 1000 мл. Повинна мати: кришку для герметизації місця з'єднання; конектор з вбудованим клапаном та фільтром; фільтр очистки повітря (антибактеріальний та антиаерозольний) - 0,02 мкм; фільтр очистки розчину - 5,00 мкм.
16 | 35035 - Електрокардіографічний електрод, одноразовий | 33141625-7 Діагностичні набори | Електрод ЕКГ, одноразовий, сенсор срібло-хлорид срібла, тип "кнопка", для дорослих | шт | 100 | Сенсор срібло-хлорид срібла; матеріал кнопки – нержавіюча сталь; Матеріал кільця, що приклеюється та основи: водонепроникний пінополіуретан (Foam) на поліетиленовій основі, «дихаючий» нетканий матеріал. Розмір: 43 мм * 45 мм; мають круглу форму, для дорослих; електроди виготовлено у відповідності з вимогами стандарту ANSI AAMI EC12. Нестерильні. Одноразового використання.
17 | 35035 - Електрокардіографічний електрод, одноразовий | 33141625-7 Діагностичні набори | Електрод ЕКГ, одноразовий, сенсор срібло-хлорид срібла, тип "кнопка", для дітей | шт | 100 | Сенсор срібло-хлорид срібла; матеріал кнопки – нержавіюча сталь; Матеріал кільця, що приклеюється та основи: водонепроникний пінополіуретан (Foam) на поліетиленовій основі, «дихаючий» нетканий матеріал. Розмір: 32 х 36 мм, мають овальну форму, для дітей; електроди виготовлено у відповідності з вимогами стандарту ANSI AAMI EC12. Нестерильні. Одноразового використання.
18 | 60837 - Фільтр бактеріальний для медичних газів, нестерильний, одноразового використання | 33141240-4 Приладдя до катетерів | Фільтр дихальний вірусо-бактеріальний midi, порт Luer lock | шт | 50 | Фільтр з закругленим ергономічним корпусом, з вбудованими крильцями для забезпечення рівномірного розповсюдження потоку газової суміші. Мембрана фільтра електростатична. Порт Луєр-Лок, кришка порту фіксована до корпусу фільтра . Ефективність бактеріо-вірусної фільтрації не менше 99,9%, сжимаємий об’єм не більше 30-35мл, мінімальний дихальний об'єм 100 мл. Ефективність проти Micobacterium Tuberculosis та віруса Гепатиту С. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка.
19 | 37704 - Контур дихальний анестезіологічний, одноразового використання, нестерильний | 33141620-2 Медичні комплекти | Контур дихальний до наркозного апарата (дихальна система, 2,0 м) | шт | 20 | Дихальна система гофрована, довжина 2,0 м, діаметром 22мм. Індивідуальна упаковка. Одноразового використання.
20 | 35072 35072 - Фільтр для інфузійної системи внутрішньовенних вливань (фільтр для забору розчинів) | 33141630-5 Фільтри плазми крові | Фільтр інфузійний 0,2 мкм | шт | 50 | Фільтр інфузійний для використання під час проведення інфузійної терапії. Діаметр пор фільтру 0,2 мкм. Термін використання фільтру - До 96 годин.
21 | 31087 Сумка для збору сечі з відкритим складом, не переносна | 33141615-4 Пакети для забору сечі | Сечоприймач при ліжковий V-2000 мл | шт | 600 | Сечоприймач стерильний 2000 мл. Повинен бути: приліжковий прозорий мішок об'ємом 2000 мл (з маркуванням наповнення від 100 мл до 2000 мл, розташованим на передній прозорій поверхні сечоприймача); подовжувальна гнучка з’єднувальна трубка, довжиною не менше 90 см, зі сходинковим конічним конектором для з’єднання з сечовим катетером. Повинен мати: клапан зворотнього току, хрестоподібний кран для зливу сечі, стрічки для фіксації до ліжка. Виготовлений з ПВХ. Стерильний. В індивідуальній упаковці
22 | 37445-лезо скальпеля, одноразового використання | 33141411-4 Скальпелі та леза | Лезо скальпеля з карбонової сталі №11 | уп | 3 | Повинно бути: матеріал-вуглецева сталь; леза відполіровані, центральна площина ріжучої кромки розташована у центрі леза, паралельно осі інструмента; гладка поверхня; упаковка з алюмінієвої фольги, смужки упаковки мають різну довжину; стерильно, апірогенно, в індивідуальній упаковці. Розмір леза: №11, упаковка 100 шт.
23 | 14221 Зонд назогастрального харчування | 33141641-5 Зонди | Зонд шлунковий, розмір 16 Fr | шт | 50 | Склад зонду: гнучка прозора трубка, довжиною 110 см, виготовлена з медичного термопластичного полівінілхлориду, має рентгенконтрастну полоску на боковій поверхні та горизонтальні мітки. З одного боку вона повинна мати заокруглений атравматичний кінчик з чотирьма латеральними отворами, з іншого - канюля з воронкоподібним коннектором (портом) та має кольорове кодування. Одноразового використання. Стерильні, нетоксичні. Індивідуальне пакування. Розміри: Fr 16; Fr 14; Fr 12; Fr 10.
24 | 14221 Зонд назогастрального харчування | 33141641-5 Зонди | Зонд шлунковий, розмір 14 Fr | шт | 50
25 | 14221 Зонд назогастрального харчування | 33141641-5 Зонди | Зонд шлунковий, розмір 12 Fr | шт | 50
26 | 14221 Зонд назогастрального харчування | 33141641-5 Зонди | Зонд шлунковий, розмір 10 Fr | шт | 50
27 | 57944 Ендоскопічний електрохірургічний наконечник /електрод, біполярний, одноразовий | 33141410-7 Кусачки та бістури | Відкритий інстумент для електролігірування і розділення тканин | уп | 5 | Біполярна відкрита насадка електрохірургічна, для лігування судин діаметром до 7мм, бранші по типу мериленд, діаметр 5мм / довжина 12,5мм
28 | 35649 Застібка для лігування, металева | 33141122-1 Хірургічні скобки | Кліпси титанові 6 кліпс в катрідже | уп | 5 | Кліпса лігатурна, титанова, розмір середній, ромбовидні насічки на внутрішній поверхні, синій колір, відстань між кінчиками відкритої кліпси 6,2 мм, довжина не менше 4,9 мм, дистальний тип закриття, стерильна. 6 кліпс в катрідже.
Всього: