## реагенти
Обгрунтування про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі (реагенти для неонатального скринінгу міжрегіональні)
№ | Назва лабораторного реактиву | МТВ | Код НК | Код ДК 021:2015 | Одиниця виміру | Кількість | Ціна 1 за одиницю, грн | Сума 1, грн | Ціна 2 за одиницю, грн | Сума, грн | Цінасередня одиницю, грн | Сума середня, грн
ЛОТ 1 - Лабораторні реактиви
1 | Тест-набір для визначення амінокислот, вільного карнітину, ацилкарнітину та інших аналітів методом тандемной мас-спектрометрії в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері для скринінгу новонароджених на вроджені метаболічні порушення | Набір для визначення амінокислот і ацилкарнітинів в висушених зразках крові для не менш ніж 960 аналізів (має бути призначений для визначення наступного переліку аналітів: аланін, аргінін, Аспарагінова кислота, Цитрулін, Глутамінова кислота, гліцин, лейцин, Метіонін, Орнітин, Фенілаланін, Пролін, тирозин, валін, вільний карнітин, С2-карнітин, С3-карнітин, C4-карнітин, C5-карнітин, C5DC-карнітин, С6-карнітин, C8-карнітин, C10-карнітин, C12-карнітин, C14-карнітин, C16-карнітин, C18-карнітин Набір має містити: мобільна фаза 1000 мл або більше внутрішній стандарт ліофілізований, що має містити Аланін-D4 - 1,12 мг/л або 13C3 15N-0,233 мг/л, Аргінін-D7 - 0,54 мг/л або 13C6 - 0.451 мг/л, Аспарагінова кислота-D3 - 1,63 мг/л або 13C4 - 0.343 мг/л, Цитрулін-D2 - 0,55 мг/л або 2H7- 0.456 мг/л, Глутамінова кислота-D5 - 1,83 мг/л або 13C5 - 0.380 мг/л, Гліцин-13C2, 15N - 1,67 мг/л або 2- 13C 15N - 0.964 мг/л, Лейцин-D3 - 1,65 мг/л або 2H3 - 0.336 мг/л, Метіонін-D3 - 0,71 мг/л або 2H3 - 0.381 мг/л, Орнітин-D6 - 1,01 мг/л або 2H6 - 0.346 мг/л, Фенілаланін-D5 - 1,05 мг/л або 13C6 - 0.428 мг/л, Тирозин-D4 - 1,64 мг/л або 13C6 - 0.468 мг/л, Валін-D8 - 1,11 мг/л або 2H8 - 0.313 мг/л, C0-карнітин-D9 - 0,131 мг/л або 2H9-C0 - 0.110 мг/л, C2-карнітин-D3 - 0,065 мг/л або 2H3-C2 - 0.039 мг/л, C3-карнітин-D3 - 0,018 мг/л або 2H3-C3 - 0.009 мг/л, C4-карнітин-D3 - 0,009 мг/л або 2H3-C4 - 0.009 мг/л, C5-карнітин-D9 - 0,011 мг/л або 2H9-C5 - 0.009 мг/л, C5DC-карнітин-D6 - 0,01 мг/л або 2H9-C5DC - 0.013 мг/л, C6-карнітин-D3 - 0,01 мг/л або 2H3-C6 - 0.009 мг/л, C8-карнітин-D3 - 0,012 мг/л або 2H3-C8 - 0.012 мг/л, C10-Карнітин-D3 - 0,014 мг/л або 2H3-C10 - 0.011 мг/л, C12-Карнітин-D3 - 0,014 мг/л або 2H3-C12 - 0.012 мг/л, C14-Карнітин-D3 - 0,014 мг/л або 2H3-C14 - 0.010 мг/л, C16-Карнітин-D3 - 0,031 мг/л або 2H3-C16 - 0.042 мг/л, C18-Карнітин-D3 - 0,03 мг/л або 2H3-C18 - 0.045 мг/л, промивний розчин 1000 мл або більше, Контрольна картка з амінокислотами та ацилкарнітинами у висушених плямамах крові (не менше ніж 3 плями на картці) сумісна с системою DBS-500 повинна мати не менше 2 карток з різними рівнями Набір має бути протестованим з мас-спектрометричним детектором Waters Acquity TQD Повернення амінокислот при використанні детектору Waters Acquity TQD повинно бути в межах 81-129% Повернення карнітинів при використанні детектору Waters Acquity TQD повинно бути в межах 48-115% Медичні вироби повинні мати відповідну комплектацію та неушкоджену упаковку з датами виробництва та кінцевими термінами придатності. | 62019 Числені амінокислоти / метаболіти карнітину ІВД, набір, мас-спектрометричний аналіз / рідинна хроматографія | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | набір | 25 | 168846 | 4221150 | 176000 | 4400000 | 172423 | 4310575
| Загалом | [6 empty] | 4221150 |  | 4400000 |  | 4310575
ЛОТ 2 - Лабораторні реактиви
1 | Тест-система ПЛР-РЧ для одночасного скринінгу спінальної м’язової атрофії і тяжкого комбінованого імунодефіциту (SCID) в зразках крові новонароджених висушених на фільтрувальному папері з комплектом реагентів для екстракції ДНК | Тест-система ПЛР у реальному часі для виявлення, ДНК послідовностей SMN1, TREC, KREC людини та внутрішнього контролю (ВК). -Тест-система має бути валідована для системи ПЛР в реальному часі QuantStudioTM 5 (Applied Biosystems) з оптимізованим протоколом. До складу набору, окрім реакційної суміші, входять: • реагенти для екстракції ДНК із периферичної цільної крові, зразків крові висушених на фільтрувальному папері або DBS-карт. • Позитивний контроль та калібратори -Екстракція ДНК та приготування ПЛР реакції проводяться вручну та можуть бути автоматизовані. Чутливість не менше 103 копій/мл Термін придатності набору не менше 75 % від загального терміну придатності. Постачальник повинен мати можливість поставки медичних виробів, для діагностики in vitro, партіями не менше 2 разів на рік з інтервалом не менше 4 місяців. Зазначені вимоги повинні бути підтверджені наступними документами: Копією документів, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічних регламентів, затверджених постановами КМУ № 753, № 754 від 02.10.2013 (декларації відповідності та, в разі необхідності, сертифікатів та/або свідоцтв тощо) на товар, що закуповується; | 59824 - Спінальної-м'язова атрофія (СМА) ІВД, набір реагентів, аналіз нуклеїнових кислот | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | набір | 295 | 27252.9 | 8039605.5
| Загалом | [6 empty] | 8039605.5
ЛОТ 3 - Лабораторні реактиви
1 | Тест-набір для визначення біотинідази в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері для скринінгу новонароджених на біотинідазну недостатність | Визначення галактозо-1-фосфат уріділтрансферазної активності в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері, методом флуориметричного аналізу. Тест-набори повинні бути сумісні з автоматизованою системою NS2400. Набір повинен містити калібратори, контролі (які виготовлені на папері тієї ж якості, що і тестові бланки для забору крові) з рівнями активності GALT в областях значень, які відповідають їх концентрації у новонароджених в нормальному та патологічних станах. Можливість отримання результатів за одиничного визначення показника активності GALT у зразках крові новонароджених. Межа чутливості - не більше 0,2 од/дл. Постачальник повинен мати можливість поставки медичних виробів, для діагностики in vitro, партіями не менше 2 разів на рік з інтервалом не менше 4 місяців. Медичні вироби повинні мати відповідну комплектацію та неушкоджену упаковку з датами виробництва та кінцевими термінами придатності. Термін придатності тест-систем на момент поставки отримувачу повинен становити не менше 75 % від загального терміну придатності. | 52960 Біотинідаза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | набір | 30 | 28067.17 | 842015.1
2 | Тест-набір для визначення GALT в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері для скринінгу новонароджених на галактоземію | Визначення біотинідази в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері, методом флуориметричного аналізу. Тест-набори повинні бути сумісні з автоматизованою системою NS2400. Набір повинен містити калібратори, контролі (які виготовлені на папері тієї ж якості, що і тестові бланки для забору крові) з рівнями активності біотинідази в областях значень, які відповідають їх концентрації у новонароджених в нормальному та патологічних станах. Можливість отримання результатів за одиничного визначення показника активності біотинідази у зразках крові новонароджених. Постачальник повинен мати можливість поставки медичних виробів, для діагностики in vitro, партіями не менше 2 разів на рік з інтервалом не менше 4 місяців. Медичні вироби повинні мати відповідну комплектацію та неушкоджену упаковку з датами виробництва та кінцевими термінами придатності. Термін придатності тест-систем на момент поставки отримувачу повинен становити не менше 75 % від загального терміну придатності. | 60271 Галактоза-1-фосфат уріділтрансферази ІВД, набір, ферментний флуоресцентний аналіз | Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви | набір | 30 | 28892.14 | 866764.2
| Загалом | [6 empty] | 1708779.3
Загалом
| Загальна сума | [6 empty] | 13969534.8

## пластик
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі (витратні матеріали для неонатального скринінгу міжрегіональні)
№ | Назва медичного виробу | МТВ | Код НК | Код ДК 021:2015 | Одиниця виміру | Кількість, уп. | Ціна 1 за одиницю, грн | Сума, грн | Ціна 2 за одиницю, грн | Сума, грн | Ціна 3 за одиницю, грн | Сума, грн | Середня ціна, грн | Середня сума, грн
1 | Планшет для ПЛР робіт на 96 лунок | Планшет для ПЛР робіт на 96 лунок - 0,2 мл стерильні, вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів, з юбкою | 62225 - Ємність для лабораторного аналізатора ІВД | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | уп. | 30 | 4350 | 130500 | 4570 | 137100 | 4480 | 134400 | 4466.6667 | 134000
2 | Оптичні плівки | Герметизуючя плівка з клеєвою основою, прозора, для ПЛР планшетів з виступаючим краєм, 50 мкм, з робочим діапазоном -40 +120 °C, вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів | 62229 Ковпачок пробірки / судини | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | уп. | 3 | 31200 | 93600 | 32760 | 98280 | 31980 | 95940 | 31980 | 95940
3 | Адгезивні плівки | Герметизуючя плівка з клеєвою основою, прозора, для ПЛР планшетів з виступаючим краєм, 70 мкм, з робочим діапазоном -40 +120 °C, вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів | 62229 Ковпачок пробірки / судини | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | уп. | 21 | 2430 | 51030 | 2550 | 53550 | 2500 | 52500 | 2493.3333 | 52360
4 | Наконечники з фільтром, 1-20/30 мкл | Наконечники з фільтром, 1-20/30 мкл, стерильні, незабарвлені в штативі (960 шт.) вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів, повинні підходити до дозаторів 20-10 мкл Finnpipette Thermofisher, з обробленою поверхньою преміум сурфейс, довжина: 50,8 mm (+/- 0,2 mm) | 201916822 - Наконечник піпетки | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | уп. | 60 | 3650 | 219000 | 3830 | 229800 | 3790 | 227400 | 3756.6667 | 225400
5 | Наконечники з фільтром, 1-200 мкл | Наконечники з фільтром, 1-200 мкл, стерильні, незабарвлені в штативі (960 шт.) вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів, повинні підходити до дозаторів 200 мкл Finnpipette Thermofisher, з обробленою поверхньою преміум сурфейс, довжина: 59,5 mm (+/- 0,2 mm) | 201916822 - Наконечник піпетки | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | уп. | 85 | 3650 | 310250 | 3830 | 325550 | 3790 | 322150 | 3756.6667 | 319316.6667
6 | Наконечники без фільтра, 100-1000 мкл | Наконечники без фільтра, об'ємом 100-1000 мкл. Блакитного кольору.Кількість в упаковці не менше 500 шт/уп | 201916822 - Наконечник піпетки | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | уп. | 4 | 180 | 720 | 200 | 800 | 190 | 760 | 190 | 760
7 | Наконечники без фільтра, 1-200 мкл | Наконечники без фільтра, об'ємом 10-200 мкл. Жовтого кольору.Кількість в упаковці не менше 1000 шт/уп | 201916822 - Наконечник піпетки | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | уп. | 40 | 150 | 6000 | 175 | 7000 | 164 | 6560 | 163 | 6520
8 | Наконечники без фільтра, 5000 мкл | Наконечники без фільтра, прозорі, об'ємом 5000 мкл. Кількість в упаковці не менше 500 шт/уп | 201916822 - Наконечник піпетки | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | уп. | 13 | 5200 | 67600 | 5340 | 69420 | 5470 | 71110 | 5336.6667 | 69376.6667
9 | Наконечники без фільтра, 10 000 мкл | Наконечники без фільтра, прозорі, об'ємом 1000-10000 мкл. Кількість в упаковці не менше 100 шт/уп | 201916822 - Наконечник піпетки | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | уп. | 13 | 980 | 12740 | 1030 | 13390 | 1070 | 13910 | 1026.6667 | 13346.6667
10 | Стріпи з прикріпленими кришками, 0,2 мл | Стріп на 8 мікропробірок об’ємом 0,2 мл застосовуються для ПЛР-досліджень. Стрипи поставляються стерильними, вільними від ДНК людини, ДНКз, РНКз, пирогенів і інгібіторів ПЛР. Стрипи поставляються з індивідуальними кришками до кожної пробірки. Упаковка не менше 120 шт/уп. | 62225 - Ємність для лабораторного аналізатора ІВД | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | уп. | 2 | 9720 | 19440 | 9950 | 19900 | 10070 | 20140 | 9913.3333 | 19826.6667
11 | Мікропробірки 2 мл, круглодонні з прикріпленою кришкою | Круглодонні мікропробірки об'ємом 2 мл з прикріпленною кришкою, стерильні, вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, АТФ та пірогенів. Фасування: не менше 1000 шт/уп | 62225 - Ємність для лабораторного аналізатора ІВД | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | уп. | 1 | 2430 | 2430 | 2550 | 2550 | 3000 | 3000 | 2660 | 2660
12 | Планшет чорний круглодонний (ІФА) | Мікропланшет на 96 лунок U-подібної форми, вільний від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів. Чорного кольору, 100 шт./уп | 62225 - Ємність для лабораторного аналізатора ІВД | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | уп. | 3 | 15560 | 46680 | 16240 | 48720 | 16500 | 49500 | 16100 | 48300
13 | Планшет прозорий круглодонний (ІФА) | • прозорий планшет з U-подібним дном - призначений для внесення в його лунки різних реагентів обсягом від 0,05 до 0,2 мл для наступних процедур термостатування, мікроскопування або післяопераційних досліджень. Планшет повинен складатися з: • корпуса розміром 86х128 мм з 96 лунками; • алфавітно-цифрова сітка на корпусі планшета для зручності ідентифікації зразків. • індивідуальна упаковка (1 шт. / уп.) | 62225 - Ємність для лабораторного аналізатора ІВД | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | шт | 600 | 40 | 24000 | 65 | 39000 | 54 | 32400 | 53 | 31800
14 | Кришки для планшета прозорого круглодонного для ІФА | Кришка для планшета з U-подібним дном 96-лункового. Прозорі кришки розміром 86x128 мм. Стерильна індивідуальна упаковка (1 шт. / уп.) | 62229 Ковпачок пробірки / судини | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | шт | 50 | 30 | 1500 | 35 | 1750 | 40 | 2000 | 35 | 1750
| Загалом | [6 empty] | 985490 |  | 1046810 |  | 1031770 |  | 1021356.6667
| Медичний директор з медичних питань | [11 empty] | Тетяна ІВАНОВА
Члени робочої групи:
| Медичний директор | [11 empty] | Сергій ЧЕРНИШУК
| Медичний директор з поліклінічной роботи | [11 empty] | Володимир СОВА
| Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення | [11 empty] | Ольга ВИСТАВНИХ
| Завідувач Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [11 empty] | Вікторія ЯНОВСЬКА
| Завідувач лабораторії медичної генетики СМГЦ | [11 empty] | Наталія ОЛЬХОВИЧ