**ОБГРУНТУВАННЯ кількісні та якісні характеристики закупівлі**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ на закупівлю по предмету**

**послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання - код ДК 021:2015 – 50420000-5 (Разове технічне обслуговування мийно-дезінфекційних машин AWD655-10 AD, в кількості 2 одиниці)**

1. **Місце надання послуг**: м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування обладнання** | **Виробник** | **Серійний номер** | **Кількість (шт)** |
| **1** | **Мийно-дезінфекційна машина AWD655-10 AD** | **«AT-OS», Італія** | **W17260535** | **1** |
| **2** | **Мийно-дезінфекційна машина AWD655-10 AD** | **«AT-OS», Італія** | **W17260635** | **1** |

**Разове технічне обслуговування** **мийно-дезінфекційної машини**

**AWD655-10 AD, серійний номер W17260535 включає в себе:**

Перелік операцій щодо послуги  технічного обслуговування мийно-дезінфекційної машини AWD655-10 AD, серійний номер W17260535

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перелік операцій** | **W17260535** |
| 1 | Здійснення необхідних заходів з техніки безпеки перед початком проведення робіт | + |
| 2 | Перевірка роторів мийної камери та завантажувальних візків | + |
| 3 | Перевірка стану ущільнювача дверей мийної камери.  | + |
| 4 | Заміна прокладки камери AWD655-10A зі сторони завантаження та зі сторони вивантаження  | + |
| 5 | Очистка фільтру грубої очистки всередині камери | + |
| 6 | Перевірка елекричних з’єднань на материнських платах  | + |
| 7 | Розбір та чистка фільтрів подачі води (холодна, гаряча, знесолена) | + |
| 8 | Перевірка роботи та чистка (за необхідністю) електромагнітних клапанів подачі води | + |
| 9 | Перевірка роботи помп подачі миючих засобів та води всередину камери | + |
| 10 | Заміна нагрівального елементу в системі сушки гарячим повітрям  | + |
| 11 | Перевірка роботи флоуметрів миючих засобів. При необхідності - калібрування | + |
| 12 | Перевірка стану трубок постачання миючих засобів у мийну камеру.  | + |
| 12.1 | Заміна трубок силіконових подачі миючих засобів (3м)  | + |
| 13 | Перевірка роботи автоматичного приводу дверей. За необхідності - регулювання | + |
| 14 | Перевірка електричних з`єднань групи запобіжників та контакторів всередині апарату. При необхідності - перепідключення вводів | + |
| 15 | Перевірка стану шлангів підведення поди.  | + |
| 16 | Заміна HEPA-фільтра (1 шт) та предфільтра (2 шт)  | + |
| 17 | Перевірка контактів нагрівального елементу води всередині камери. При необхідності - перепідключення | + |
| 18 | Перевірка роботи системи керуваня та сенсорів автоматичних дверей. | + |
| 19 | Перевірка функцій безпеки та системи спрацювання тривог | + |
| 20 | Перевірка функціонування обладнання на тестових операторських програмах за допомогою сервісного програмного забезпечення | + |
| 21 | Перевірка зовнішнього стану та працездатності завантажувально-розвантажувальних пристроїв. За необхідності регулювання зазорів | + |
| 22 | Інструктаж медичного персоналу | + |
| 23 | За необхідності, оформлення Дефектного Акту та рекомендацій щодо необхідності планової заміни запчастин | + |

 **Разове технічне обслуговування** **мийно-дезінфекційної машини**

 **AWD655-10 AD, серійний номер W17260635 включає в себе:**

Перелік операцій щодо послуги  технічного обслуговування мийно-дезінфекційної машини AWD655-10 AD, серійний номер W17260635

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перелік операцій** | **W17260635** |
| 1 | Здійснення необхідних заходів з техніки безпеки перед початком проведення робіт | + |
| 2 | Перевірка роторів мийної камери та завантажувальних візків | + |
| 3 | Перевірка стану ущільнювача дверей мийної камери.  | + |
| 4 | Заміна прокладки камери AWD655-10A зі сторони завантаження та зі сторони вивантаження  | + |
| 5 | Очистка фільтру грубої очистки всередині камери | + |
| 6 | Перевірка елекричних з’єднань на материнських платах  | + |
| 7 | Розбір та чистка фільтрів подачі води (холодна, гаряча, знесолена) | + |
| 8 | Перевірка роботи та чистка (за необхідністю) електромагнітних клапанів подачі води | + |
| 9 | Перевірка роботи помп подачі миючих засобів та води всередину камери | + |
| 10 | Перевірка роботи флоуметрів миючих засобів. При необхідності - калібрування | + |
| 11 | Перевірка стану трубок постачання миючих засобів у мийну камеру.  | + |
| 11.1 | Заміна трубок силіконових подачі миючих засобів (3м)  | + |
| 12 | Перевірка роботи автоматичного приводу дверей. За необхідності - регулювання | + |
| 13 | Перевірка електричних з`єднань групи запобіжників та контакторів всередині апарату. При необхідності - перепідключення вводів | + |
| 14 | Перевірка стану шлангів підведення поди.  | + |
| 15 | Заміна HEPA-фільтра (1шт) та предфільтра (2 шт). | + |
| 16 | Перевірка контактів нагрівального елементу води всередині камери. При необхідності - перепідключення | + |
| 17 | Перевірка роботи системи керуваня та сенсорів автоматичних дверей. | + |
| 18 | Заміна комплекту датчику безпеки  | + |
| 19 | Заміна перистальтичної помпи подачі миючих засобів  | + |
| 20 | Перевірка функцій безпеки та системи спрацювання тривог | + |
| 21 | Перевірка функціонування обладнання на тестових операторських програмах за допомогою сервісного програмного забезпечення | + |
| 22 | Перевірка зовнішнього стану та працездатності завантажувально-розвантажувальних пристроїв. За необхідності регулювання зазорів | + |
| 23 | Інструктаж медичного персоналу | + |
| 24 | За необхідності, оформлення Дефектного Акту та рекомендацій щодо необхідності планової заміни запчастин | + |

**Вимоги до учасників:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N п/п** | **ВИМОГИ** | Відповідність так\ні |
| 1 | Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника |  |
| 2 | Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі тендерної пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання, виданих виробником відповідного обладнання. |  |
| 3 | На підтвердження Учасник повинен надати копію листа (авторизації) виробника обладнання, (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), що підлягає ремонту та технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання послуг з ремонту та технічного обслуговування Учасником. |  |
| 4 | Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування |  |
| 5 | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки. |  |

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*