ОБГРУНТУВАННЯ кількісні та якісні характеристики ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ на закупівлю послуг по предмету

код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з ремонту та технічного обслуговування Аналізатора порушень метаболізму на базі системи автоматичного екстрагування з сухих плям крові з прямим введенням у масселективний детектору сладі 1,2 та 3 (регіональний) Регіонального центру неонатального скринінгу НДСЛ "Охматдит" МОЗ України)

- Місце надання послуг:  м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України.

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналізатор порушень метаболізму на базі системи автоматичного екстрагування з сухих плям крові з прямим введенням у масселективний детектору сладі 1,2 та 3 (регіональний) | QCA2062 722030194 QCA2109 290205 722030198 | 2 комплекта |

|  | Найменування послуг з технічного обслуговування Аналізатор порушень метаболізму на базі системи автоматичного екстрагування з сухих плям крові з прямим введенням у масселективний детектору сладі 1,2 та 3 (регіональний) із заміною запасних частин, що підлягають заміні | послуга | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Перелік робіт по технічному обслуговуванню Насоса BSM Огляд версії прошивки та оновлення її за необхідності Огляд системи вентиляції на задній панелі модуля та її очистка за необхідності Огляд системи зливу відходів на предмет наявності протікання та правильного покладання трубок до зливного контейнера Огляд всіх фітингів та капілярів на предмет протікання Огляд журналу помилок та за необхідності їх усунення Заміна повітряних фільтрів Заміна фільтрів розчинників Заміна вхідних фільтрів, 20 мкм Заміна 100 мкм змішувача Заміна плунжерів Заміна ущільнень плунжерів Заміна ущільнень системи промивки плунжерів Заміна кільцевих прокладок Заміна зворотного клапана та його ущільнення Заміна картриджа активного вхідного крана Заміна з’єднувальних капілярів Перевірка програмного забезпечення модуля шляхом самодіагностики Перевірка системи на герметичність за допомогою вбудованого програмного тесту Запис та обнулення показів лічильника реєстрації об'єму прокачаної рідини Технічнеобслуговування Мас-спектрометра TQD Огляд версії прошивки та програмного забезпечення Огляд наявності стандартів, необхідних для калібрування, та розчинників для очистки деталей МС Огляд попередніх налаштувань МС перед обслуговуванням Огляд журналу помилок та за необхідності їх усунення Огляд механізму закривання (блокування) джерела іонізації Огляд системи подачі рідин та зливної системи на наявність протікання Перевірка системи вентиляції МС детектора засобами програмного забезпечення Перевірка роботи охолоджувальних вентиляторів Перевірка МС на наявність стабільного пучка іонів Очистка механізму блокування іонного джерела Очистка іонного блоку Очистка джерела іонізації Заміна ущільнень іонного блоку Очистка першого елементу фокусування іонного пучка Очистка другого елементу фокусування іонного пучка Очистка першого квадруполя (за необхідності) Очистка вмісту пастки для скидання азоту Заміна капіляра пристрою розпилення зразка Заміна ущільнень пристрою розпилення зразка (в залежності від типу) Обслуговування опційного джерела іонізації та зонда (за наявності) Заміна повітряних фільтрів Очистка резервуара для зливу відходів Перевірка системи подачі газів Перевірка системи вентиляції відпрацьованих викидів Перевірка вакууму в системі Перевірка роботи нагрівача джерела іонізації Перевірка та налаштування роздільної здатності МС Перевірка та калібрування шкали мас МС Технічне обслуговування Автосамплера 3777 Огляд версії прошивки та оновлення її за необхідності Огляд системи вентиляції на задній панелі модуля та її очистка за необхідності Огляд системи зливу відходів на предмет наявності протікання та правильного покладання трубок до зливного контейнера Огляд всіх фітингів та капілярів на предмет протікання Огляд голки та станції промивки на наявність забруднень чи осаду. Їх очистка за необхідності Огляд журналу помилок та за необхідності їх усунення Огляд термостата колонок на наявність протікання чи забруднення. Заміна/чистка дозуючого шприца Заміна голки дозуючого шприца Заміна петлі Промивка клапана Заміна порта інжектування Повторне навчання усіх позицій Створення бекапу Перевірка програмного забезпечення модуля шляхом самодіагностики Перевірка системи промивки автосамплера Калібрування осі R Калібрування позиціонування голки по осі Z Калібрування позиціонування трею Позиціонування ущільнення голки Калібрування ущільнення голки Калібрування об’єму голки та петлі Перевірка герметичності ущільнення голки за допомогою вбудованих тестів Перевірка герметичності шприца системи промивки за допомогою вбудованих тестів Перевірка герметичності дозуючого шприца за допомогою вбудованих тестів Перевірка герметичності системи за допомогою вбудованих динамічних тестів Технічне обслуговування CAMAG DBS-500 Промивка системи Чистка екстрактора Промивка клапанів Промивка/заміна шприца Заміна фільтрів на лініях Заміна фільтру на банці для зливів Діагностика пневматики Калібровка датчика зливів Перевірка працездатності Технічне обслуговування генератора азоту XE35 Огляд вимикача тиску на несправність Огляд показів манометра тиску на відхилення від нормального Огляд генератора на наявність побічного шуму Огляд лічильника робочих годин компресорів Заміна вхідного повітряного фільтра Заміна фільтруючого елемента сепаруючого фільтра Заміна фільтра тонкої очистки від вологи Заміна реле управління клапанами Заміна запірних клапанів системи управління потоками Калібрування вимикача тиску Заміна ущільнень першого компресора Заміна ущільнень другого компресора Очистка шатуна першої ступені Заміна ущільнення шатуна першої ступені Очистка шатуна другої ступені Заміна ущільнення шатуна другої ступені Заміна відкидних клапанів першої і другої ступені відповідно Обнулення лічильника щорічного сервісного обслуговування Перевірка роботи циклу набору тиску 2 Комплект замінних витратних матеріалів" |  |  |

Інші вимоги:

| № з/п | Вимоги | Відповід-ність (ТАК/НІ) |
| --- | --- | --- |
|  | Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника |  |
|  | Послуги надаються згідно методики та стандартів виробника сервісними інженерами, що пройшли спеціалізовані тренінги та мають досвід по проведенню ремонту і технічному обслуговуванню даного обладнання, що підтвердженні сертифікатами навчання. |  |
|  | Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи») |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі) |  |
|  | Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі. |  |
|  | Термін гарантії на запасні частини – 12 місяців з моменту встановлення; |  |
|  | .Гарантія на якість виконаних робіт та послуг складає 12 місяців |  |

Термін надання послуг: з моменту підписання договору до 22.12.2023 року.

Учасник повинний надати документальне погодження на виконання усіх пунктів цих технічних вимог.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).