## Пластик
ОБГРУНТУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі (витратні матеріали для неонатального скринінгу міжрегіональні)
№ | Назва медичного виробу | МТВ | Код НК | Код ДК 021:2015 | Одиниця виміру | Кількість, уп. | Ціна 1 за одиницю, грн | Сума 1, грн | Ціна 2 за одиницю, грн | Сума 2, грн | Середня ціна, грн | Середня сума, грн
1 | Оптичні клейкі адгезивні плівки для мікроплашек | Плівка повинна бути прозорою, адгезивною, придатною для використання із 96-лунковими планшетами. Кількість плівок у наборі має бути не менше ніж 25. | 61305 Мікропланшет плівка ІВД | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | упаковка | 11 | 15540 | 170940 | 15850 | 174350 | 15695 | 172645
2 | Ємності для ПЛР, без кришки, 0,2 мкл | Мікроємності для проведення ПЛР, 0,2 мл, прозорі, без кришки. 2000шт/уп. | 62225 - Ємність для лабораторного аналізатора ІВД | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | упаковка | 2 | 33180 | 66360 | 33850 | 67700 | 33515 | 67030
3 | Ємності тонкостінні з поліпропілену для використання з флюорометром Qubit | Ємності тонкостінні, 0.5 мл, сумістні з флуориметром Qubit 3.0 та 4.0. Для поточних флуориметричних вимірювань. 500 шт/уп. | 62225 - Ємність для лабораторного аналізатора ІВД | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | упаковка | 4 | 10080 | 40320 | 10480 | 41920 | 10280 | 41120
4 | Набір Qubit Flex Assay Tube Strips | Смужки з тонкостінних поліпропіленових ємностей об’ємом 8 x 200 мкл з дуже низькою флуоресценцією, які підходять для оптимальної роботи флюорометра Qubit Flex. Кількість 125*8- стрипів. Ємність (метрична) 200 мкл. | 62225 - Ємність для лабораторного аналізатора ІВД | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | упаковка | 1 | 21840 | 21840 | 22710 | 22710 | 22275 | 22275
5 | Контейнер для анодного буферу Anode Buffer Container, CE-IVD, або еквівалент | Контейнер із анодним буфером призначений для забезпечення роботи анодного електрода 8 або 24-капілярного генетичного аналізатора 3500 Dx/3500xL Dx. Повинен містити 1-кратний робочий розчин анодного буфера, готовий до використання. | 62225 Ємність для лабораторного аналізатора ІВД | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | шт. | 3 | 18480 | 55440 | 18850 | 56550 | 18665 | 55995
6 | Контейнер для катодного буферу Cathode Buffer Container, CE-IVD, або еквівалент | Контейнер з катодним буфером призначений для використання із генетичним аналізатором 3500 Dx/3500xL Dx. Контейнер має складатить із двох відокремлених відділів, що містять катодний буфер та буфер для промивання залишків полімеру. Контейнер має містити готовий до використання буфер для для проведення секвенування за Сенгером та фрагментного аналізу. | 62225 Ємність для лабораторного аналізатора ІВД | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | шт. | 3 | 25200 | 75600 | 28980 | 86940 | 27090 | 81270
7 | Гумові покриття для контейнерів з буфером Septa Cathode Buffer Container, 3500 Series CE-IVD, або еквівалент | Резинові покриття призначені для використання із контейнером з катодним буфером для генетичного аналізатора 3500 Dx/3500xL Dx. Резинові покриття мають бути одноразового використання. | 62229 Ковпачок пробірки / судини | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 1 | 56280 | 56280 | 63040 | 63040 | 59660 | 59660
8 | Адгезивна плівка MicroAmp™ Clear Adhesive Film, або еквівалент | Прозора клейка плівка MicroAmp забезпечує надійну герметизацію всього мікропланшета, запобігаючи випаровуванню та контамінації від лунки до лунки. Стерильні. Розраховані на 96/384-лункові планшети, 100 шт/упаковка. | 61305 Мікропланшет плівка ІВД | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | упаковка | 1 | 25200 | 25200 | 28980 | 28980 | 27090 | 27090
9 | Адаптери для завантаження колонок з силікамембраною і пробірок в QIAcube | Одноразові ротор адаптери для центрифуги станції автоматичного виділення нуклеїнових кислот. Призначені для утримання центрифужної колонки та 1,5 мл пробірки для елюції. Фасування – 240 шт. Мають бути сумісні з приладом QIAcubeConnect. | 15186 - Штатив на пробірки | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 5 | 3880 | 19400 | 4380 | 21900 | 4130 | 20650
10 | Адаптери для QIAcube Filter-Tips, 200 µl | Адаптери з фільтром у штативі для станції автоматичного виділення нуклеїнових кислот. Призначені для піпетування рідин об’ємом до 200 мкл. Фасування – не менше 1000 шт. Мають бути сумісні з приладом QIAcubeConnect у відповідності до рекомендацій виробника. | 62225 Ємність для лабораторного аналізатора ІВД | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 5 | 8720 | 43600 | 9070 | 45350 | 8895 | 44475
11 | Адаптери для QIAcube Filter-Tips, 1000 µl (1024) | Адаптери з фільтром у штативі для станції автоматичного виділення нуклеїнових кислот. Призначені для піпетування рідин об’ємом до 1000 мкл. Фасування – не менше 1000 шт. Мають бути сумісні з приладом QIAcubeConnect у відповідності до рекомендацій виробника. | 62225 Ємність для лабораторного аналізатора ІВД | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 3 | 8540 | 25620 | 8680 | 26040 | 8610 | 25830
12 | Ємності для лізису зразків, з кришкою safe-lock Sample Tubes RB (2 ml) , або еквівалент | Мікроцентрифужні ємності для елюціїна 2 мл для станції автоматичного виділення нуклеїнових кислот. Фасування – не менше 1000 шт. Мають бути сумісні з приладом QIAcube Connect. | 46238 - Стерильна пробірка | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | набір | 2 | 10040 | 20080 | 10270 | 20540 | 10155 | 20310
13 | Адаптери для степпера типу Finnpipette на 25 мл | Наконечники об'ємом 25 мл, нестерильні. Повиненні бути сумісні з Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper. Фасування не менше 20 шт/уп | 16822 Наконечник піпетки | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | упаковка | 100 | 2050 | 205000 | 2090 | 209000 | 2070 | 207000
14 | Фільтр до балона з гелієм | Очисний фільтр для газу-носію гелію з нержавіючої сталі. Довжина: 53,3 см. Діаметр: 3,8 см. Максимальний вхідний тиск: 1000 psi (6895 кПа) Максимальний рекомендований потік: 500 мл/хв Різьба: 1/8”. 1 шт/уп. | відсутній | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | шт | 1 | 32010 | 32010 | 32780 | 32780 | 32395 | 32395
15 | Колонка капілярна на газовий хроматограф | Колонка для газової хроматографії: Довжина колонки: 30 м Діаметр колонки: 0,25 мм Фаза TG-5SilMS товщиною: 0,25 мкм Максимальна температура: 330-350 градусів | відсутній | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | шт | 1 | 56150 | 56150 | 57275 | 57275 | 56712.5 | 56712.5
16 | Колонка аналітична Zorbax Eclipse Plus C18 | Колонка для рідинної хроматографії. Довжина колонки: 250 мм Діаметр колонки: 4.5 мм ФазаEclipse Plus C18: 5 мкм Максимальна температура: 40 °C при pH 6-9 60 °C при pH 2-6 | відсутній | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | шт | 2 | 88000 | 176000 | 90000 | 180000 | 89000 | 178000
17 | Фільтри центрифужні Amicon | Використовуються для концентрації біологічних зразків, що містять антигени, антитіла, ферменти, нуклеїнові кислоти або мікроорганізми, очищення ПЛР. Фільтри повинні концентрувати від 500 мкл до 15 мкл Коефіцієнт концентрації 25 x до 30 x Час обробки - від 10 до 30 хвилин Матеріал фільтра – регенерована целлюлоза NMWL - 100 кДа | 62225 Ємність для лабораторного аналізатора ІВД | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | упаковка | 2 | 168350 | 336700 | 172230 | 344460 | 170290 | 340580
18 | Колонка Ultra AQ C18 5µm, 150x4,6 mm | Хроматографічна колонка Ultra Aqueous зі з’єднанням Trident з фазою модифікований С18, тип ліганду: запатентований полярно модифікований і функціонально зв'язаний C18. Розмір часток: 5 мкм. Тип часток: FPP, повністю пористі. Максимальна робоча температура: 80 °С. Робочий діапазон рН: від 2,5 до 8. 1 шт/уп. | відсутній | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | шт | 1 | 86520 | 86520 | 89120 | 89120 | 87820 | 87820
19 | Фільтр мембраний нейлоновий, 47 мм, 0.45 мкм | Фільтр мембранный нейлоновый, 47 мм, 0.45 мкм, 200шт/уп: Нейлоновий мембранний фільтр, гідрофільний. Діаметр фільтра – 47 мм. Розмір пор – 0,45 мкм. Колір – білий. Фасування – не менше 200 шт/уп | 15283 - Фільтрувальна лабораторна насадка на шприц | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | упаковка | 1 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 | 1875 | 1875
20 | Шприцьовий фільтр Millex-GS | Стерильний шприцевий фільтр діаметром 33 мм із мембраною зі змішаних ефірів целюлози розміром пор 0,22 мкм | 58088 Фільтр для очистки води бактеріальний, нестерілізуемий | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | упаковка | 4 | 15140 | 60560 | 15520 | 62080 | 15330 | 61320
21 | Віали з темного скла 2 мл, з місцем для напису | Віали з темного скла з місцем для надпису під кришку, що закручується. Об’єм горловини – 9 мм. Для застосування у ВЕРХ та ГХ. Розмір віали: 11.6 x 32.0 мм. Фасування - не менше 100 шт/уп | 62225 Ємність для лабораторного аналізатора ІВД | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | упаковка | 10 | 1410 | 14100 | 1450 | 14500 | 1430 | 14300
22 | Кришки до віал з септами Sil/PTFE 1мм | Сині поліпропіленові кришки, що загвинчуються, з отвором, діаметром 9 мм, та септою. Септа: білий силікон/ червоний PTFE, товщиною 1.0 мм, 45° shore A. Температурна стабільність для септи: від -60 °C до +200 °C; для кришок: до +120 °C. Для застосування у ВЕРХ та ГХ. Фасування - не менше 100 шт/уп | 35413 Загальна лабораторна тара, багаторазова | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | упаковка | 20 | 2040 | 40800 | 2100 | 42000 | 2070 | 41400
23 | Вставка у віалу з прозорого скла з плоским дном | Скляна прозора вставка в віалу, об’ємом 250 мкл, з плоским дном та ущільнюючим кільцем. 1000 шт/уп. | 35413 Загальна лабораторна тара, багаторазова | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | упаковка | 5 | 13120 | 65600 | 13520 | 67600 | 13320 | 66600
24 | Мікрошприц для автосамплера | Шприц для автосамплера. Об'єм: 10 мл Голка фіксована, довжиною 50 мм. Калібр голки: 26G. | відсутній | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | шт | 2 | 2820 | 5640 | 2940 | 5880 | 2880 | 5760
| Загалом | [6 empty] | 1701610 |  | 1762615 |  | 1732112.5
Голова робочої групи
| Медичний директор з медичних питань |  |  |  |  | Тетяна ІВАНОВА
Члени робочої групи:
| Медичний директор |  |  |  |  | Сергій ЧЕРНИШУК
| Медичний директор з поліклінічной роботи |  |  |  |  | Володимир СОВА
| Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень дитячого патологоанатомічного відділення |  |  |  |  | Ольга ВИСТАВНИХ
| Завідувач Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології |  |  |  |  | Вікторія ЯНОВСЬКА
| Завідувач лабораторії медичної генетики СМГЦ |  |  |  |  | Наталія ОЛЬХОВИЧ