- Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

- на закупівлю по предмету

медичне обладнання та вироби медичного призначення різні - код ДК 021:2015: 33190000-8 – (пакувальний матеріал для центрального стерилізаційного відділення та набори азопірамових проб)

| №п/п | Код та назва за НК 024:2019 | Найменування предмета закупівлі (або еквівалент) | Медико-технічні вимоги | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44427 - Пакувальна стрічка для стерилізації | Рулон для стерилізації паровим та газовим методом, ширина 500мм довжина 100м. (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Плоскі рулони вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. з трьома індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (ЕО), й третій - для формальдегідної стерилізації. Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° C - 54° C і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° C - 134° C й колір змінюється з рожевого на коричневий; для формальдегідної стерилізації температура має складати 55°C - 60° C - 75°C й колір індикатора змінюється з фіолетового на зелений. Індикатори повинні мати площу не менше 100 мм2 і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм) Строк придатності не менше 8 років. Довжина рулону 100м. | шт | 3 |
| 2 | 44427 - Пакувальна стрічка для стерилізації | Рулон для стерилізації зі складкою, паровим та газовим методом, розмір 75мм x25мм x100м (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Прозорі рулони зі складкою з 3-ма індикаторами призначені для використання в якості пакувального матеріалу для медичних виробів при стерилізації парою, газом етиленоксидом або формальдегідом у закладах охорони здоров'я. Звичайні умови стерилізації парою: 3 хвилини при 134ºC або 15 хвилин при 121ºC. Прозорі рулони виготовлені з медичного паперу (70 г/м2) і запаяні термозварюванням разом з багатошаровим ПЕТ/ПП-ламінатом (12/40 мікрон) з'єднаних термошвом. Шов має ребристу форму з 3 вирівняними лініями, загальна ширина яких становить мінімум 6 мм. Рекомендована температура запаювання для остаточного закриття становить 165-200°C. На паперовій основі рулонного матеріалу нанесені – 3 (три) кольорових хімічних індикатори для відповідних матеріалів стерилізації з поясненням щодо кольору індикатора, якого він набуває після стерилізації. Індикатори процесу. Індикатор пари змінюється з червоного/рожевого на коричневий, газ EO з рожевого на золотистий/вохристий та газ FO з рожевого/червоного на зелений | шт | 50 |
| 3 | 44427 - Пакувальна стрічка для стерилізації | Рулон для стерилізації зі складкою, паровим та газовим методом, розмір 100мм x 50мм x100м (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Рулони зі складкою, вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. з трьома індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (ЕО), й третій - для формальдегідної стерилізації. Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° C - 54° C і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° C - 134° C й колір змінюється з рожевого на коричневий; для формальдегідної стерилізації температура має складати 55°C - 60° C - 75°C й колір індикатора змінюється з фіолетового на зелений. Індикатори повинні мати площу не менше 100 мм2 і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм) Строк придатності не менше 8 років. | шт | 100 |
| 4 | 44427 - Пакувальна стрічка для стерилізації | Рулон для стерилізації зі складкою, паровим та газовим методом, розмір 150мм x 50мм x 100м (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Прозорі рулони зі складкою з 3-ма індикаторами призначені для використання в якості пакувального матеріалу для медичних виробів при стерилізації парою, газом етиленоксидом або формальдегідом у закладах охорони здоров'я. Звичайні умови стерилізації парою: 3 хвилини при 134ºC або 15 хвилин при 121ºC. Прозорі рулони виготовлені з медичного паперу (70 г/м2) і запаяні термозварюванням разом з багатошаровим ПЕТ/ПП-ламінатом (12/40 мікрон) з'єднаних термошвом. Шов має ребристу форму з 3 вирівняними лініями, загальна ширина яких становить мінімум 6 мм. Рекомендована температура запаювання для остаточного закриття становить 165-200°C. На паперовій основі рулонного матеріалу нанесені – 3 (три) кольорових хімічних індикатори для відповідних матеріалів стерилізації з поясненням щодо кольору індикатора, якого він набуває після стерилізації. Індикатори процесу. Індикатор пари змінюється з червоного/рожевого на коричневий, газ EO з рожевого на золотистий/вохристий та газ FO з рожевого/червоного на зелений | шт | 50 |
| 5 | 44427 - Пакувальна стрічка для стерилізації | Рулон для стерилізації зі складкою, паровим та газовим методом, розмір 200мм x55мм x100м (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Прозорі рулони зі складкою з 3-ма індикаторами призначені для використання в якості пакувального матеріалу для медичних виробів при стерилізації парою, газом етиленоксидом або формальдегідом у закладах охорони здоров'я. Звичайні умови стерилізації парою: 3 хвилини при 134ºC або 15 хвилин при 121ºC. Прозорі рулони виготовлені з медичного паперу (70 г/м2) і запаяні термозварюванням разом з багатошаровим ПЕТ/ПП-ламінатом (12/40 мікрон) з'єднаних термошвом. Шов має ребристу форму з 3 вирівняними лініями, загальна ширина яких становить мінімум 6 мм. Рекомендована температура запаювання для остаточного закриття становить 165-200°C. На паперовій основі рулонного матеріалу нанесені – 3 (три) кольорових хімічних індикатори для відповідних матеріалів стерилізації з поясненням щодо кольору індикатора, якого він набуває після стерилізації. Індикатори процесу. Індикатор пари змінюється з червоного/рожевого на коричневий, газ EO з рожевого на золотистий/вохристий та газ FO з рожевого/червоного на зелений | шт | 50 |
| 6 | 44427 - Пакувальна стрічка для стерилізації | Рулон для стерилізації зі складкою, паровим та газовим методом, розмір 250мм x65мм x100м (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Прозорі рулони зі складкою з 3-ма індикаторами призначені для використання в якості пакувального матеріалу для медичних виробів при стерилізації парою, газом етиленоксидом або формальдегідом у закладах охорони здоров'я. Звичайні умови стерилізації парою: 3 хвилини при 134ºC або 15 хвилин при 121ºC. Прозорі рулони виготовлені з медичного паперу (70 г/м2) і запаяні термозварюванням разом з багатошаровим ПЕТ/ПП-ламінатом (12/40 мікрон) з'єднаних термошвом. Шов має ребристу форму з 3 вирівняними лініями, загальна ширина яких становить мінімум 6 мм. Рекомендована температура запаювання для остаточного закриття становить 165-200°C. На паперовій основі рулонного матеріалу нанесені – 3 (три) кольорових хімічних індикатори для відповідних матеріалів стерилізації з поясненням щодо кольору індикатора, якого він набуває після стерилізації. Індикатори процесу. Індикатор пари змінюється з червоного/рожевого на коричневий, газ EO з рожевого на золотистий/вохристий та газ FO з рожевого/червоного на зелений | шт | 30 |
| 7 | 44427 - Пакувальна стрічка для стерилізації | Рулон для стерилізації зі складкою, паровим та газовим методом, розмір 400мм x60мм x100м (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Рулони зі складкою, вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. з трьома індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (ЕО), й третій - для формальдегідної стерилізації. Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° C - 54° C і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° C - 134° C й колір змінюється з рожевого на коричневий; для формальдегідної стерилізації температура має складати 55°C - 60° C - 75°C й колір індикатора змінюється з фіолетового на зелений. Індикатори повинні мати площу не менше 100 мм2 і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм). Строк придатності не менше 8 років. | шт | 1 |
| 8 | 13735 Разове пакування для стерилізації | Медичний крепований папір 75см x 75см, №250 (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Листи крепованого паперу, вироблені з вибіленої натуральної деревної целюлози. Має водовідштовхувальні властивості. Щільність не менше 60гр/м2. Призначені для пакування виробів, що підлягають стерилізації паровим і газовим (із застосуванням оксиду етилену) методом та випромінюванням. Розмір – 75см х 75см | пак | 100 |
| 9 | 13735 Разове пакування для стерилізації | Медичний крепований папір 120см x120см, №100 (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки) | Листи крепованого паперу, вироблені з вибіленої натуральної деревної целюлози. Має водовідштовхувальні властивості. Щільність не менше 60гр/м2. Призначені для пакування виробів, що підлягають стерилізації паровим і газовим (із застосуванням оксиду етилену) методом та випромінюванням. Розмір – 120см х 120см | пак | 101 |
| 10 | 35362 - Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації | Упаковка тестів Бове і Дік для контролю парової стерилізації (код 33191000-5 обладнання стерилізаційне, дезінфекційне та санітарно-гігієнічне) | Упаковка тестів Бове і Дік для контролю парової стерилізації відповідно до стандарту EN-ISO 11140-4 повинна належати до класу не менш ніж 2. Упаковка тестів Бове і Дік повинна бути призначена для контролю видалення повітря і проникнення пари у парових форвакуумних стерилізаторах та надавати негайне наочне підтвердження якості роботи вакуумного насосу у форвакуумних стерилізаторах за температури в межах не більше ніж 134° впродовж циклу не менше ніж 3,5 хвилини. Для зручності використання упаковка тестів Бове і Дік повинна мати вигляд пресованих паперових аркушів розміром не більше ніж 125х125 мм з 1 індикаторним тестовим паперовим аркушем всередині, вкритим плівкою, та 1 індикаторним контрольним паперовим аркушем поверх упаковки та мати на зворотньому боці коробки упаковки інтерпретацію результатів зміни кольору індикаторного тестового паперового аркуша всередині. Термін придатності упаковки тестів Бове і Дік повинен бути не менш ніж 5 років за умови зберігання при температурі не менш 10° та не більш 40° та максимальній відносній вологості не більше 60%; | шт | 50 |
| 11 | 57271 Виявлення гемоглобіну ІВД, набір, імуногістохімічна реакція з ферментною міткою | Набір стерилізаційний для контролю якості передстерилізаційного очищення та виявлення прихованої крові у біологічному матеріалі (код 33191000-5 обладнання стерилізаційне, дезінфекційне та санітарно-гігієнічне) | Набір призначений для виявлення залишків прихованої крові, пероксидаз рослинного походження (рослинних залишків), окислювачів (хлораміна, хлорного вапна, прального порошка з відбілювачем, хромової суміші і ін.), слідів іржі, кислот та залишків лужних компонентів миючих засобів на виробах медичного призначення при контролі якості їх передстерилізаційного очищення. Чутливість - позитивна реакція спостерігається при розведенні крові не менше ніж в 100 000 разів. Набір розрахований на приготування не менше 200 мл робочого реактиву. СКЛАД НАБОРУ 1. Амідопірин не менше 10 г 2. Анілін солянокислий не менше 0,3 г 3. Стабілізатор не менше 10 мл 4. Фенолфталеїн не менше 1 г | шт | 10 |

Очікувана вартість закупівлі складає: 1000000,00грн. (один мільйон гривень 00 коп.) з ПДВ.

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).