**ОБГРУНТУВАННЯ**

**код ДК 021:2015 код 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Сервісне технічне обслуговування комп’ютерного томографу Toshiba Aquilion LB)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Найменування** | **Од.**  **вим.** | **Кіл-ть** |
| 1 | **Сервісне технічне обслуговування комп’ютерного томографу Toshiba Aquilion LB** **Сервісне технічне обслуговування комп’ютерного томографу Toshiba Aquilion LB серійний номер № 2СА12Х2013** | послуга | 1 |

**Сервісне технічне обслуговування (ТО) комп’ютерного томографу включає в себе:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **СКЛАДОВІ** |
| 1 | **Перевірка безпеки та сервіс** |
| 1.1 | Перевірка наявності зовнішних ушкоджень |
| 1.2 | Перевірка рухомих механічних елементів |
| 1.3 | Перевірка механічної безпеки |
| 1.4 | Перевірка электричної безпеки |
| 1.5 | Перевірка техніки безпеки згідно з вимогами виробника |
| 1.6 | Чистка, регулювання та змащування рухомих механічних елементів гентрі та стола пацієнта відповідно до інструкції виробника (механізму нахилу, обертання, системи формування пучка, системи охолодження, перевірка кріплень випромінювача й детектора, працездатність вентиляторів, механізмів вертикального та горизонтального переміщення стола пацієнта). Перевірка та чищення датчиків. |
| 1.7 | Заміна або чистка повітряних фільтрів керуючого блоку, блоку реконструкції, гентрі (за неохідності) |
| 1.8 | Перевірка функціональной готовності медичного обладнання до роботи |
| 1.9 | Чистка та контроль стану керуючого системного блоку компьютерного томографа та сателітної робочої станції |
| 2 | **Перевірка якості обладнання** |
| 2.1 | Перевірка якості зображення, а також показників вимірювань та аплікацій за допомогою спеціально розроблених вимірювальних програм та фантомів |
| 2.2 | Регулювання і налагодження відповідних показників при відхиленні від специфічного стандарту якості |
| 2.3 | Надання звіту про виконані роботи, звіту діагностики якості роботи томографа, рекомендацій по подальшій експлуатації |

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТА ВИМОГИ ДО УЧАСНИКА**

1. Послуга сервісного обслуговування медичного обладнання проводится Виконавцем безпосередньо на території Замовника ***(надати гарантійний лист від імені Учасника у складі тендерної пропозиції)****.*

2. Транспортні витрати та вартість комплектуючих повинні бути включені до ціни послуги ***(надати гарантійний лист від імені Учасника у складі тендерної пропозиції)****.*

3. Учасник повинен при здійсненні послуги інсталяції медичного обладнання дотримуватись вимог нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки ***(надати гарантійний лист від імені Учасника у складі тендерної пропозиції)****.*

4. Послуга повинна надаватись згідно з регламентів від виробника, вказаних в експлуатаційній та сервісній документації до апаратів ***(надати гарантійний лист від імені Учасника у складі тендерної пропозиції).***

5.Учасник повинен мати право на провадження діяльності з використання ДІВ (надати у складі тендерної пропозиції копію чинної ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ на дане обладнання)

6. Гарантійний термін на надані послуги з моменту виконання робіт повинен складати не менш ніж 12 місяців ***(надати гарантійний лист від імені Учасника у складі тендерної пропозиції)****.*

7.Надати ***довідку у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації***, які мають необхідні знання та досвід.

8. Надати копії документів, що підтверджують ***кваліфікацію працівників*** інженера(-ів) про навчання, уповноважений компанією — виробником).

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*

Обсяг закупівлі визначається на підставі річного планування та з урахуванням потреби замовника на період 2024 року. (благодійні кошти)

Загальна очікувана вартість закупівлі становить **80 000,00 грн. (вісімдесят тисячі гривен 00 коп.) з ПДВ.**

**Голова робочої групи:**

Бабак В.Г. – начальник центру інженерно-технічного

забезпечення

**Члени робочої групи:**

Чернишук С. С. – медичний директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Іванова Т.П. – медичний директор з медичних питань \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сова В.А. – медичний директор поліклініки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мирута Н.М. – заступник генерального директора

з економічних питань \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полозенко О.П. – заступник генерального директора

з розвитку лікарні

**Підстава:** рапорт Рєбєнкова С.О. завідувач центром радіології, комерційна пропозиція.