# ОБГРУНТУВАННЯ

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (послуги з сервісного та технічного обслуговування стерилізаторів, мийно-дезінфекційних та пакувальних машин  Центрального стерилізаційного відділення лікарні на 2025 рік)

- Місце надання послуг: м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

| № з/п | Найменування обладнання | Виробник | Серійний номер | Кількість (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мийно-дезінфекційна машина Uniclean II PL 15-2 | MMM Munchener Medizine Mechanik GmbH, Німеччина | серійний номер № 210666 | 1 |
| 2 | Мийно-дезінфекційна машина Uniclean II PL 15-2 | MMM Munchener Medizine Mechanik GmbH, Німеччина | серійний номер № 210668 | 1 |
| 3 | Мийно-дезінфекційна машина Uniclean II PL 15-2 | MMM Munchener Medizine Mechanik GmbH, Німеччина | серійний номер № 210667 | 1 |
| 4 | Паровий стерилізатор STERIMAT Plus | BMT Medical Technology s.r.o., Чеська Республіка | серійний номер № 5210645 | 1 |
| 5 | Паровий стерилізатор STERIMAT Plus | BMT Medical Technology s.r.o., Чеська Республіка | серійний номер № 5210644 | 1 |
| 6 | Паровий стерилізатор STERIMAT Plus | BMT Medical Technology s.r.o., Чеська Республіка | серійний номер № 5210510 | 1 |
| 7 | Паровий стерилізатор STERIMAT Plus | BMT Medical Technology s.r.o., Чеська Республіка | серійний номер № 5210509 | 1 |
| 8 | Паровий стерилізатор STERIMAT Plus | BMT Medical Technology s.r.o., Чеська Республіка | серійний номер № 5210508 | 1 |
| 9 | Паровий стерилізатор STERIMAT Plus | BMT Medical Technology s.r.o., Чеська Республіка | серійний номер № 5210507 | 1 |
| 10 | Паровий стерилізатор STERIMAT Plus | BMT Medical Technology s.r.o., Чеська Республіка | серійний номер № 5180112 | 1 |
| 11 | Паровий стерилізатор STERIMAT Plus | BMT Medical Technology s.r.o., Чеська Республіка | серійний номер № 5180157 | 1 |
| 12 | Паровий стерилізатор Sterivap HP 666-2 ED | BMT Medical Technology s.r.o., Чеська Республіка | серійний номер № 5211142 | 1 |
| 13 | Паровий стерилізатор Sterivap HP 9612-2 ED | BMT Medical Technology s.r.o., Чеська Республіка | серійний номер № 5210806 | 1 |
| 14 | Паровий стерилізатор Sterivap HP 9612-2 ED | BMT Medical Technology s.r.o., Чеська Республіка | серійний номер № 5210805 | 1 |
| 15 | Газовий стерилізатор Formomat PL 349-2 | MMM Munchener Medizine Mechanik GmbH, Німеччина | серійний номер № 170744 | 1 |
| 16 | Газовий стерилізатор Formomat PL 349-2 | MMM Munchener Medizine Mechanik GmbH, Німеччина | серійний номер № 210783 | 1 |
| 17 | Пакувальна машина Steripack 85 | MMM Munchener Medizine Mechanik GmbH, Німеччина | серійний номер № 496587 | 1 |
| 18 | Пакувальна машина Steripack 85 | MMM Munchener Medizine Mechanik GmbH, Німеччина | серійний номер № 469299 | 1 |
| 19 | Дезінфікуюча камера Getinge DAP 1125x1250-2 | Гетінг, Швеція | серійний номер № 010811 | 1 |
| 20 | Дезінфікуюча камера Getinge DAP 1125x1250-2 | Гетінг, Швеція | серійний номер № 010812 | 1 |

Сервісне технічне обслуговування обладнання Центрального стерилізаційного відділення лікарні включає в себе:

Перелік послуг  технічного обслуговування парових стерилізаторів та дезінфекційних машин

| № | Найменування послуги | Кількість | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заміна ущільнення двері Uniclean II PL 15-2 №210666, №210668, №210667 | 6 | послуга |
| 2 | Заміна кришки для насоса 10105975 Uniclean II PL 15-2 №210666, №210668, №210667 | 9 | послуга |
| 3 | Заміна трубки насоса-дозатора (Tygon A-60-G) Uniclean II PL 15-2 №210666, №210668, №210667 | 9 | послуга |
| 4 | Заміна прокладки двері ЛАБ для STERIMAT Plus №5210645, №5210644, №5210510, №5210509, №5210508, №5210507, №5180112, №5180157 | 8 | послуга |
| 5 | Заміна фільтру стерильного повітряного STERIMAT Plus №5210645, №5210644, №5210510, №5210509, №5210508, №5210507, №5180112, №5180157 | 8 | послуга |
| 6 | Заміна батареї CR2430 Litium STERIMAT Plus №5210645, №5210644, №5210510, №5210509, №5210508, №5210507, №5180112, №5180157 | 8 | послуга |
| 7 | Заміна повітряного гепафільтру AVF 021 до STERIVAP №5210805, №5210806, 5211142 | 4 | послуга |
| 8 | Заміна прокладки для двері автоклава Sterivap HP 9612-2 ED №5210806, №5210805 | 14 | послуга |
| 9 | Заміна прокладки для двері автоклава STERIVAP HP 666-2 ED №5211142 | 2 | послуга |
| 10 | Заміна вимикачу тиску В20 1,5 bar STERIVAP HP 666-2 ED №5211142 | 1 | послуга |
| 11 | Заміна нагрівального елементу ТЕН 7,5 kW STERIVAP HP 666-2 ED №5211142 | 1 | послуга |
| 12 | Заміна вентилю магнітного 3/2 0301-С-24 V STERIVAP HP 666-2 ED №5211142 | 1 | послуга |
| 13 | Заміна клемної колодки 35 мм2 сіра 285-601 Sterivap HP 9612-2 ED №5210806, №5210805 | 2 | послуга |
| 14 | Заміна дисплею контактного 12,1'' sharePartK, арт. 10526301 Sterivap HP 9612-2 ED №5210806, №5210805, STERIVAP HP 666-2 ED №5211142 | 3 | послуга |
| 15 | Заміна направляючої двері Sterivap HP 9612-2 ED №5210806, №5210805 | 2 | послуга |
| 16 | Заміна повітряного гепафільтру AVF 021 до Formomat PL 349-2 №210783, №170744 | 2 | послуга |
| 17 | Заміна картриджу до пакувальної машини Steripack 85 №496587, №496299 | 10 | послуга |
| 18 | Заміна датчику температури 30грС Steripack 85 №496587, №496299 | 2 | послуга |
| 19 | Технічне обслуговування стерилізаторів, мийних та пакувальних машин Uniclean II PL 15-2 №210666, №210668, №210667, STERIMAT Plus №5210645, №5210644, №5210510, №5210509, №5210508, №5210507, №5180112, №5180157, Sterivap HP 666-2 ED №5211142, Sterivap HP 9612-2 ED №5210806, №5210805, Formomat PL 349-2 №210783, №170744, Steripack 85 №496587, №496299 | 1 | послуга |
| 20 | Діагностика дезінфекційних камер Getinge DAP 1125x1250-2 №010811, №010812 | 1 | послуга |

Вимоги до учасників:

| N п/п | ВИМОГИ | Відповідність так\ні |
| --- | --- | --- |
| 1 | Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника |  |
| 2 | Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі тендерної пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання, виданих виробником відповідного обладнання. |  |
| 3 | На підтвердження Учасник повинен надати копію листа (авторизації) виробника обладнання, (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), що підлягає ремонту та технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання послуг з ремонту та технічного обслуговування Учасником. |  |
| 4 | Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування |  |
| 5 | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки. |  |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає  927 010,22 грн. (дев’ятсот двадцять сім  тисяч десять гривень 22 коп.) з ПДВ.