# ОБГРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015 -  50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок (послуги з  технічного обслуговування обладнання у Центрі трансфузіології)

Місце надання послуг:  01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1, В. Чорновола,028/1-Р НДСЛ «Охматдит» МОЗ України

Специфікація обладнання, що потребує технічного обслуговування

| № з/п | Найменування обладнання | Кількість шт. | Серійний номер | інвентарний номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низькотемпературний морозильник K 66 PL | 6 | 79316 | 1014002561 |
|  |  |  | 79317 | 1014002563 |
|  |  |  | 79312 | 1014002565 |
|  |  |  | 79314 | 1014002569 |
|  |  |  | 79318 | 1014002559 |
|  |  |  | 79315 | 1014002557 |
| 2 | Низькотемпературний морозильник K4055EPLL | 3 | 79321 | 1014002575 |
|  |  |  | 79319 | 1014002577 |
|  |  |  | 79320 | 1014002573 |
| 3 | Ультранизькотемпературний морозильник DW-86 L338J | 1 | BE0H8 7E1T0 OQGKA K0007 | 10148139490 |
| 4 | Медичний низькотемпературний морозильник Haier | 1 | BE0ST7E1T00QEE9D0002 | 10149141455 |
| 5 | Холодильник низькотемпературний (ХНТ-100, ХНТ-200, ХНТ-400) | 3 | ХНТ-100 | 10149136493 |
|  |  |  | ХНТ-200 | 10149137014 |
|  |  |  | ХНТ-400 | 10149137015 |
| 6 | Холодильник Haier НХС-608 | 1 | ВЕ06Р5Е0U00QEF5K0001 | 10147141512 |
| 7 | Холодильник для зберігання крові LabStarSirius | 2 | 09.181080255 | 10148139459 |
|  |  |  | 09.181080256 | 10148139460 |
| 8 | Холодильник Haier HXC-158 | 1 | BE06L DEIT0 OQGK7 U0004 | 10148139488 |
| 9 | Холодильник на -800С для клітинного продукту | 3 | 79313 | 1014002567 |
|  |  |  | BE0H8 7E1T0 OQGKA K0006 | 10148139489 |
|  |  |  | BE0H8 7E1T0 OQGKA K0009 | 10148139491 |
| 10 | Холодильник на -200Сдля реактивів | 2 | BE02M 8E0N0 OQEL2M0019 | 10148139485 |
|  |  |  | BE02M 8E0N0 OQEL2M0014 | 10148139486 |
| 11 | Холодильник лабораторний на +40С з морозильною камерою для реактивів | 2 | 053L4EAN500007F | 10148139502 |
|  |  |  | 053L4EAN500002P | 10148139505 |

Загальні вимоги:

| № з/п | Вимоги | Відповідність (ТАК/НІ) |
| --- | --- | --- |
|  | Для забезпечення безперебійної роботи відділень необхідно провести планове технічне обслуговування обладнання, вказаного в Специфікації, витратними матеріалами Виконавця, згідно регламентів виробників. |  |
|  | Надання послуг передбачає приїзд сертифікованих спеціалістів Виконавця на територію Замовника, за заявками Замовника в обумовлені дати та час. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист. |  |
|  | Послуги повинні надаватися кваліфікованими спеціалістами, що мають відповідний досвід, та пройшли навчання у виробника обладнання. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист. |  |
|  | Перелік послуг включає в себе: - планове технічне обслуговування обладнання, вказаного в Специфікації; - діагностика обладнання, виявлення можливих несправностей/ пошкоджень; - проведення тестувань на відповідність роботи обладнання технічним характеристикам, вимогам експлуатаційної документації та техніці безпеки; - зчитування сервісних технологічних повідомлень та перевірка актульності програмного забезпечення обладнання; - технічне обслуговування та ремонт (у разі потреби) виконується оригінальними матеріалами відповідно до експлуатаційної документації обладнання; - надання необхідних консультацій медичному персоналу Замовника щодо роботи з обладнанням; - своєчасне і якісне надання послуг у відповідності до вимог експлуатаційної документації та регламентів виробників. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист. |  |
|  | Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів і ресурсів, транспортних витрат Виконавця, необхідних для проведення технічного обслуговування обладнання. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції довідку в довільній формі. |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, передбачених чинним законодавством України. |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог у галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист у довільній формі. |  |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико- технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Термін надання послуг: з моменту підписання договору та скріплення печатками (за наявності) – по 31 грудня  2025 року.

Очікувана вартість закупівлі складає: 214 600,00 грн. (двісті чотирнадцять тисяч  шістсот гривень 00 коп.) з ПДВ