# ОБГРУНТУВАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

.  код ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (послуги з технічного обслуговування пересувних рентгенографічних систем «TMB 320 DR»)

Обґрунтування закупівлі:

Відповідно до наказу МОЗ України №294 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» пункт 9.31. зобов’язує суб'єкт підприємницької діяльності щороку укладати договір з відповідною організацією про профілактичне обслуговування і ремонт рентгенівського устаткування. В даному випадку заключення договору на проведення робіт з обслуговування пересувних рентгенографічних систем «TMB 320 DR»

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пересувна рентгенографічна система «TMB 320 DR» | 93-21-077-211 | 1 шт. |
| 2 | Пересувна рентгенографічна система «TMB 320 DR» | 93-21-077-212 | 1 шт. |
| 3 | Пересувна рентгенографічна система «TMB 320 DR» | 93-21-077-213 | 1 шт. |
| 4 | Пересувна рентгенографічна система «TMB 320 DR» | 93-21-077-214 | 1 шт. |
| 5 | Пересувна рентгенографічна система «TMB 320 DR» | 93-21-077-215 | 1 шт. |
| 6 | Пересувна рентгенографічна система «TMB 320 DR» | 93-21-077-216 | 1 шт. |

| № | Найменування послуг з технічного обслуговування | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Діагностика рентгенографічних систем | послуга | 1 |

| № | Регламентні роботи по діагностиці пересувної рентгенівської системи «TMB 320 DR» |
| --- | --- |
| № | Назва завдання |
| 1 | Загальний огляд приладу |
| 2 | Заміри живлення і супротиву мережі |
| 3 | Перевірка цілісності та стану кабелів живлення |
| 4 | Перевірка заземлення системи |
| 5 | Розбирання високочастотного генератора |
| 6 | Вимірювання контрольних точок плат осцилографом та мультиметром |
| 7 | Вимірювання супротиву високовольтних дротів та рентгенівської трубки |
| 8 | Огляд та перевірка стану рентгенівської трубки |
| 9 | Перевірка системи охолодження (вентилятори, радіатори) |
| 10 | Перевірка механіки пересування апарату (колеса, ручки, гальма) |
| 11 | Перевірка механізмів підйому та позиціонування рентгенівської трубки |
| 12 | Тестування програмного забезпечення |
| 13 | Перевірка взаємодії апарату з робочою станцією та ПАКС |
| 14 | Тестування працездатності окремих модулів |
| 15 | Оцінка якості зображення (тест на чіткість, контраст, однорідність) |
| 16 | Калібрування рентгенівського випромінювання (за потреби) |
| 17 | Перевірка відповідності параметрів експозиції заданим режимам |
| 18 | Збирання розібраних частин апарату |
| 19 | Проведення тестової зйомки та аналіз результатів |
| 20 | Формування звіту про технічний стан апарату |

Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

| Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі | Відповідність / так |
| --- | --- |
| Умови надання послуги: 1. Компанія постачальник послуги повинна мати кваліфікований персонал та надати копію сертифікату про навчання інженера в учбовому центрі фірми «GMM». 2. Виконавець при виконанні послуг відповідає: – за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих; – за дотримання правил охорони праці; – за своєчасне прибирання робочих місць; – за збереження цілісності іншого обладнання, яке знаходиться в зоні виконання послуг. 3. Виконувати послуги навченим та атестованим персоналом. 4. Транспортні витрати завантаження та розвантаження обладнання, матеріально-технічної бази а також усіх матеріальних ресурсів, що будуть використані при виконанні послуг, виконавець здійснює своїми коштами та силами. 5. Компанія постачальник послуги повинна мати ліценцію на право провадження господарської діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання відповідного обладнання (надати копію). |  |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість закупівлі складає: 100 242, 00 грн. (Сто тисяч двісті сорок дві гривні нуль копійок), включно з ПДВ.