# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015- 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» (послуги з технічного обслуговування системи рентгенографічної діагностичної «OPERA T90 Sharp» та системи рентгенографічної діагностичної «CALYPSO»

Обґрунтування закупівлі:

Відповідно до наказу МОЗ України №294 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» пункт 9.31. зобов’язує суб'єкт підприємницької діяльності щороку укладати договір з відповідною організацією про профілактичне обслуговування і ремонт рентгенівського устаткування. В даному випадку заключення договору на проведення робіт з обслуговування рентгенографічних систем «OPERA T90 Sharp» та «CALYPSO».

Також, згідно інструкції виробника рекомендовано проводити сервісне обслуговування раз на рік.

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cистема рентгенографічна діагностична «OPERA T90 Sharp» | 35791 | 1 шт. |
| 2 | Системи рентгенографічна діагностична «CALYPSO» | 02029 | 1 шт. |

| № | Найменування послуг з технічного обслуговування | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт та технічне обслуговування рентгенографічних систем | послуга | 1 |

| № | Регламентні роботи по обслуговуванні рентгенівської системи GMM «Opera T90» |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нахил стола |  |
| 1 | Двигун нахилу | Перевірка шуму та перевірка щіток |
| 2 | Багатоклинковий ремінь 320J10 | Перевірка |
| 3 | Багатоклинковий ремінь 220J10 | Перевірка |
| 4 | Підшипник 17X40X16 | Чистка |
| 5 | Редуктор трансмісії нахилу | Перевірка шуму |
| 6 | Зубчата передача для переміщення рами | Чистка та змащування |
| 7 | Колесо для переміщення рами | Чистка та змащування |
| 8 | Стійка для нахилу стола | Чистка та змащування |
| 9 | Стійка для переміщення стола | Чистка та змащування |
| 10 | Вал нахилу | Чистка та змащування |
| 11 | Ланцюг | Чистка та змащування |
|  | Пристрій для прицільної радіографії |  |
| 12 | Вузол двигуна | Перевірка шуму |
| 13 | Шестерня двигуна | Чистка та змащування |
| 14 | Ланцюг | Чистка та змащування |
| 15 | Задня направляюча плита | Чистка та змащування |
| 16 | Передня направляюча плита | Чистка та змащування |
| 17 | Вузол ексцентричного штифта для рами | Чистка та змащування |
| 18 | Підшипник 12X28X8 | Чистка та змащування |
| 19 | Роликовий підшипник | Чистка та змащування |
| 20 | Нижня шестірня блока рами | Чистка та змащування |
| 21 | Задня шестірня блока рами | Чистка та змащування |
|  | Підсилювач зображення |  |
| 22 | Двигун підйому | Перевірка шуму |
| 23 | Стійка підйому | Чистка та змащування |
| 24 | Підшипник 12X28X8 | Чистка та змащування |
| 25 | Направляюча опори | Чистка та змащування |
|  | Поперечний тримач касети |  |
| 26 | Двигун вводу/виводу касети | Чистка та перевірка шуму |
| 27 | Ланцюг | Чистка та змащування |
| 28 | Направляюча для ковзання лотка касети | Чистка та змащування |
| 29 | Підшипник 7X19X6 | Чистка та змащування |
| 30 | Підшипник 6X13X3,5 | Чистка та змащування |
| 31 | Підшипник продольної направляючої | Чистка та змащування |
| 32 | Підшипник рами направляючої | Чистка та змащування |
| 33 | Касетоприйомний пристрій | Чистка та змащування |
|  | Генератор |  |
| 34 | Кабельні з’єднання | Перевірка |
| 35 | Пульт управління | Перевірка |
| 36 | Високовольтні з’єднання | Перевірка |
| 37 | Батарея плати процесора | Перевірка |
| 38 | Перевірка налаштувань генератора | Перевірка |
| 39 | Калібрування трубки | Перевірка |

| № | Технічні роботи по ремонту рентгенівської системи GMM «Opera T90» |
| --- | --- |
|  | Назва робіт/послуг |
| 1 | Діагностика системи |
| 2 | Заміна кнопки подачі високої напруги |
| 3 | Післяремонтна діагностика |

| № | Регламентні роботи по обслуговуванні рентгенівської системи GMM «CALYPSO» |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опірні та ковзаючі механізми | Чистка та змазка |
| 2 | Опірні механізми та стержні | Чистка та змазка |
| 3 | Опірні функції та їх хід | Перевірка та регулювання |
| 4 | Центруючі та вирівнюючі механізми | Перевірка та регулювання |
| 5 | Гвинти кріплення | Перевірка та регулювання |
| 6 | Гальмівні механізми | Перевірка та регулювання |
| 7 | Контрольні та сигнальні пристрої | Перевірка та регулювання |
| 8 | Електропроводка та її ізоляція | Перевірка та регулювання |
| 9 | Двигун підйому | Перевірка шуму |
| 10 | Стійка підйому | Чистка та змазка |
| 11 | Підшипник | Чистка та змазка |
| 12 | Направляюча опори | Чистка та змазка |
| 13 | Ланцюг | Чистка та змазка |
| 14 | Направляюча для ковзання лотка касети | Чистка та змазка |
| 15 | Касетоприймальний пристрій | Чистка та змазка |
| 16 | Поперечні підшипники ковзання | Чистка та змазка |
| 17 | Двигун колони | Перевірка шуму та щіток |
| 18 | Ланцюг | Чистка та змазка |
| 19 | Підшипник колони | Чистка та змазка |
| 20 | Двигун фокусної відстані | Перевірка шуму |
|  | Генератор |  |
| 21 | Кабельні з'єднання | Перевірка та регулювання |
| 22 | Пульт управління | Перевірка та регулювання |
| 23 | Високовольтні з'єднання | Змащення, перевірка та регулювання |
| 24 | Батарея плати процесора | Перевірка та регулювання |
| 25 | Перевірка настройок генератора | Перевірка та регулювання |
| 26 | Калібрування трубки | Змащення, перевірка та регулювання |

| № | Технічні роботи по ремонту рентгенівської системи GMM «CALYPSO» |
| --- | --- |
|  | Назва робіт/послуг |
| 1 | Діагностика системи |
| 2 | Заміна плати контролю рухами касетоприймача |
| 3 | Післяремонтна діагностика |

Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

| Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі | Відповідність / так |
| --- | --- |
| Умови надання послуги: 1. Компанія постачальник послуги повинна мати кваліфікований персонал та надати копію сертифікату про навчання інженера в учбовому центрі фірми «GMM». 2. Виконавець при виконанні послуг відповідає: – за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих; – за дотримання правил охорони праці; – за своєчасне прибирання робочих місць; – за збереження цілісності іншого обладнання, яке знаходиться в зоні виконання послуг. 3. Виконувати послуги навченим та атестованим персоналом. 4. Транспортні витрати завантаження та розвантаження обладнання, матеріально-технічної бази а також усіх матеріальних ресурсів, що будуть використані при виконанні послуг, виконавець здійснює своїми коштами та силами. 5. Компанія постачальник послуги повинна мати ліценцію на право провадження господарської діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання відповідного обладнання (надати копію). |  |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість закупівлі складає: 225 000, 00 грн. (Двісті двадцять п’ять тисяч гривень нуль копійок), включно з ПДВ.