# ОБГРУНТУВАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (запасні частини для проточного цитофлюориметра BD FACSAria : Кювета з датчиком Flow cell,  регулятор потоку та два конектори ).

Відповідно до Національного-класифікатору-НК-031:2024 W0202040180 – ЦИТОФЛУОРИМЕТРИ – АПАРАТНІ АКСЕСУАРИ

Обґрунтування закупівлі:  заміна пошкодженої при ракетному ударі рф 08.08.2024 кювети з датчиком Flow cell і регулятором потоку, яка забезпечує формування клітинного потоку та забезпечує тиск робочої рідини у проточному цитофлюориметрі.

Призначення кювети:   формування клітинного потоку для взаємодії з променями лазерів.

| № | Найменування товару | од. виміру | кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кювета з датчиком Flow cell | шт | 1 |
| 2 | Регулятор Sheath regulator | шт | 1 |
| 3 | Конектор | шт | 2 |

Технічні вимоги/ Технічна специфікація :  Кювета з датчиком Flow cell, регулятором потоку та двома конекторами

| Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі | Відповідність / так |
| --- | --- |
| Кювета з датчиком Flow cell: Функція: взаємодія клітин з променями лазерів Принцип дії: гідродинамічне фокусування клітин Конструкція: пластиковий корпус з кюветою і датчиком тиску Приєднання: 4 болти і оптичний гель Робоче середовище: рідина FACS Flow: водний буфер Робочий тиск: від 0 psi до 70 psi Температура рідини: кімнатна Температура навколишнього середовища: +17.5 ⁰ С до + 27.5 ⁰ С Працює тільки у проточному цитофлюориметрі BD FACSAria III Регулятор Sheath regulator: Функція: регулювання тиску робочої рідини Конструкція: металевий корпус з входом і виходом рідини. Приєднання: 2 болти і металева пластина Робоче середовище: рідина FACS Flow: водний буфер Робочий тиск: від 3 psi до 70 psi Температура рідини: кімнатна Температура навколишнього середовища: +17.5 ⁰ С до + 27.5 ⁰ С Матеріал корпусу: метал Працює тільки у проточному цитофлюориметрі BD FACSAria III Конектор Male quick connector для приєднання кювети з датчиком Flow cell Робоче середовище: рідина FACS Flow: водний буфер Робочий тиск: від 3 psi до 70 psi Температура рідини: кімнатна Температура навколишнього середовища: +17.5 ⁰ С до + 27.5 ⁰ С Конектор Female quick connector для приєднання регулятору Sheath regulator Робоче середовище: рідина FACS Flow: водний буфер Робочий тиск: від 3 psi до 70 psi Температура рідини: кімнатна Температура навколишнього середовища: +17.5 ⁰ С до + 27.5 ⁰ С |  |

Загальні вимоги до учасника

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

На підтвердження Учасник повинен надати технічну документацію.

- Гарантійний термін (строк) товару запропонованого Учасником товару повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) товару, запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

-Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Термін поставки не більше 60 робочих днів з моменту підписання договору.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа яким підтверджується можливість поставки та/або авторизаційний лист від виробника, що підтверджує право Учасника на постачання оригінального вказаного обладнання.

Якщо у вимогах до предмета закупівлі є посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент». Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника.

Очікувана вартість закупівлі складає 1 887 930,00 грн. (один мільйон вісімсот вісімдесят сім тисяч дев’ятсот тридцять гривень 00 коп.) з ПДВ