# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

на закупівлю по предмету закупівлі код ДК 021:2015 33140000-3 - Медичні матеріали (Витратні матеріали для нейрохірургії: Датчик внутрішньо-черепного тиску, Шунтуюча система, Набір зовнішнього вентрикулярного дренування, Набір зовнішнього люмбального дренування, Зовнішній вентрикулярний катетер, Sophysa Catheter Distal Atrial/Peritoneal)

Медико - технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

| № | Найменування товару | Код товару | Од. виміру | К-ть товару | Характеристики товару |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик внутрішньо-черепного тиску PRESSIO® MONITORING KIT VENTRICULAR TUNNELING | REF PSO-VTT | Шт. | 5 | Пристрій для вимірювання ВЧТ шляхом імлантації датчику в паренхіму мозку Повна сумістність з PSO-4000 Pressio® 2 Monitor Набір для безперервного моніторингу внутрішньочерепного тиску для паренхімального тунелювання. Набір включає один катетер довжиною 1м діаметром 2,1Fr. На кінчику катетера капсула з посиленого силікону зі шкалою діаметром 1,2мм з пьезорезистентним датчиком тиску для розміщення в церебральній паренхімі. В комплекті бурова голівка із запобіжником і ключм, голка для тунелювання, фіксуюча кліпса. Сумісний з монітором Sophysa. |
|  | Шунтуюча система Sophysa | SM1A-2010H | Шт. | 5 | Лікворо-шунтуюча система Sophysa з резервуаром на високий тиск Система має клапан з інтегрованим пласким резервуаром, під’єднаний перитонеальний катетер та вентрикулярний катетер. Довжина вентрикулярного катетера 23 см, перитонеального 110 см. Клапан складається з полісульфону, що дозволяє захистити механізм з усіх боків від пошкодження. Клапан має рентген - контрастне маркування. Параметр тиску клапану в мм водного стовпа : високий – 170 |
|  | Шунтуюча система Sophysa | SM1A-2010M | Шт. | 5 | Лікворо-шунтуюча система Sophysa з резервуаром на середній тиск Система має клапан з інтегрованим пласким резервуаром, під’єднаний перитонеальний катетер та вентрикулярний катетер. Довжина вентрикулярного катетера 23 см, перитонеального 110 см. Клапан складається з полісульфону, що дозволяє захистити механізм з усіх боків від пошкодження. Клапан має рентген - контрастне маркування. Параметр тиску клапану в мм водного стовпа : середній – 110 |
|  | Набір зовнішнього вентрикулярного дренування Sophysa | DE-306 | Шт. | 15 | Набір для імплантації зовнішнього вентрикулярного дренажа Sophysa Набір зовнішнього вентрикулярного дренування складається з одного зовнішнього вентрикулярного катетера та однієї зовнішньої дренажної системи. Зовнішній вентрикулярний катетер виготовлений із прозорої силіконової трубки з рентгеноконтрастною смужкою, довжина 29 см, зовнішній діаметр 3,0 мм і внутрішній діаметр 1,5 мм. Катетер має 1,0 мм отвори на відстані 23 мм від проксимального кінчика і має позначки глибини на 5, 10 та 15 см від проксимального кінчика. В наборі гніздовий конектор Льюер-Лока, стилет інтрод’юсера, троакар та фіксатор. Зовнішня дренажна система складається з градуйованого дренажного мішка об'ємом 600 мл з внутрішньою крапельною камерою, оснащений затискачем та градуйованою шкалою 360 мм вод.ст., та дренажної трубки довжиною 165 см, з гніздовим конектором Льюер-Лока, затискачем, антирефлюксним клапаном, Y-подібною порт-системою, 3-ходовим запірним краном із конектором Льюер-Лока, зі штирьовим конектором Льюер-Лока для підключення до дренажного катетера. |
|  | Набір зовнішнього люмбального дренування Sophysa | DE-308 | Шт. | 5 | Набір для імплантації зовнішнього люмбального дренажа Sophysa Набір зовнішнього люмбального дренування Sophysa складається з одного зовнішнього люмбального катетера та однієї зовнішньої дренажної системи. Зовнішній люмбальний катетер виготовлений із силіконової трубки, рентгеноконтрастний, довжина 90 см, зовнішній діаметр 1,6 мм і внутрішній діаметр 0,76 мм, має 0,5 отвори на відстані 23 мм від проксимального кінчика, позначки глибини на 11, 16, 21 і 26 см від проксимального кінчика. Катетер має відкритий кінчик. В складі фіксатор, голка Туохи 14 G довжиною 9 см. Зовнішня дренажна система складається з градуйованого дренажного мішка об'ємом 600 мл з внутрішньою крапельною камерою, оснащений затискачем та градуйованою шкалою 360 мм вод.ст., та дренажної трубки довжиною 165 см, з гніздовим конектором Льюер-Лока, затискачем, антирефлюксним клапаном, Y-подібною порт-системою, 3-ходовим запірним краном із конектором Льюер-Лока, зі штирьовим конектором Льюер-Лока для підключення до дренажного катетера. |
|  | Зовнішній вентрикулярний катетер Sophysa | DE-106 | Шт. | 10 | Катетер вентрикулярний для ЛШС Зовнішній вентрикулярний катетер виготовлений із прозорої силіконової трубки з рентгеноконтрастною смужкою, довжина 29 см, зовнішній діаметр 3,0 мм і внутрішній діаметр 1,5 мм. Катетер має 1,0 мм отвори на відстані 23 мм від проксимального кінчика і має позначки глибини на 5, 10 та 15 см від проксимального кінчика. В наборі гніздовий конектор Льюер-Лока, стилет інтрод’юсера, троакар та фіксатор. |
|  | Sophysa Catheter Distal Atrial/Peritoneal | B905S | Шт. | 10 | Катетер дистальний для ЛШС Дистальний катетер з силікону, та має рентгеноконтрастну стрічку, насичену сульфатом барію. Внутрішній діаметр 1,1 мм, зовнішній діаметр 2,5 мм, довжина 110 см, відкритий кінчик з багатьма отворами. |

Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретні препарати тільки для орієнтиру, так як вони мають гарну якість та ефективність у використанні.

Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну  назву, торгівельну марку чи фірму, патент,  тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

1. Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів.  Учасник має надати декларацію про відповідність та/або сертифікатом відповідності або копіями документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013  № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», від 02.10.2013 №754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики invitro», від 02.10.2013 №755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують»).

2. Гарантійний лист, в довільній формі, про гарантії наявності сертифікатів якості/відповідності та/або реєстраційних посвідчень на товар що пропонується згідно технічної специфікації, а також довідка про джерело походження товару із зазначенням назви товаровиробника на товари що пропонується (подається у вигляді таблиці за наступним взірцем):

| Назва товару | Виробник, країна | № сертифікату якості/відповідності та /або реєстраційного посвідчення на товар, що пропонується |
| --- | --- | --- |

3. Термін придатності товарів на момент поставки повинен складати не менше 70%  від загального терміну придатності з дня завезення їх на склад Замовника.

4. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством.

5. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні у відповідному температурному режимі,  згідно інструкцій та стандартів. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні, та відповідає встановленим стандартам, маркована згідно з діючим ТУ  та ДСТУ.

6. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання  товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Даний гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву Замовника.  Якщо гарантійний лист виданий представництвом чи філією виробника, то учасник повинен в складі пропозиції надати документальне підтвердження таких повноважень, наданих виробником товару.

7. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічній специфікації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в технічній специфікації з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

Очікувана вартість 872 000,00 (Вісімсот сімдесят дві тисячі гривень 00 копійок) з ПДВ.