# ОБГРУНТУВАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з технічного обслуговування електрохірургічних  апаратів BOWA  код ДК    021:2015:  50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Місце надання послуг: 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1

# Таблиця 1

# Перелік обладнання, яке підлягає технічному обслуговуванню

| № з/п | Найменування обладнання | Кількість шт. | Інвентарний номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрохірургічний генератор BOWA ARC 400 | 15 | 1014409860 1014409854 1014409852 1014409874 1014409878 1014409882 1014409858 1014409872 1014409880 1014409862 1014409870 1014409884 1014409886 1014409856 1014700138 |
| 2 | Електрохірургічний блок оргоноплазмової коагуляції BOWA ARC PLUS | 8 | 1014700138/1 1014409886/2 1014409884/3 1014409879/4 1014409872/5 1014409882/6 1014409878/7 1014409874/8 |
| 3 | Електрохірургічний генератор BOWA ARC 350 | 1 | 10147160679 |
| 4 | Електрохірургічний генератор Lotus Series 4 | 5 | 1014409844 1014409848 1014409850 1014409846 1014409842 |
| 5 | Електрохірургічний генератор BOWA ARC 100 | 4 | 1014409836 1014409834 1014409838 1014409840 |

Таблиця 2

Перелік послуг з проведення технічного обслуговування:

| № | Назва обладнання | Од | К-ть | Перелік послуг з проведення технічного обслуговування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Послуги з технічного обслуговування електрохірургічного генератора BOWA ARC 400 | шт | 15 | - Візуальний контроль стану обладнання: - Перевірка зовнішніх пошкоджень, маркувань та етикеток виробника та заводських пломб. - Перевірка цілісності мережевих запобіжників та відповідності маркування заводським нормам. - Перевірка цілісності мережевого кабелю - Тестування на електробезпеку: - Вимірювання опору захисного заземлення. - Вимірювання струму витоку обладнання відповідно до IEC 62353: 2015-10. - Функціональний тест: - Перевірка підсвічування кнопки вмикання/вимикання відповідно до обраного режиму. - Тестування дисплею в сервісному режимі на наявність неробочих пікселів. - Тестування дисплею в сервісному режими на відповідність кольоровідображенню та яскравості дисплею. - Тестування підсвічування активного роз’єму; - Тестування сенсорного екрану на наявність відклику в будь якому місці активного дисплею. - Тестування функції запису та зчитування для змінної карти пам’яті. - Функціональний тест гучномовця та обох динаміків по черзі. - Тест активації роз’ємів генератора: - Тестування монополярних роз’ємів за допомогою кнопок активації на інструменті та ножного вимикача. - Тестування біполярних роз’ємів за допомогою кнопок активації на інструменті та ножного вимикача - Тестування функції автоматичного старту. - Тестування функцій нейтрального електроду: - Перевірка функції EASY. - Перевірка індикації підключення моно пластини нейтрального електроду. - Вимірювання вихідної потужності ВЧ генератора в режимах Різання та Коагуляція: - Тестування параметрів монополярної вихідної потужності. - Тестування параметрів біполярної вихідної потужності. - Фінальне тестування: - Зчитування «log files» та збереження на USB карті пам’яті. - Створення та налаштування індивідуальних профілей та шаблонів оперативних втручань для кожного користувача згідно побажань замовника. - Оновлення програмного забезпечення. - Збереження та тестування оновлених профілів користувача. - Встановлення дати наступного планового технічного контролю в апараті. - Формування листа технічної перевірки обладнання , заключення та зазначення в ньому дати виконання наступного технічного обслуговування. |
| 2. | Послуги з технічного обслуговування електрохірургічного генератора BOWA ARC PLUS | шт. | 8 | - Візуальний контроль стану обладнання: - наявність зовнішніх пошкоджень, маркувань та етикеток виробника та заводських пломб. - перевірка цілісності мережевих запобіжників та відповідності маркування заводським нормам. - Перевірка цілісності мережевого кабелю. - Тестування на електробезпеку: - Вимірювання опору захисного заземлення. - Вимірювання струму витоку обладнання. - Тестування клапанів та замір потоку газу на різних налаштуваннях. - Функціональний тест: - Тестування дисплею на відповідність відображення всіх індикаторів. - Фінальне тестування: - Формування листа технічної перевірки обладнання , заключення та зазначення в ньому дати виконання наступного технічного обслуговування. |
| 3. | Послуги з технічного обслуговування електрохірургічного генератора BOWA ARC 350 | шт. | 1 | - Візуальний контроль стану обладнання: - Перевірка зовнішніх пошкоджень, маркувань та етикеток виробника та заводських пломб. - Перевірка цілісності мережевих запобіжників та відповідності маркування заводським нормам. - Перевірка цілісності мережевого кабелю. - Тестування на електробезпеку: - Вимірювання опору захисного заземлення. - Вимірювання струму витоку обладнання відповідно до IEC 62353: 2015-10. - Вимірювання біполярного опору постійного струму. - Вимірювання монополярного опору постійного струму. - Функціональний тест: - Перевірка підсвічування кнопки вмикання/вимикання відповідно до обраного режиму. - Тестування дисплею в сервісному режимі на наявність неробочих пікселів. - Тестування дисплею в сервісному режимі на відповідність кольоровідображенню та яскравості дисплею. - Тестування підсвічування активного роз’єму. - Тестування сенсорного екрану на наявність відклику в місці індикації параметрів. - Тестування функції запису та зчитування для змінної карти пам’яті. - Функціональний тест гучномовця та обох динаміків по черзі. - Тест активації роз’ємів генератора: - Тестування монополярних роз’ємів за допомогою кнопок активації на інструменті та ножного вимикача. - Тестування біполярних роз’ємів за допомогою кнопок активації на інструменті та ножного вимикача. - Тестування функції автоматичного старту. - Тестування функцій нейтрального електроду: - Перевірка функції EASY - Перевірка індикації підключення моно пластини нейтрального електроду. - Вимірювання вихідної потужності ВЧ генератора в режимах Різання та Коагуляція: - Тестування параметрів монополярної вихідної потужності. - Тестування параметрів біполярної вихідної потужності. - Фінальне тестування: - Формування листа технічної перевірки обладнання , заключення та зазначення в ньому дати виконання наступного технічного обслуговування. |
| 4. | Послуги з технічного обслуговування електрохірургічного генератора Lotus Series 4 | шт. | 5 | - Візуальний контроль стану обладнання: - наявність зовнішніх пошкоджень, маркувань та етикеток виробника та заводських пломб. - перевірка цілісності мережевих запобіжників та відповідності маркування заводським нормам. - Перевірка цілісності мережевого кабелю - Тестування на електробезпеку: - Вимірювання опору захисного заземлення. - Вимірювання струму витоку обладнання - Функціональний тест: - Перевірка підсвічування кнопки вмикання/вимикання відповідно до обраного режиму. - Тестування дисплею на відповідність відображення всіх індикаторів - Тестування регулювання гучності в режимі активації - Тестування аудіо сигналів активації. - Тест активації роз’єма генератора: - Тестування підключення інструментів, активація та визначення залишку використання хвилеводу у відсотках. - Фінальне тестування: - Формування листа технічної перевірки обладнання , заключення та зазначення в ньому дати виконання наступного технічного обслуговування. |
| 5. | Послуги з технічного обслуговування електрохірургічного генератора BOWA ARC 100 | шт. | 4 | - Візуальний контроль стану обладнання: - наявність зовнішніх пошкоджень, маркувань та етикеток виробника та заводських пломб. - перевірка цілісності мережевих запобіжників та відповідності маркування заводським нормам. - Перевірка цілісності мережевого кабелю - Тестування на електробезпеку: - Вимірювання опору захисного заземлення. - Вимірювання струму витоку обладнання відповідно до IEC 62353: 2015-10 - Вимірювання струму витоку компонентів відповідно до IEC 62353: 2015-10 - Функціональний тест: - Перевірка підсвічування кнопки вмикання/вими - Тест активації роз’ємів генератора: - Тестування монополярних роз’ємів за допомогою кнопок активації на інструменті та ножного вимикача. - Тестування біполярних роз’ємів за допомогою кнопок активації на інструменті та ножного вимикача - Тестування функцій нейтрального електроду: - Перевірка індикації підключення моно пластини нейтрального електроду. - Вимірювання вихідної потужності ВЧ генератора в режимах Різання та Коагуляція: - Тестування параметрів монополярної вихідної потужності - Тестування параметрів біполярної вихідної потужності - Фінальне тестування: - Формування листа технічної перевірки обладнання , заключення та зазначення в ньому дати виконання наступного технічного обслуговування. |

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

1. Послуги з технічного обслуговування повинні забезпечувати:

- гарантований робочий стан обладнання;

- безпеку функціонування обладнання для лікаря (сестри медичної) та пацієнта завдяки обслуговуванню сертифікованими фахівцями згідно норм та правил виробника;

- запобігання виходу з ладу обладнання завдяки технічному нагляду та проведенню сервісних послуг.

2. Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом.

На підтвердження Учасник повинен надати копію сертифіката сервісного інженера, який має повноваження проводити технічне обслуговування і пройшов навчання у виробника.

3. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника. Приїзд інженера на територію Замовника повинен бути здійснений протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Учасником-виконавцем заявки від Замовника.

4. Послуги щодо технічного огляду та ремонту проводяться на основі вимог і рекомендацій технічної і експлуатаційної документації кожного виду медичної техніки.

5. Замовник вимагає від Учасників подавати пропозиції на весь комплекс послуг з технічного огляду та ремонту на весь перелік обладнання (техніки)

ЯКІСТЬ ПОСЛУГ:

1. Учасник (Виконавець) повинен надати послуги, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-технічним актам з дотриманням вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища.

2. Надані послуги з проведення технічного огляду оформлюються протоколом контролю технічного стану виробів медичної техніки на відповідність вимог експлуатаційної документації.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівален