# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування обладнання бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувачки Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології Яновської В.Г.№1129 від 21.05.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі аналізу ринку та з врахуванням максимальної економії закупівлі по найменшій ціновій пропозиції з наданих трьох. Очікувана вартість закупівлі складає 418 698, 00 грн. (чотириста вісімнадцять шістсот дев’яносто вісім тисяч гривень, 00 коп.) |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмет:

Послуги з технічного обслуговування обладнання

бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Таблиця № 1

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер обладнання | Інвентарний номер | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cистема автоматична лабораторна для ідентифікації мікроорганізмів VITEK MS | 52102 | 021 | 1 шт |
| 2 | Аналізатор мікробіологічний Vitek2Compact | VK2c13116 | 10147141029 | 1 шт |
| 3 | Аналізатор крові на стерильність BacT/ALERT | 202SL3335 | 10147140667 | 1 шт |

Таблиця №.2

| № з/п | Регламентні роботи |
| --- | --- |
|  | Cистема автоматична лабораторна для ідентифікації мікроорганізмів VITEK MS |
| 1 | Проведення попередньої інспекції приладу (перевірка стану лінійного детектору, лазеру, вакуумної системи, візуальна інспекція зовнішніх і внутрішніх компонентів) |
| 2 | Перевірка та очистка вентиляторів охолодження |
| 3 | Перевірка та очистка внутрішніх плат |
| 4 | Перевірка та обслуговування механізму перехідного клапану |
| 5 | Перевірка та очистка компонентів вакуумної системи |
| 6 | Перевірка та чистка вхідного фільтру насоса попереднього вакууму |
| 7 | Обслуговування камери аналізу зразків, чистка та змазка осей предметного столика |
| 8 | Обслуговування турбомолекулярних насосів |
| 9 | Обслуговування з використанням річного набору 6205380 |
| 10 | Обслуговування масляних картриджів 6203120 |
| 11 | Перевірка стабільності вакууму по завершенню робіт |
| 12 | Перевірка кондиціонування високих напруг |
| 13 | Налаштування камери, лазуру, базової лінії, дефлекторів |
| 14 | Проведення калібрування приладу по штаму E, coli |
| 15 | Резервне копіювання усіх компонентів системи |
|  | Аналізатор мікробіологічний Vitek2Compact |
| 1 | Загальна діагностика та аналіз можливих збоїв |
| 2 | Перевірка версії програмного забезпечення застосунку, firmware BCB, SPN |
| 3 | Перевірка, обслуговування інкубатора, контроль роботи вентиляторів системи нагріву, блоку живлення. |
| 4 | Інспекція, обслуговування системи запаювання карток |
| 5 | Інспекція, чищення комп'ютера та периферійних пристроїв |
| 6 | Чищення, деконталінація приладу |
| 7 | Контроль та обслуговування денситометра |
| 8 | Інспекція трубок, ущільнювачів вакуумної станції, кришки інкубатора |
| 9 | Інспекція шківів та шестерень |
| 10 | Перевірка та обслуговування головки зчитувача, інспекція приводного ременя, привідних роликів |
| 11 | Інспекція антистатичної вигружаючої щітки. Регулювання позиціювання |
| 12 | Інспекція направляючої планки зчитувача фотометра |
| 13 | Перевірка стану мікросхем енергозалежної пам'яті |
| 14 | Інспекція, чистка, юстування сенсорів позіціювання механізмів каруселі, завантажувача, датчиків дверей, контейнерів відходів, дитчика наявності касети |
| 15 | Перевірка функціонування ДБЖ |
| 16 | Чистка, юстування оптичного блоку, калібрування оптичної системи |
| 17 | Проведення тесту мінімального граничного пропускання блоків ТХ1, ТХ3 |
| 18 | Проведення тесту НСВ (Head controller board) |
| 19 | Проведення калібрування вакууму станції заповнення карток |
| 20 | Проведення калібрування струму нагріву блоку запаювання карток |
| 21 | Тестування, калібрування температури блоку інкубатора |
| 22 | Тестування системи повідомлень про помилки |
| 23 | Запис повного образу системи |
| 24 | Комплексна перевірка функціонування механізмів з використанням технічних карток, фінальне регулювання та юстування системи |
|  | Аналізатор крові на стерильність BacT/ALERT |
| 1 | Проведення резервного копіювання даних |
| 2 | Тестування функціонування сканера штрих-кодів |
| 3 | Діагностика температурного режиму інкубаторів, калібрування температури |
| 4 | Діагностика фотометричних лунок, калібрування фотометричних лунок |
| 5 | Перевірка напруг живлення. Регулювання |
| 6 | Перевірка функціонування давача дверей |
| 7 | Проведення тестування блоку безперервного живлення |
| 8 | Перевірка функціонування вентиляторів охолодження/нагріву |
| 9 | Обслуговування механічної частини |
| 10 | Інспекція гнучких кабелів, діагностика стану |
| 11 | Обслуговування джерела безперебійного живлення, перевірка функціонування |

Інші вимоги:

- Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника (надати гарантійний лист в довільній формі).

- Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання, виданих виробником обладнання).

- Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування;

- Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки;

- Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі пропозиції гарантійний лист в довільній формі щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи»).

- Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист на обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі;

- Гарантійний термін на обслуговувані вузли та блоки 12 (дванадцять) місяці (надати гарантійний лист в довільній формі).

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).