ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Послуги з технічного обслуговування обладнання Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі в.о. завідувачки Українського Референс – центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології Барашивець Н.В. №2115  від 20.08.2026р.

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувана вартість визначена на підставі однієї комерційної пропозиції з наданням авторизаційного листа.
Очікувана вартість закупівлі складає: 121 364,17 грн., без ПДВ, ПДВ 20%: 24 272,83 грн., всього з ПДВ - 145 637,00 грн.
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Термін надання послуг: з моменту підписання договору та скріплення печатками (за наявності) по 31.12.2026.

Табл. 1
	№
з/п
	Найменування обладнання
	Серійний номер
обладнання
	
Інвентарний номер
	Кількість 

	1
	Гематологічний аналізатора
Sysmex XN-350
	14918
	 1014001140
	1 шт

	2
	Гематологічний аналізатора 
Sysmex XN-1500,  
	14785
	1014001138
	1 шт

	3
	Автоматизована гематологічна станції підготовки мазків SP-50 
	12847
	1014001138,
	1 шт

	4
	Аналізатор ШОЕ Roller 20 Plus Needle
	R201645PN2
	1014001185
	1 шт

	5
	Аналізатора ШОЕ Alifax TEST1
	12976
	10147140768
	1 шт



Табл.2
	№
з/п
	Регламентні роботи

	1
	1. Перелік робіт по технічному обслуговуванню Гематологічного аналізатора 
Sysmex XN-350
· Очищення апертури трансдюсера та очистка дренажної ізольованої камери 
· Очищення основного блоку від бруду (всередині та зовні)
· Очищення камери (через меню «Maintenance > Drain Waste Fluid Chamber»)
· Очищення фільтра №13 та очищення камери відходів
· Очищення камери пастки 
· Заміна трубки «TUBE PHARMED 5X3 (10mm)» з лінії пінч-клапану
· Очищення проточної комірки, перевірка поточних параметрів лазера
· Вакуумна лінія, очищення вакуумної лінії, промивка камери пастки 
· Очищення та змащення проколювача, очищення промивальної чаші
· Очищення протектора перевірка на протікання шприця, змащення приводного блоку
· Очищення всередині блоку, перевірка/регулювання тиску (0.06 MPa), 
· Перевірка/регулювання вакууму (-0.03 MPa), перевірка повітряної помпи 
· Перевірка/регулювання позиції проколювача, перевірка/регулювання позиції пробозабірника 
· Регулювання сенсору аспірації крові, регулювання RBC Clog Level
· Регулювання HGB background count level, регулювання чутливості/даних 
· Перевірка даних про калібровку, очищення кришки основного блоку 
· Очищення внутрішньої частини основного блоку,очищення IPU Touch Panel, 
· Очищення периферійних пристроїв, перевірка версії програми 
· Перевірка працездатності (Operation Check), перевірка після обслуговування  
· Скидання показів лічильника циклів,фінальна розширена перевірка 
· Подвійна перевірка з`єднання трубки відходів

2. Перелік робіт по технічному обслуговуванню Гематологічного аналізатора 
            Sysmex XN-1500
· Визначення всіх технічних питань, що виникають в процесі роботи на аналізаторі, 
· Візуальна перевірка аналізатора, його гідравлічної системи та модулей в середині та з зовні щодо пошкоджень та бруду 
· Очищення в середині та з зовні головного блоку аналізатора, системного блоку IPU, монітора, принтера та блоку пробоподатчика Sampler Unit 
· Очищення камери відходів (WC 1)
· Очищення камери пастки Trap Chamber та перевірка на наявність тріщин, 
· Перевірка та очищення ніпелів тиску та вакууму
· Перевірка всієї системи трубок та ніпелів щодо бруду та пошкоджень, очищення трубок при необхідності 
· Заміна TUBE PHARMED BPT 1/8IN X 1/4IN 
· Очищення проколювача Pierser 
· Перевірка позиціонування промивальної чашки Rinse Cup №132 та її очищення, механічна настройка при потребі 
· Очищення трансдьюсерів та камер RBC/HGB камери та WBC камери 
· Перевірка фільтру № 13 (2 шт) камери RBC/HGB та WBC  
· Перевірка функціонування клапанів MV та SV 
· Перевірка ін’єкційного насоса Sheath Syringe щодо течії, усунення течії, 
· Очистка Вузла клапана, перевірка набору пробійника ASP ASSY  No.8
· Очищення шприця цільної крові №31 (WB pump), скидання циклічного лічильника, 
· Перевірка та очищення Volume Measure Assy №29 (RBC) 
· Очищення вузла шприця Syringe Assy №30 (RBC), cкидання циклічного лічильника, 
· Перевірка та очищення Volume Measure Assy №30 (FSM) 
· Перевірка Syringe Assy №67 (FCM), перевірка та очищення пневматичного компрессора Pneumatic Unit (PU-17), перевірка повітряного фільтру AF-20-01B-A X2109/AIR FILTER
· Перевірка регулятору тиску 0,25 MPa (+/0,04), регулювання за необхідністю 
· Перевірка регулятору тиску 0,16 MPa (+/0,010), регулювання за необхідністю
· Перевірка регулятору тиску 0,07 MPa (+/0,01), регулювання за необхідністю
· Перевірка регулятору вакуума Relief Valve 
· Перевірка рівнів тиску та вакуума (-0,04 MPa)
· Перевірка з’єднань шлейфів з платами аналізатора 
· Перевірка струму лазера, перевірка працездатності комп’ютерного модуля аналізатора
· Проведення процедури збереження файлів конфігурації та налаштувань приладу 
· Перевірка налаштування чутливості 
· Перевірка та регулювання датчика крові Blood Aspiration Sensor, за необхідністю
· Перевірка та регулювання Blood Sensor, регулювання рівнів RBC Clog 
· Перевірка та регулювання фонового значення HGB (blank), 
· Перевірка позиціонування проколювача Pierser, налаштування за необхідністю, 
· Перевірка позиціонування руки захвата пробірок, налаштування за необхідністю 
· Перевірка позиціонування тримача пробірок Tube Holder, налаштування за необхідністю 
· Перевірка позиціонування сканера штрих кодів, налаштування за необхідністю 
· Архівація налаштувань основного блоку аналізатора, архівація результатів контролю 
якості та проб пацієнтів 
· Виконання операційних тестів всіх складових компонентів (перевірка фонових значень)
· Виконання контролю якості (QC) з контрольною кров’ю та перевірка по специфікації 
· Перевірка та правка калібрувальних значень вимірювальних параметрів, при необхідності 
· Перевірка роботи аналізатора вимірюванням проб крові пацієнтів 
· Перевірка версії ПЗ та її обновлення за необхідністю.
3. Автоматизована гематологічна станції підготовки мазків SP-50
· Очищення чаші-пастки лінії вакууму, очищення PU-17 ззовні та всередині 
· Перевірка циліндрів та поршнів компресора PU-17 
· Перевірка/регулювання тиску ( 0.25 МРа, 0.07МРа) та вакууму (0.04МРа) 
· Перевірка голки нанесення зразка,  перевірка шприца дозування цільної крові 
· Очищення трубки Pharmed перетискного клапана голки нанесення зразка
· Очищення лінії забору та нанесення зразка,  очищення лінії транспортування скла 
· Очищення принтера друку штрихкоду, очищення барабана термострічки 
· Заміна термострічки , перевірка тиску та електричного опору принтера 
· Заміна скла приготування мазка, регулювання позиції та довжини мазка 
· Очищення резервуарів з фарбами, перевірка/регулювання системи перенесення скла між резервуарами 
· Очищення камер предрозведення фарб, перевірка трубок подачі фарби до резервуарів 
· Очищення камер відходів (1, 2, 3), очищення трубки Pharmed перетискного клапана камери зливу відходів 
· Очищення вентиляторів охолодження, очищення конвеєра подачі штативів 
· Перевірка/оновлення програми системи, збереження файла NVRamFile1 образу 
· системи   
· Перевірка стабільної роботи системи та якості зразка
4. Аналізатор ШОЕ Roller 20 Plus Needle
· Почистити вузол переміщення каретки (салазки) від можливих залишків мастила і 
знову змастити мастилом PTFE або спреєм з силіконовою змазкою. 
· Перевірити вузол переміщення шприца, стан і натяг ременя , зокрема в точці замикання каретки шприца. 
· Очистити і змастити каретку шприца (по осі «Х») 
· Перевірити стан кабелю датчика вертикального положення шприца. 
· Замінити голку, видалити залишки мастила в інших частинах поршня на опорі голки. 
· Змастити основу голки, очистити металевий прапорець на передній частині датчику. 
· Перевірити трубку насосу заміна трубок від шприца до блоку зчитування і від помпи до ємності відходів 
· Перевірити, чи потік крові стабільний і безперервний. 
· Перевірити обертання помпи. Перевірити плавність обертання роликів. 
· Перевірити стабільність тиску роликів, що здійснюється за рахунок пружин. Якщо чутно сторонній звук (скрипіння) в момент обертання роликів, змастіть ролики спреєм 
· силіконового мастила. 
· Якщо магніти на голівці помпи присутні, перевірити чи підсвічується датчик на командній панелі в момент, коли магніти стикаються з датчиком під час обертання. 
· Перевірити стан та працездатність датчика домашньої позиції. Налаштувати її за необхідності. Зазор між датчиком і магнітом повинен бути менше 2мм. Якщо необхідно, відрегулювати зазор рухаючи датчик в напрямку до/від ротора. 
· Перевірити стан натягу самого ременя двигуна і відрегулювати його, якщо потрібно. 
· Налаштування положення шприца/каретки відносно ротора, промивочної станції та відносно домашньої позиції. Вирівняти шприцеву групу (каретку) з моторною групою. 
· Перевірити коректність роботи і стан датчиків передньої панелі і завантажувального люку. Якщо відкриття/закриття двері коректно не визначається датчиком, перевірити зазор між основою двері і механічним важелем датчика. 
· Перевірити налаштування по контролях і за необхідності виконати калібровку 
латексними калібраторами. 
· Налаштування можна здійснити використовуючи набір, що складається з трьох рівнів контролів і калібраторів. 
· Обнулення показів лічильників.
5. Послуги з технічного обслуговування   аналізатора ШОЕ Alifax TEST 1
· Очищення направляючих від можливих жирових залишків і змащення  з PTFE мастилом або силіконовою змазкою. 
· Перевірка стану і натягу ременя, каретки шприца, очищення і змащення, направляючих каретки (ось X). 
· Перевірка стану кабелю датчика поршня, перевірка на пошкодження голки і заміна за 
· необхідністю 
· Зняття поршня шприца пробовідбірника видалити залишки старої змазки внутрішньої 
частини поршня утримувача голк змащення утримувача голки. Очищення датчика положення поршня шприца. Заміна трубки шлангового насосу. 
· Необхідно замінити стан тефлонових трубок гідравлічної системи, перевірка стану труб PTFE від шприца до блоку зчитування та  від насоса до ємкості для відходів.
·  Заміна, якщо деформація або пошкодження. Перевірка ламінарності току крові 
· Заключна перевірка. Перевірка стану головки насоса та її обертання (люфт). Перевірка стану валків прокатки 
· Перевірка стану пружин тиску валків. Змащення валків силіконовим мастилом 
· Перевірка наявності та фіксації магнітів на головці насоса, перевірка Датчика обертання на панелі команд. Перевірка зазорів у магнітних датчиках. Регулювання відстані переміщення датчика у напрямку до ротору. Перевірка стану і натягу ременя двигуна, його налаштування або заміна у випадку пошкодження. Центрування шприц групи (каретки) з моторною групою. Калібрування з використанням калібрувального комплекту SI 305.400 .Після проведення перевірок рівень 30,000 тестів, провести скидання лічильників




Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

	Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі
	Відповідність / так

	
Проведення планового технічного обслуговування обладнання
Загальні вимоги до учасника:

1. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника;
2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування;
3. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки;
4. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист на обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі;
5. Гарантія на якість виконаних робіт та послуг складає 6 місяців. На підтвердження Учасник надає гарантійний лист;
	



Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

	






[bookmark: _GoBack]
