# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування обладнання Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі в.о. завідувачки Українського Референс – центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології Барашивець Н.В. №2115 від 20.08.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначена на підставі однієї комерційної пропозиції з наданням авторизаційного листа. Очікувана вартість закупівлі складає: 121 364,17 грн., без ПДВ, ПДВ 20%: 24 272,83 грн., всього з ПДВ - 145 637,00 грн. |

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з технічного обслуговування обладнання Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Термін надання послуг: з моменту підписання договору та скріплення печатками (за наявності) по 31.12.2026.

Табл. 1

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер обладнання | Інвентарний номер | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гематологічний аналізатора Sysmex XN-350 | 14918 | 1014001140 | 1 шт |
| 2 | Гематологічний аналізатора Sysmex XN-1500, | 14785 | 1014001138 | 1 шт |
| 3 | Автоматизована гематологічна станції підготовки мазків SP-50 | 12847 | 1014001138, | 1 шт |
| 4 | Аналізатор ШОЕ Roller 20 Plus Needle | R201645PN2 | 1014001185 | 1 шт |
| 5 | Аналізатора ШОЕ Alifax TEST1 | 12976 | 10147140768 | 1 шт |

Табл.2

| № з/п | Регламентні роботи |
| --- | --- |
| 1 | - Перелік робіт по технічному обслуговуванню Гематологічного аналізатора Sysmex XN-350 - Очищення апертури трансдюсера та очистка дренажної ізольованої камери - Очищення основного блоку від бруду (всередині та зовні) - Очищення камери (через меню «Maintenance > Drain Waste Fluid Chamber») - Очищення фільтра №13 та очищення камери відходів - Очищення камери пастки - Заміна трубки «TUBE PHARMED 5X3 (10mm)» з лінії пінч-клапану - Очищення проточної комірки, перевірка поточних параметрів лазера - Вакуумна лінія, очищення вакуумної лінії, промивка камери пастки - Очищення та змащення проколювача, очищення промивальної чаші - Очищення протектора перевірка на протікання шприця, змащення приводного блоку - Очищення всередині блоку, перевірка/регулювання тиску (0.06 MPa), - Перевірка/регулювання вакууму (-0.03 MPa), перевірка повітряної помпи - Перевірка/регулювання позиції проколювача, перевірка/регулювання позиції пробозабірника - Регулювання сенсору аспірації крові, регулювання RBC Clog Level - Регулювання HGB background count level, регулювання чутливості/даних - Перевірка даних про калібровку, очищення кришки основного блоку - Очищення внутрішньої частини основного блоку,очищення IPU Touch Panel, - Очищення периферійних пристроїв, перевірка версії програми - Перевірка працездатності (Operation Check), перевірка після обслуговування - Скидання показів лічильника циклів,фінальна розширена перевірка - Подвійна перевірка з`єднання трубки відходів - Перелік робіт по технічному обслуговуванню Гематологічного аналізатора Sysmex XN-1500 - Визначення всіх технічних питань, що виникають в процесі роботи на аналізаторі, - Візуальна перевірка аналізатора, його гідравлічної системи та модулей в середині та з зовні щодо пошкоджень та бруду - Очищення в середині та з зовні головного блоку аналізатора, системного блоку IPU, монітора, принтера та блоку пробоподатчика Sampler Unit - Очищення камери відходів (WC 1) - Очищення камери пастки Trap Chamber та перевірка на наявність тріщин, - Перевірка та очищення ніпелів тиску та вакууму - Перевірка всієї системи трубок та ніпелів щодо бруду та пошкоджень, очищення трубок при необхідності - Заміна TUBE PHARMED BPT 1/8IN X 1/4IN - Очищення проколювача Pierser - Перевірка позиціонування промивальної чашки Rinse Cup №132 та її очищення, механічна настройка при потребі - Очищення трансдьюсерів та камер RBC/HGB камери та WBC камери - Перевірка фільтру № 13 (2 шт) камери RBC/HGB та WBC - Перевірка функціонування клапанів MV та SV - Перевірка ін’єкційного насоса Sheath Syringe щодо течії, усунення течії, - Очистка Вузла клапана, перевірка набору пробійника ASP ASSY No.8 - Очищення шприця цільної крові №31 (WB pump), скидання циклічного лічильника, - Перевірка та очищення Volume Measure Assy №29 (RBC) - Очищення вузла шприця Syringe Assy №30 (RBC), cкидання циклічного лічильника, - Перевірка та очищення Volume Measure Assy №30 (FSM) - Перевірка Syringe Assy №67 (FCM), перевірка та очищення пневматичного компрессора Pneumatic Unit (PU-17), перевірка повітряного фільтру AF-20-01B-A X2109/AIR FILTER - Перевірка регулятору тиску 0,25 MPa (+/0,04), регулювання за необхідністю - Перевірка регулятору тиску 0,16 MPa (+/0,010), регулювання за необхідністю - Перевірка регулятору тиску 0,07 MPa (+/0,01), регулювання за необхідністю - Перевірка регулятору вакуума Relief Valve - Перевірка рівнів тиску та вакуума (-0,04 MPa) - Перевірка з’єднань шлейфів з платами аналізатора - Перевірка струму лазера, перевірка працездатності комп’ютерного модуля аналізатора - Проведення процедури збереження файлів конфігурації та налаштувань приладу - Перевірка налаштування чутливості - Перевірка та регулювання датчика крові Blood Aspiration Sensor, за необхідністю - Перевірка та регулювання Blood Sensor, регулювання рівнів RBC Clog - Перевірка та регулювання фонового значення HGB (blank), - Перевірка позиціонування проколювача Pierser, налаштування за необхідністю, - Перевірка позиціонування руки захвата пробірок, налаштування за необхідністю - Перевірка позиціонування тримача пробірок Tube Holder, налаштування за необхідністю - Перевірка позиціонування сканера штрих кодів, налаштування за необхідністю - Архівація налаштувань основного блоку аналізатора, архівація результатів контролю якості та проб пацієнтів - Виконання операційних тестів всіх складових компонентів (перевірка фонових значень) - Виконання контролю якості (QC) з контрольною кров’ю та перевірка по специфікації - Перевірка та правка калібрувальних значень вимірювальних параметрів, при необхідності - Перевірка роботи аналізатора вимірюванням проб крові пацієнтів - Перевірка версії ПЗ та її обновлення за необхідністю. - Автоматизована гематологічна станції підготовки мазків SP-50 - Очищення чаші-пастки лінії вакууму, очищення PU-17 ззовні та всередині - Перевірка циліндрів та поршнів компресора PU-17 - Перевірка/регулювання тиску ( 0.25 МРа, 0.07МРа) та вакууму (0.04МРа) - Перевірка голки нанесення зразка, перевірка шприца дозування цільної крові - Очищення трубки Pharmed перетискного клапана голки нанесення зразка - Очищення лінії забору та нанесення зразка, очищення лінії транспортування скла - Очищення принтера друку штрихкоду, очищення барабана термострічки - Заміна термострічки , перевірка тиску та електричного опору принтера - Заміна скла приготування мазка, регулювання позиції та довжини мазка - Очищення резервуарів з фарбами, перевірка/регулювання системи перенесення скла між резервуарами - Очищення камер предрозведення фарб, перевірка трубок подачі фарби до резервуарів - Очищення камер відходів (1, 2, 3), очищення трубки Pharmed перетискного клапана камери зливу відходів - Очищення вентиляторів охолодження, очищення конвеєра подачі штативів - Перевірка/оновлення програми системи, збереження файла NVRamFile1 образу - системи - Перевірка стабільної роботи системи та якості зразка - Аналізатор ШОЕ Roller 20 Plus Needle - Почистити вузол переміщення каретки (салазки) від можливих залишків мастила і знову змастити мастилом PTFE або спреєм з силіконовою змазкою. - Перевірити вузол переміщення шприца, стан і натяг ременя , зокрема в точці замикання каретки шприца. - Очистити і змастити каретку шприца (по осі «Х») - Перевірити стан кабелю датчика вертикального положення шприца. - Замінити голку, видалити залишки мастила в інших частинах поршня на опорі голки. - Змастити основу голки, очистити металевий прапорець на передній частині датчику. - Перевірити трубку насосу заміна трубок від шприца до блоку зчитування і від помпи до ємності відходів - Перевірити, чи потік крові стабільний і безперервний. - Перевірити обертання помпи. Перевірити плавність обертання роликів. - Перевірити стабільність тиску роликів, що здійснюється за рахунок пружин. Якщо чутно сторонній звук (скрипіння) в момент обертання роликів, змастіть ролики спреєм - силіконового мастила. - Якщо магніти на голівці помпи присутні, перевірити чи підсвічується датчик на командній панелі в момент, коли магніти стикаються з датчиком під час обертання. - Перевірити стан та працездатність датчика домашньої позиції. Налаштувати її за необхідності. Зазор між датчиком і магнітом повинен бути менше 2мм. Якщо необхідно, відрегулювати зазор рухаючи датчик в напрямку до/від ротора. - Перевірити стан натягу самого ременя двигуна і відрегулювати його, якщо потрібно. - Налаштування положення шприца/каретки відносно ротора, промивочної станції та відносно домашньої позиції. Вирівняти шприцеву групу (каретку) з моторною групою. - Перевірити коректність роботи і стан датчиків передньої панелі і завантажувального люку. Якщо відкриття/закриття двері коректно не визначається датчиком, перевірити зазор між основою двері і механічним важелем датчика. - Перевірити налаштування по контролях і за необхідності виконати калібровку латексними калібраторами. - Налаштування можна здійснити використовуючи набір, що складається з трьох рівнів контролів і калібраторів. - Обнулення показів лічильників. - Послуги з технічного обслуговування аналізатора ШОЕ Alifax TEST 1 - Очищення направляючих від можливих жирових залишків і змащення з PTFE мастилом або силіконовою змазкою. - Перевірка стану і натягу ременя, каретки шприца, очищення і змащення, направляючих каретки (ось X). - Перевірка стану кабелю датчика поршня, перевірка на пошкодження голки і заміна за - необхідністю - Зняття поршня шприца пробовідбірника видалити залишки старої змазки внутрішньої частини поршня утримувача голк змащення утримувача голки. Очищення датчика положення поршня шприца. Заміна трубки шлангового насосу. - Необхідно замінити стан тефлонових трубок гідравлічної системи, перевірка стану труб PTFE від шприца до блоку зчитування та від насоса до ємкості для відходів. - Заміна, якщо деформація або пошкодження. Перевірка ламінарності току крові - Заключна перевірка. Перевірка стану головки насоса та її обертання (люфт). Перевірка стану валків прокатки - Перевірка стану пружин тиску валків. Змащення валків силіконовим мастилом - Перевірка наявності та фіксації магнітів на головці насоса, перевірка Датчика обертання на панелі команд. Перевірка зазорів у магнітних датчиках. Регулювання відстані переміщення датчика у напрямку до ротору. Перевірка стану і натягу ременя двигуна, його налаштування або заміна у випадку пошкодження. Центрування шприц групи (каретки) з моторною групою. Калібрування з використанням калібрувального комплекту SI 305.400 .Після проведення перевірок рівень 30,000 тестів, провести скидання лічильників |

Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

| Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі | Відповідність / так |
| --- | --- |
| Проведення планового технічного обслуговування обладнання Загальні вимоги до учасника: 1. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника; 2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування; 3. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки; 4. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист на обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі; 5. Гарантія на якість виконаних робіт та послуг складає 6 місяців. На підтвердження Учасник надає гарантійний лист; |  |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).