ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	[bookmark: _GoBack]Прилад для діагностики сну та комплекти датчиків для педіатричних і неонатальних досліджень згідно коду ДК 021:2015: 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора Зав. відділення інтенсивного та постінтенсивного лікування та виходжуванн передчасно народжених дітей  Орлової Т.О. №2279 від 01.09.2026р.

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувана вартість предмета закупівлі визначена шляхом розрахунку середнього арифметичного значення цін, зазначених у двох отриманих комерційних пропозиціях.
Очікувана вартість закупівлі складає: 2 671 742,92 UAH без ПДВ, ПДВ (7%) –187 022,00 UAH, вартість з ПДВ – 2 858  764,92 UAH.



ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
до предмету закупівлі
Прилад для діагностики сну та комплекти датчиків для педіатричних і неонатальних досліджень згідно коду ДК 021:2015: 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

Таблиця 1
	№ з/п
	Найменування товару
	НК 024:2023/ НК 031:2024
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	Полісомнограф SOMNO HD PSG з камерою COMPACT wS, виробництва компанії SOMNOmedics (Німеччина) або еквівалент
	33843 Полісомнограф/ Z12100501 Полісомнографи
	набір
	1

	2
	Педіатричний комплект сенсорів для SOMNO HD PSG  або еквівалент
	37808 Датчик пульсоксиметра багаторазового використання / Z12100580 Інструменти для полісомнографії – апаратні аксесуари
	набір
	1

	3
	Неонатальний комплект сенсорів для SOMNO HD PSG або еквівалент
	37808 Датчик пульсоксиметра багаторазового використання / Z12100580 Інструменти для полісомнографії – апаратні аксесуари
	набір
	1



Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі:

1. Полісомнограф SOMNO HD PSG з камерою COMPACT wS, виробництва компанії SOMNOmedics (Німеччина) або еквівалент
Таблиця 2
	№
	Найменування параметру
	Вимога
	Відповідність, так/ні з посиланням на сторінку інструкції

	1.
	Призначення: 
	для проведення діагностики сну
	

	2.
	Рекордер повинен фіксуватись на тілі пацієнта
	відповідність
	

	3.
	Габаритні розміри рекордера
	не більше 120х80х30 мм
	

	4.
	Вага рекордера, який одягається на пацієнта
	не більше 200 грам
	

	5.
	Межі робочої температури
	не гірше від 5 до 40 oC
	

	6.
	Рівень пило/волого захисту
	не гірше ІР 22
	

	7.
	Кольоровий сенсорний дисплей 
	наявність
	

	9.
	Кнопка подій пацієнта
	наявність
	

	10.
	Можливість старту та завершення запису за допомогою екрану рекордера, без ПК
	наявність
	

	11.
	Відображення параметрів та сигналів, що реєструються на екрані рекордера
	наявність
	

	12.
	Можливість перевірки якості сигналів та імпедансу електродів на екрані рекордера
	наявність
	

	13.
	Живлення від змінного акумулятора
	наявність
	

	14.
	Кількість циклів зарядки акумулятора
	не менше 500
	

	15.
	Візуалізація всіх параметрів та кривих на екрані ПК в режимі реального часу
	наявність
	

	16.
	Бездротова передача даних на ПК в режимі реального часу
	наявність
	

	17.
	Інфрачервона цифрова відеокамера, що синхронізує відео зображення з даними, що реєструються рекордером
	наявність
	

	18.
	Діапазон частоти дискретизації по каналам, що реєструються
	не гірше від 4 до 1024 Гц 
	

	19.
	Автоматичне визначення типу підключеного датчика до рекордеру
	наявність
	

	20.
	Канали та параметри, які повинен реєструвати рекордер

	20.1
	Потік дихання
	наявність
	

	20.2
	Храп
	наявність
	

	20.3
	Положення тіла пацієнта
	наявність
	

	20.4
	Зусилля грудної клітки
	наявність
	

	20.5
	Зусилля живота (черевні)
	наявність
	

	20.6
	Електроенцефалограма
	не менше 8 каналів
	

	20.7
	Електроокулограма (рух очей)
	наявність
	

	20.8
	Електроміограма
	не менше 2 каналів
	

	20.9
	Електрокардіограма
	наявність
	

	20.10
	Датчик світла
	наявність
	

	20.11
	Частота дихання
	наявність
	

	20.12
	Рівень кисню крові
	не гірше від 70 до 100 %
	

	20.13
	Частота пульсу
	не гірше від 20 до 300 уд/хв 
	

	20.14
	Тиск СРАР
	наявність
	

	20.15
	Потік СРАР
	наявність
	

	20.16
	Неінвазивний артеріальний тиск
	наявність
	

	20.17
	Вимірювання імпедансу електродів
	не гірше ніж від 0 до 100 кОм
	

	21.
	Вимоги до програмного забезпечення

	21.1
	Програмне забезпечення повинно мати українську мову
	наявність
	

	21.2
	Можливість перевірки якості сигналу (імпедансометрія) на екрані ПК
	наявність
	

	21.3
	Можливість створення та збереження  бази даних пацієнтів та їх записів
	наявність
	

	21.4
	Автоматичний аналіз отриманих даних з можливістю ручного аналізу
	наявність
	

	21.5
	Архівування, імпорт, експорт записів
	наявність
	

	21.6
	Підтримка міжнародних стандартів передачі медичної інформації
	HL7, GDT
	

	21.7
	Можливість передачі даних і звітів в форматі Exel
	наявність
	

	21.8
	Підтримка стандартного монтажу сенсорів відповідно рекомендаціям AASM
	наявність
	

	21.9
	Можливість створення лікарем власного монтажу сенсорів
	наявність
	

	21.10
	Автоматичне створення графіка Пуанкаре
	наявність
	

	21.11
	Створення таблиці подій
	наявність
	

	21.12
	Функція картування головного мозку
	наявність
	

	21.13
	Можливість налаштування фільтрів по кожному каналу окремо
	наявність
	

	21.14
	Синхронізація відео запису з даними, що зареєстровані рекордером
	наявність
	

	21.15
	Можливість налаштування власних варіантів заключень
	наявність
	

	21.16
	Автоматичне створення звіту по респіраторним подіям
	наявність
	

	21.17
	Автоматичне створення звіту по SpO2
	наявність
	

	21.18
	Автоматичне створення звіту по ЧСС
	наявність
	

	21.19
	Автоматичне створення звіту по PLM (Періодичний рух ніг пацієнта)
	наявність
	

	21.20
	Автоматичне створення звіту по Прокиданням (Arousal)
	наявність
	

	21.21
	Автоматичне створення звіту по Положенню тіла пацієнта
	наявність
	

	21.22
	Автоматичне створення звіту по Хропінню
	Наявність
	

	21.23
	Автоматичний аналіз стадій сну
	Наявність
	

	21.24
	Автоматичний аналіз артеріального тиску
	
	

	21.25
	Можливість експорту обробленого запису для перегляду на будь-якому ПК без необхідності встановлення спеціального програмного забезпечення
	наявність
	

	22.
	Комплектація системи
	
	

	22.1
	Рекордер
	наявність
	

	22.2
	Сумка для зберігання
	наявність
	

	22.3
	Акумулятор
	наявність
	

	22.4
	Зарядний пристрій
	наявність
	

	22.5
	Інструкція з експлуатації українською мовою
	наявність
	

	22.6
	Програмним забезпеченням для аналізу
	наявність
	

	22.7
	Інфрачервона цифрова відеокамера
	наявність
	

	22.8
	М'який силіконовий пальцевий датчик SpO2, розмір L
	наявність
	

	22.9
	Датчик активності PLM (ЕМГ) для лівої ноги
	наявність
	

	22.10
	Датчик активності PLM (ЕМГ) для правої ноги
	наявність
	

	22.11
	Датчик дихальних зусиль
	наявність
	

	22.12
	Індуктивні ремені для реєстрації дихальних зусиль, розмір L
	не менше 2шт.
	

	22.13
	Мікрофон для виявлення хропіння
	наявність
	

	22.14
	Термістор для реєстрації потоку дихання
	наявність
	

	22.15
	Одноразові електроди, самоклеючі
	наявність
	

	22.16
	CPAP-адаптер
	наявність
	

	22.17
	Фіксаційна паста LIC2 та крем Nuprep (або аналоги)
	наявність
	

	22.18
	Комплект із 15шт. електродів для ЕЕГ, ЕМГ, ЕОГ
	наявність
	

	22.19
	Назальна канюля
	не менше 10 шт.
	

	22.20
	Функція аналізу артеріального тиску
	наявність
	

	22.21
	Адаптер для підключення капнометру
	наявність
	

	23.
	Гарантійний термін
	не менше 12 місяців
	


 
2. Педіатричний комплект сенсорів для SOMNO HD PSG  або еквівалент – 1 набір
Таблиця 3
	1.
	Педіатричний набір до приладу для діагностики сну повинен включати:

	1.1
	М'який силіконовий пальцевий датчик SpO2, розмір S
	наявність
	

	1.2
	Датчик активності PLM (ЕМГ) для лівої ноги, педіатричний
	наявність
	

	1.3
	Датчик активності PLM (ЕМГ) для правої ноги, педіатричний
	наявність
	

	1.4
	Датчик активності пацієнта
	наявність
	

	1.5
	Датчик дихальних зусиль, педіатричний
	наявність
	

	1.6
	Індуктивні ремені для реєстрації дихальних зусиль, розмір S
	не менше 2шт.
	

	1.7
	Термістор для реєстрації потоку дихання, розмір S
	наявність
	

	1.8
	Назальна канюля, педіатрична
	не менше 25 шт.
	



3. Комплект датчиків для новонароджених для SOMNO HD/ECO - 1 набір
Таблиця 4
	1.
	Неонатальний набір до приладу для діагностики сну повинен включати:

	1.1
	М'який силіконовий датчик SpO2, неонатальний
	наявність
	

	1.2
	Датчик активності PLM (ЕМГ) для лівої ноги
	наявність
	

	1.3
	Датчик активності PLM (ЕМГ) для правої ноги
	наявність
	

	1.4
	Датчик активності пацієнта
	наявність
	

	1.5
	Датчик дихальних зусиль
	наявність
	

	1.6
	Індуктивні ремені для реєстрації дихальних зусиль, розмір ХS
	не менше 2шт.
	

	1.7
	Назальна канюля, неонатальна
	не менше 25 шт.
	



	Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретну назву тільки для орієнтиру, так як він мають гарну якість та ефективність у використанні.
	Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну назву, торгівельну марку чи фірму, патент, тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

