ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
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	Обладнання та медичні вироби для терапії розладів дихання уві сні згідно коду ДК 021:2015: 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора Зав. відділення інтенсивного та постінтенсивного лікування та виходжуванн передчасно народжених дітей  Орлової Т.О. №2279 від 01.09.2026р.

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувана вартість предмета закупівлі визначена шляхом розрахунку середнього арифметичного значення цін, зазначених у двох отриманих комерційних пропозиціях.
Очікувана вартість закупівлі складає: 339 128,81 UAH без ПДВ, ПДВ (7%) – 23 739,02 UAH, вартість з ПДВ – 362 867,83 UAH.



ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
до предмету закупівлі
Обладнання та медичні вироби для терапії розладів дихання уві сні згідно коду ДК 021:2015: 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

1. Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі:
Таблиця 1
	№ з/п
	Найменування товару
	НК 024:2023/ НК 031:2024
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	PrismaLAB Титраційний комплект, тип WM 100 TD, зі зволожувачем prismaAQUA, тип WM 100 TH в комплекті з сумкою та аксесуарами, або еквівалент 

	42411 Апарат штучної вентиляції легенів для інтенсивної тер
апії неонатальний/для дорослих / Z12030102 - Обладнання для постійного позитивного тиску
	шт.
	1

	2
	Рото-носова маска CARA Full face, розмір S або еквівалент
	57814 Маска для обличчя до апарата постійного/ двофазного позитивного тиску в дихальних шляхах багаторазового використання / R0301010201 Маски для сіпап-терапії
	шт.
	2

	3
	Рото-носова маска CARA Full face, розмір M або еквівалент
	57814 Маска для обличчя до апарата постійного/ двофазного позитивного тиску в дихальних шляхах багаторазового використання / R0301010201 Маски для сіпап-терапії
	шт.
	1

	4
	Рото-носова маска CARA Full face, розмір L або еквівалент
	57814 Маска для обличчя до апарата постійного/ двофазного позитивного тиску в дихальних шляхах багаторазового використання / R0301010201 Маски для сіпап-терапії
	шт.
	1

	5
	Рото-носова маска JOYCEeasy Full face, розмір M або еквівалент
	57814 Маска для обличчя до апарата постійного/ двофазного позитивного тиску в дихальних шляхах багаторазового використання / R0301010201 Маски для сіпап-терапії
	шт.
	1

	6
	Рото-носова маска JOYCEeasy Full face, розмір L або еквівалент
	57814 Маска для обличчя до апарата постійного/ двофазного позитивного тиску в дихальних шляхах багаторазового використання / R0301010201 Маски для сіпап-терапії
	шт.
	1

	7
	Рото-носова маска JOYCEone Full face або еквівалент
	57814 Маска для обличчя до апарата постійного/ двофазного позитивного тиску в дихальних шляхах багаторазового використання / R0301010201 Маски для сіпап-терапії
	шт.
	4



Таблиця 2
	1. PrismaLAB Титраційний комплект, тип WM 100 TD, зі зволожувачем prismaAQUA, тип WM 100 TH в комплекті з сумкою та аксесуарами, або еквівалент

	№
	Найменування параметру
	Вимога
	Відповідність, так/ні з посиланням на сторінку інструкції

	1.
	Призначення приладу 
	для підбору параметрів СРАР-терапії 
	

	2.
	Класифікація згідно EN 60601 – 1
	клас захисту не нижче ІІ, тип BF
	

	3.
	Вага
	не більше 1,5 кг
	

	4.
	Діапазон робочих температур
	не гірше від + 5 °С до + 40 °С
	

	5.
	Допустима вологість при роботі
	не менше 90%
	

	6.
	Електричне живлення
	100-240 В, 50/60 Гц
	

	7.
	Максимальна споживча потужність
	не більше 100 Вт
	

	8.
	Зволожувач повітря
	наявність
	

	9.
	Рівень звукового тиску при роботі апарату
	не вище 30 дБ
	

	10.
	Режими неінвазивної вентиляції
	CPAP, APAP, autoS/T, Bilevel S, S/T, T, aPCV, acSV
	

	11.
	Можливість встановлення цільового об’єму
	наявність
	

	12.
	Частота дихання
	не гірше ніж авто або від 0 до 35 1/хв;
	

	13.
	Строк роботи фільтра тонкої очистки
	не менше 250 годин
	

	14.
	Рівень звукового тиску сигналізації
	не менше 55 дБ
	

	15.
	Діапазон тиску ІРАР
	не гірше від 4 до 30 гПа
	

	16.
	Діапазон тиску ЕРАР
	не гірше від 4 до 25 гПа
	

	17.
	Діапазон тиску СРАР
	не гірше від 4 до 20 гПа
	

	18.
	Ширина кроку встановлення тиску
	не більше 0,2 гПа
	

	19.
	Система фізіологічних і технічних тривог
	наявність
	

	20.
	Функція збереження терапевтичних даних
	наявність
	

	21.
	Можливість автоматичного ввімкнення апарату при видиху в маску
	наявність
	

	22.
	Вимоги до комплектації:
	
	

	22.1
	прилад
	наявність
	

	22.2
	багаторазовий контур пацієнта
	не менше 1 шт.
	

	22.3
	зволожувач
	наявність
	

	22.4
	маска для вентиляції
	не менше 1 шт.
	

	22.5
	фільтр тонкої очистки
	не менше 12 шт.
	

	22.6
	фільтр грубої очистки
	не менше 2 шт.
	

	22.7
	програмне забезпечення для керування параметрами вентиляції через ПК
	наявність
	

	22.8
	сумка для зберігання
	наявність
	

	2 Рото-носова маска CARA Full face, розмір S або еквівалент

	№
	Найменування параметру
	Вимога
	Відповідність, так/ні з посиланням на сторінку інструкції

	1.
	Призначення:
	для передачі терапевтичного тиску від СРАР-апарату до пацієнта 
	

	2.
	Тип
	ротоносова
	

	3.
	Вага
	не більше 110 г
	

	4.
	Діапазон робочих температур
	не гірше від + 5 °С до + 40 °С
	

	5.
	Діапазон терапевтичного тиску, який витримує маска
	не гірше ніж від 4 до 25 гПа
	

	6.
	Відсутній лобовий виступ
	відповідність
	

	7.
	Розміри масок
	Розмір S – 2 шт.
	

	3. Рото-носова маска CARA Full face, розмір M або еквівалент

	№
	Найменування параметру
	Вимога
	Відповідність, так/ні з посиланням на сторінку інструкції

	1.
	Призначення:
	для передачі терапевтичного тиску від СРАР-апарату до пацієнта 
	

	2.
	Тип
	ротоносова
	

	3.
	Вага
	не більше 110 г
	

	4.
	Діапазон робочих температур
	не гірше від + 5 °С до + 40 °С
	

	5.
	Діапазон терапевтичного тиску, який витримує маска
	не гірше ніж від 4 до 25 гПа
	

	6.
	Відсутній лобовий виступ
	відповідність
	

	7.
	Розміри масок
	Розмір М – 1 шт.
	

	4. Рото-носова маска CARA Full face, розмір L або еквівалент

	№
	Найменування параметру
	Вимога
	Відповідність, так/ні з посиланням на сторінку інструкції

	1.
	Призначення:
	для передачі терапевтичного тиску від СРАР-апарату до пацієнта 
	

	2.
	Тип
	ротоносова
	

	3.
	Вага
	не більше 110 г
	

	4.
	Діапазон робочих температур
	не гірше від + 5 °С до + 40 °С
	

	5.
	Діапазон терапевтичного тиску, який витримує маска
	не гірше ніж від 4 до 25 гПа
	

	6.
	Відсутній лобовий виступ
	відповідність
	

	7.
	Розміри масок
	Розмір L – 1 шт.
	

	5. Рото-носова маска JOYCEeasy Full face, розмір M або еквівалент

	№
	Найменування параметру
	Вимога
	Відповідність, так/ні з посиланням на сторінку інструкції

	1.
	Призначення:
	для передачі терапевтичного тиску від СРАР-апарату до пацієнта 
	

	2.
	Тип
	ротоносова
	

	3.
	Вага
	не більше 140 г
	

	4.
	Діапазон робочих температур
	не гірше від + 5 °С до + 40 °С
	

	5.
	Діапазон терапевтичного тиску, який витримує маска
	не гірше ніж від 4 до 30 гПа
	

	6.
	Лобовий виступ, з декількома фіксованими позиціями
	наявність
	

	7.
	Розміри масок
	Розмір М – 1шт.
	

	6. Рото-носова маска JOYCEeasy Full face, розмір L або еквівалент

	№
	Найменування параметру
	Вимога
	Відповідність, так/ні з посиланням на сторінку інструкції

	1.
	Призначення:
	для передачі терапевтичного тиску від СРАР-апарату до пацієнта 
	

	2.
	Тип
	ротоносова
	

	3.
	Вага
	не більше 140 г
	

	4.
	Діапазон робочих температур
	не гірше від + 5 °С до + 40 °С
	

	5.
	Діапазон терапевтичного тиску, який витримує маска
	не гірше ніж від 4 до 30 гПа
	

	6.
	Лобовий виступ, з декількома фіксованими позиціями
	наявність
	

	7.
	Розміри масок
	Розмір L – 1шт.
	

	7. Рото-носова маска JOYCEone Full face або еквівалент

	№
	Найменування параметру
	Вимога
	Відповідність, так/ні з посиланням на сторінку інструкції

	1.
	Призначення:
	для передачі терапевтичного тиску від СРАР-апарату до пацієнта 
	

	2.
	Тип
	ротоносова
	

	3.
	Вага
	не більше 130 г
	

	4.
	Діапазон робочих температур
	не гірше від + 5 °С до + 40 °С
	

	5.
	Діапазон терапевтичного тиску, який витримує маска
	не гірше ніж від 4 до 30 гПа
	

	6.
	Лобовий виступ, з автоматичним регулюванням позиції
	наявність
	

	7.
	Розмір
	універсальний
	



	Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретну назву тільки для орієнтиру, так як він мають гарну якість та ефективність у використанні.
	Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну назву, торгівельну марку чи фірму, патент, тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».



