ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Морозильна камера ДК 021:2015: 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Ультра низькотемпературний морозильник , 600 л. (± 10 л.), НК 024:2023: Камера морозильна для плазми крові, НК 031:2024 Z121702 Морозильні камери для плазми, ДК 021:2015: 42513100-6 — Морозильне обладнання)   


	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	[bookmark: _GoBack]Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувача Центру служби крові Перетятка Д.В. №1956 від 06.08.2026р.

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Для визначення очікуваної вартості Замовником було отримано три комерційні пропозиції від потенційних постачальників, які надійшли на офіційну електронну адресу КНП «ДНСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ УКРАЇНИ». На підставі отриманих цінових пропозицій здійснено розрахунок середнього арифметичного значення цінових показників за відповідним предметом закупівлі.
Вартість закупівлі: 862 036,11UAH без ПДВ, ПДВ (20%) – 172 407,22 UAH, Вартість з ПДВ – 1 034 443,UAH.





ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
до предмету закупівлі
Морозильна камера ДК 021:2015: 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Ультра низькотемпературний морозильник , 600 л. (± 10 л.), НК 024:2023: Камера морозильна для плазми крові, НК 031:2024 Z121702 Морозильні камери для плазми, ДК 021:2015: 42513100-6 — Морозильне обладнання)

	Значення параметру та/або наявність функції 
	Обов`язкове зазначення відповідності по кожному пункту з зазначенням сторінки та назви відповідного документу (ТАК/НІ) 

	Призначення 
	Збереження біологічних матеріалів при низьких температурах 
	 

	Тип обладнання 
	вертикальний 
	 

	Об'єм камери 
	600 л. (+/- 10 л.) 
	 

	Діапазон робочої температури в камері морозильника: 
	від -50 °C до -85 °C 
	 

	Однорідність температури в камері 
	± 4 ° C 
	 

	Плиткова система випаровування, вироблена з нержавіючої сталі безпосереднього охолодження, з перевагами випарника безпосереднього контакту (низькотемпературного джерела) та матеріалу, який зберігається, з високими температурними градієнтами часу 
	Наявність 
	 

	Внутрішня камера із непокритої неіржавіючої сталі AISI 304 з полірованим зовнішнім покриттям BA 
	Відповідність 
	 

	Зовнішній корпус 
	Оцинкована електроізоляційна сталь та пластифікована сталь 
	 

	Кількість полиць в камері, що розділяють внутрішній простір на окремі зони 
	4 
	 

	Кількість внутрішніх дверцят, що герметично закривають кожну окрему зону 
	4 
	 

	Розміри кожної окремої внутрішньої зони, що 
розділена полицями морозильника, не менше (Д×Ш×В) 
	80×59×30 см 
	 

	Тип ущільнюючою прокладки на внутрішніх дверцятах  
	Потрійна силіконова гума з запаяними стиками 
	 

	Зовнішні дверцята оснащені системою закривання з замком і ключем та  з ручкою ергономічної конструкції та 
	Наявність 
	 

	Матеріал ущільнення корпусу 
	спінена поліуретанова смола 
	 

	Термоізоляція обладнання 
	без CFC, без HCFC поліуретанова піна 
	 

	Товщина термоізоляції 
	Не менше 140 мм. 
	 

	Компенсаційний клапан тиску, що підігрівається для полегшення постійного відкривання та закривання дверей 
	Наявність 
	 

	Охолодження здійснюється двоступеневим обладнанням (двома компресорами) з використанням газу, який не містить ГФВ, ХФВ, ГХФВ, є нетоксичним, невибуховим і негорючим 
	Відповідність 
	 

	Стабілізатор напруги для компенсації різниці вхідних даних та приведення напруги на виході до оптимального значення 
	Наявність 
	 

	Датчики температури 
	Два терморезистори  Pt 100 Ом, розташовані майже у повітрі, з функцією терморегуляції та сигналізації 
	 

	Панель управління обладнанням 
	7-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей з USB портом з мікропроцесором ARM9, що дає можливість контролю, запису, нагляду, повного відстеження всіх параметрів і подій, повним зв'язком з навколишнім середовищем, дуже високою безпекою операцій та доступів. Автоматичний запис температури і сигналів тривоги; запис в режимі реального часу всіх функціональних змін на SD-карту; USB порт на передній панелі для завантаження даних теплового запису та для оновлення; реєстрація у форматі CSV (значення, розділене комами) для простого експорту даних в Excel. Наявність Pb або Ni-MH резервного акумулятора. 
	 

	Можливість зв’язку обладнання з локальною мережею лабораторії або медичного закладу за допомогою: 
	слоту USB, слоту для SIM-карти, Wi-Fi, Ethernet та порту RS485 с ModBus протокол. 
	 

	Система дистанційної сигналізації 
	Наявність 
	 

	Сигналізація про відкриті дверцята, яку не можливо заглушити, не закривши двері 
	Наявність 
	 

	Аксесуари, що підтримуються (додаткові опції, якими можна устаткувати обладнання): 
	· Дисковий рекордер з тижневим циклом з батареєю 
· Смужчатий електронний рекордер з однією, або більше доріжками 
· Резервна установка з CO2 або LN2, з джерелом живлення 24 В змінного струму/ 50 Гц, з кріпленнями та гнучкими ручками - Резервна установка з CO2 або LN2, з джерелом живлення 12 В постійного струму з перемикачем подачі електрики, незалежним температурним зондом, незалежним контролером температури, 24 A-год. 
батареєю, а також з кріпленнями та гнучкими ручками 
· Додаткова конденсація води з автоматичним баростатичним клапаном для оптимізації споживання води 
· Внутрішній температурний зонд для з’єднання з зовнішнім приладом та системою запису температури 
· Отвір для з’єднання внутрішньої та зовнішньої частини Ø 25 мм з зовнішньою гумовою, або пластмасовою кришкою.  
· Додаткові внутрішні полиці  
· Контейнери, ящики та стелажі різних типів з нержавіючої сталі AISI 304  - Спеціальна напруга та частота 
	 

	Відсутність в обладнанні хлорфторвуглецих та інших небезпечних речовин, шкідливих для озонового шару стратосфери та навколишнього середовища 
	Відповідність 
	 

	Сертифікація обладнання згідно з: 
	- CEI 66/5 UNI EN 61010-1/A2; 
- CEI EN 61326-1 
- ISO 9001:2015 сертифікований виробник 
	 

	Рівень шуму на відстані 1м, не більше  
	60 дБ(A) 
	 

	Габаритні розміри не більше (Д×Ш×В) 
	107×90×199 см 
	 

	Вага не більше 
	330 кг 
	 

	Споживча потужність, не більше 
	0,7 кВт 
	 

	Поворотні колеса для зручності переміщення обладнання в приміщенні 
	Наявність 
	 



	Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретну назву тільки для орієнтиру, так як він мають гарну якість та ефективність у використанні.
	Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну назву, торгівельну марку чи фірму, патент, тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

