ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Послуги з ремонту, технічного обслуговування та модернізації кисневої станції контейнерного типу PSA OXYVITAL RDP 750, серійний № 22RD000234, код ДК:021:2015: 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки  

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі записки начальника відділу експлуатації Кривошлика В.В. №2448 від 21.09.2026р.

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	         Очікувана вартість закупівлі визначена по одній наданій ціновій, яка надійшла на офіційну пошту лікарні відповідно запиту.
                Очікувана вартість закупівлі становить  22l 995,00 грн без ПДВ, ПДВ (20%)- 44 399,00 грн, всього з ПДВ - 266 394,00 грн.


	
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
на закупівлю по предмету
Послуги з ремонту, технічного обслуговування та модернізації кисневої станції контейнерного типу PSA OXYVITAL RDP 750, серійний № 22RD000234, код ДК:021:2015: 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також обсяг та зміст послуги

Місце надання послуг: 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1 

	1.
	Найменування позиції із плану закупівель 
Послуги з ремонту, технічного обслуговування та модернізації кисневої станції контейнерного типу PSA OXYVITAL RDP 750, серійний № 22RD000234.
Код ДК 021:2015: 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.

	2.
	Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також обсяг та зміст послуги
Предметом закупівлі є послуги з ремонту та модернізації кисневої станції контейнерного типу PSA OXYVITAL RDP 750, серійний № 22RD000234, з метою відновлення її працездатності, забезпечення безпечної експлуатації та стабільної роботи обладнання в зимовий і літній періоди.
У послугу має входити:
	- Заміна датчика концентрації кисню

	- Заміна модуля вимірювання чистоти (концентрації) кисню

	- Заміна магістральних фільтрів системи підготовки повітря

	- Ремонт та відновлення працездатності розподільних клапанів кисневої станції, включаючи заміну несправних елементів та комплектуючих

	- Влаштування системи підігріву контейнера для забезпечення необхідного температурного режиму роботи обладнання у зимовий період

	- Влаштування системи охолодження контейнера для забезпечення допустимого температурного режиму роботи обладнання у літній період

	- Встановлення додаткової системи фільтрації повітря на вході до контейнера

	- Влаштування системи відведення відпрацьованого повітря за межі контейнера з організацією його безпечного викиду назовні

	- Влаштування у верхній частині контейнера ревізійних люків/отворів для забезпечення доступу до адсорбенту та можливості його подальшої заміни

	- Проведення пусконалагоджувальних робіт після виконання ремонту та модернізації, запуск кисневої станції та перевірка її працездатності

	- Перевірка концентрації виробленого кисню та основних робочих параметрів станції після виконання ремонтних робіт із оформленням результатів вимірювань


Під час надання послуги Виконавець повинен забезпечити відновлення працездатності обладнання та його готовність до подальшої експлуатації.
Конструктивні рішення щодо систем підігріву, охолодження, додаткової фільтрації та відведення відпрацьованого повітря повинні забезпечувати нормальний температурний режим та умови експлуатації обладнання з урахуванням його технічних характеристик і рекомендацій виробника.
Після завершення ремонтних та модернізаційних робіт Виконавець проводить пусконалагодження, запуск станції та перевірку її роботи під навантаженням.

	3.
	Вимоги щодо якості надання послуги

	
	Нормативний документ або стандарт:
Послуги повинні виконуватися відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативно-технічної документації, вимог з охорони праці, пожежної безпеки, правил безпечної експлуатації обладнання, технічної документації та рекомендацій виробника кисневої станції.
При виконанні робіт, пов'язаних із системою медичного газопостачання та виробництвом медичного кисню, повинні враховуватися вимоги ДСТУ EN ISO 7396-1 та інших чинних нормативних документів, що регламентують експлуатацію систем медичного газопостачання.
Якість виконаних робіт повинна відповідати технічним характеристикам обладнання та забезпечувати його безпечну і надійну експлуатацію.


	Індивідуальні вимоги:
1. Надання послуги повинно виконуватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну підготовку та досвід роботи з кисневими станціями PSA. 
2. Надання послуги повинно виконуватися з дотриманням вимог виробника обладнання та з урахуванням результатів проведеної технічної діагностики. 
3. Ремонт розподільних клапанів повинен забезпечувати їх повну працездатність та герметичність. 
4. Після заміни датчика та модуля вимірювання концентрації кисню повинна бути виконана їх перевірка та налаштування. 
5. Після надання послуги повинна бути перевірена концентрація виробленого кисню та основні робочі параметри станції. 
6. Усі вимірювання повинні виконуватися справними засобами вимірювальної техніки, які мають чинні документи про повірку або калібрування. 
7. Система підігріву повинна забезпечувати підтримання необхідного температурного режиму контейнера в зимовий період без негативного впливу на роботу обладнання. 
8. Система охолодження повинна забезпечувати допустимий температурний режим роботи обладнання в літній період. 
9. Система відведення відпрацьованого повітря повинна забезпечувати його організований та безпечний викид за межі контейнера. 
10. Конструкція ревізійних люків повинна забезпечувати можливість доступу до адсорбенту для проведення його огляду та подальшої заміни. 

	4.
	Термін надання послуги 

	
	Періодично (відповідно до регламенту, тощо) 
Конкретний графік виконання робіт погоджується із відповідальною особою Замовника з урахуванням технологічної послідовності ремонтних та модернізаційних робіт.

	5.
	Місце надання послуги

	
	ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України» Адреса: вул. В’ячеслава Чорновола 28/1
Киснева станція контейнерного типу PSA OXYVITAL RDP 750, серійний № 22RD000234.

	6. 
	Відповідальна особа, її контактний тел., e-mail (поля для заповнення)
Гордієнко Петро Степанович - інженер з експлуатації медичного газопостачання відділу експлуатації Департаменту інженерно-технічного забезпечення.
Тел.: 067-971-41-11.  E-mail: slgohmatdyt@gmail.com

	7.
	Вимоги до комплектуючих/товарів/матеріалів, які використовуються при наданні послуги 

	
	Загальні 
(якість матеріалів, якщо вони використовуються для надання Послуг, повинна відповідати технічним умовам, виданим заводом-виробником таких матеріалів)
Матеріали, комплектуючі, запасні частини та обладнання, що використовуються під час виконання робіт, повинні:
· бути новими та такими, що не були у використанні; 
· відповідати технічним характеристикам та вимогам виробника обладнання; 
· бути технічно сумісними з кисневою станцією PSA OXYVITAL RDP 750; 
· мати документи, що підтверджують їх якість та походження; 
· бути придатними для використання у відповідних системах підготовки повітря та виробництва медичного кисню. 
	Індивідуальні вимоги
 (наприклад: перевірка тиску в системі повинна виконуватись повіреним обладнанням)
1. Датчик концентрації кисню та модуль вимірювання концентрації кисню повинні бути сумісними з системою контролю кисневої станції та забезпечувати необхідну точність вимірювання. 
2. Магістральні фільтри повинні відповідати параметрам системи підготовки стисненого повітря та вимогам виробника обладнання. 
3. Комплектуючі для ремонту розподільних клапанів повинні відповідати їх конструкції та робочим параметрам. 
4. Обладнання та матеріали для систем підігріву й охолодження повинні відповідати умовам експлуатації контейнерного обладнання та забезпечувати необхідний температурний режим. 
5. Матеріали та комплектуючі, що використовуються в системах, пов'язаних із виробництвом та подачею кисню, повинні бути придатними для відповідного застосування та не створювати ризику забруднення кисневої системи. 
6. У разі застосування еквівалентних комплектуючих їх технічні характеристики повинні бути не гіршими за характеристики рекомендованих виробником. 
7. Матеріали та комплектуючі виробництва Російської Федерації та Республіки Білорусь не допускаються. 

	8.

	Порядок прийому-передачі послуги та форма контролю за її наданням
Підтвердженням належного виконання послуг є:
· акт наданих послуг; 
· акт виконаних ремонтних та модернізаційних робіт; 
· документи на встановлені або замінені комплектуючі; 
· результати пусконалагоджувальних робіт; 
· протокол/акт перевірки працездатності кисневої станції; 
· результати вимірювання концентрації виробленого кисню; 
· результати перевірки основних робочих параметрів станції. 
Контроль за якістю та обсягом виконаних робіт здійснюється відповідальною особою Замовника.
У разі виявлення під час виконання робіт додаткових несправностей, не передбачених цим ТЗ, Виконавець зобов'язаний надати дефектний акт із зазначенням характеру несправності, необхідних робіт, комплектуючих та їх вартості.
Додаткові роботи виконуються лише після їх окремого погодження із Замовником.

	9. 
	Гарантійні строки
[bookmark: _GoBack] 
Гарантія на виконані ремонтні та модернізаційні роботи — не менше 6 місяців з дати підписання Акта наданих послуг.
Гарантія на встановлені комплектуючі та запасні частини — відповідно до гарантійних зобов'язань виробника, але не менше 12 місяців, якщо виробником не встановлено більший гарантійний строк.
У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків, що виникли з вини Виконавця, їх усунення здійснюється Виконавцем за власний рахунок.

	10.
	Кваліфікаційні вимоги до Виконавця
 Учасник повинен:
1. Мати документально підтверджений досвід надання послуг з ремонту, технічного обслуговування, модернізації або запуску кисневих станцій PSA. 
2. Мати кваліфікований персонал, необхідний для надання послуги. 
3. Мати необхідний інструмент, обладнання та засоби вимірювальної техніки. 
4. Мати можливість виконання пусконалагоджувальних робіт та перевірки параметрів виробленого кисню. 
5. Надати інформацію про досвід виконання аналогічної послуги із зазначенням замовників та предмета надання послуги. 
6. На вимогу Замовника надати документи, що підтверджують кваліфікацію персоналу та наявність необхідного обладнання і засобів вимірювальної техніки. 

	11.
	Додаткові вимоги 
1. Перед початком виконання робіт Виконавець погоджує з відповідальною особою Замовника технологію та послідовність виконання ремонтних і модернізаційних робіт. 
2. Роботи повинні виконуватися з дотриманням вимог охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки під час роботи з киснем і обладнанням, що працює під тиском. 
3. Під час виконання робіт Виконавець несе відповідальність за збереження обладнання та контейнера. 
4. Усі зміни конструкції контейнера та обладнання, зокрема встановлення систем підігріву, охолодження, додаткової фільтрації, відведення відпрацьованого повітря та влаштування ревізійних люків, повинні бути попередньо погоджені із Замовником. 
5. Після завершення робіт Виконавець повинен провести запуск станції та перевірити її роботу в робочому режимі. 
6. За результатами виконаних робіт Виконавець повинен надати Замовнику висновок про готовність кисневої станції до експлуатації. 
7. У разі необхідності виконання додаткових робіт, які не передбачені цим технічним завданням, такі роботи виконуються лише після погодження їх обсягу та вартості із Замовником. 



